## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 血压计
预算单价 （万元） | 0.05
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 自动完成血压的测量过程，即可得到血压读数。
2 | 设备技术
2.1 |  | 测量部位：上臂。
2.2 |  | 测定范围：压力：0-280mmHg；脉搏：30-199次/分。
2.3 |  | 最小刻度：压力：1mmHg；脉搏：1次/分。
2.4 |  | 精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）；脉搏：±5%。
2.5 |  | 加压方式：自动加压。
2.6 |  | 减压方式：自动减压。
2.7 |  | 排气方式：测量结束后自动排气或按【排气开关】排气。
2.8 |  | 报警及安全装置：电池电压低报警功能、加压不足报警功能、异常加压报警功能。
2.9 |  | 功能：测量模式切换功能（可选择正常模式、缓慢模式、听诊模式）；测量值显示功能（开机后可显示前次测量值）；脉搏强弱显示功能（通过脉波信号表示测量值）；闪烁显示功能（脉率不齐、脉弱检出功能）；排气功能（利用排气开关可以强行排气）；自动关机功能（约3分钟内无任何操作，自动切断电源）；蜂鸣器消音功能（可进行安静测量）。
2.1 |  | 使用条件：温度：10-40℃；相对湿度：30-85%RH。
2.11 |  | 保管条件：温度：-20-60℃；相对湿度：10-95%RH。
2.12 |  | 供电方式：干电池或充电电池。
2.13 |  | 消耗功率：0.5W。
2.14 |  | 连续测量次数：可以连续测量1000次左右
4 | 配置需求 | 主机，袖带，电源线/干电池
5 | 售后服务 | 整机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。