## Sheet1
序号 | 名称 | 采购 数量 | 需求科室 | 规格参数
1 | 多功能成像系统 | 1 | 实验诊断科 （转化中心） | ★1 仪器可以同时进行印迹膜检测、蛋白检测、核酸检测 2 相机分辨率：≥600万真实物理像素。 3 滤光片：至少配置530nm,585nm,590nm,690nm滤光片 4 荧光光源：至少配置470nm,530nm,630nm
2 | 3立方热交换器 | 1 | 药材科 （制剂室） | 1 用途：用于各车间生产用热水。 2 3立方，尺寸1200*2550*5 3 304不锈钢材质， 4 自动控温（50℃-70℃度左右） 5 工作压力≥3.5kg
3 | 微波消融仪 | 1 | 介入科 | 1、工作电压：AC 220V , 50Hz，工作频率：2450MHz #2、输出功率：0-150W可调节 3、控制方式：手动控制/脚踏控制 4、显示方式：数码管显示 5、时间显示：0-30 min，分钟连续可调，显示最小单位：秒； 6、输出方式：连续式输出 7、工作环境要求：温度5℃～40℃；相对湿度≤80%； 8、治疗仪输入功率：≤1200VA #9、功能模式：三种模式，消融模式Ⅰ，消融Ⅱ，凝固模式 10、安全性：外壳泄露：＜10 mW/cm² 11、具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能 #12、术前自检，对微波系统、冷却系统和微波消融针进行自检，控制不安全因素。 13、旁开测温功能：对凝固范围精确控制 14、控温范围及精度：30℃～90℃，误差不超过±3% 15、术中监控功能，对手术过程中的微波输出、微波针以及冷却系统作安全跟踪。 16、具有冷循环功能。
4 | 滚轮泵 | 1 | 泌尿外科 | 1、最高流速≥1000毫升/分； 2、手动、自动两种模式； 3、腹腔镜下冲洗或吸引； 4、配备冲洗管路及吸引管路，可高温高压消毒； 5、防水面板可擦拭消毒；
5 | 医用胶片扫描仪 | 1 | 骨科 | 系统配置： 医用胶片扫描仪Angell-DF-990 1台 1、技术指标： 额定电压/频率： 220V /50HZ 最大电源功率：40W 最大灰度参数： 16bits 最大光学分辨率（可手动输入）：1400dpi 光密度范围： 0~4.8D 胶片尺寸： 5″×7″到14″×17″ 图像失真率：＜1% 扫描元件：专用μ－lens CCD（6线微透镜） 除尘方式 ：自动除尘,配一键除尘按键 扫描方式：滚筒式
6 | 半自动电泳仪 | 1 | 实验诊断科 | ★1 可进行血清蛋白电泳、免疫固定电泳及同工酶电泳检测。 ★2 仪器可适配60人份、30人份血清蛋白电泳及6人份、9人份免疫固定电泳等多种规格电泳片。 ★3 操作简便，图像清晰，结果稳定，速度≥10片/日。 ★4 含自动染色功能，并配备专用扫描仪及打印机。
7 | 脱水机 | 1 | 皮肤科 | ★1 反应缸为圆形设计，具有至少5 种搅拌方式，搅拌加热均匀无死角；温度范围：（至少包含）室温~55℃，新增全方位包裹式脱水缸加热，提升脱水效果； 2 3层液面装载监测，缩短脱水时间。 ★3 反应缸倾斜透明顶盖设计使蒸汽尽可能凝结，滴落回到反应缸，减少试剂损失；玻璃材质盖子允许脱水过程中随时观察反应情况 4 可处理多种类型和大小的组织，最大处理量：≥300个标本组织盒 ★5 16个试剂站点（6个脱水试剂瓶；3个透明试剂瓶；2个固定液试剂瓶及2个更换用试剂瓶；3个冲洗位站点，容量≥5L） ★6 蜡缸系统：金属蜡缸，3个蜡缸+1个废蜡缸，容量：≥5.6L；温度范围：（至少包含）45℃-65℃；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡液位 ★7 试剂预热功能：脱水剂和透明试剂在预热后脱水更快，效果更均匀；试剂储存温度：（至少包含）室温~35℃ ★8 精比重监测，控制试剂质量，保证高品质脱水；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体 9 少液自动补充功能及试剂借位功能，全方位确保样本安全 10 内置备用电池，待机时长≥4小时，短程序可直接运行完毕，长程序保证样本安全 ★11 反应缸具有向下抽气功能，可有效控制有害气体排放；采用高锰酸钾和活性炭双重过滤系统，保证操作者安全 12 可运行不含二甲苯程序，且无需升温（至85℃），不会影响后续IHC研究 13 延长结束时间可编程设定，甚至无限制延期，全中文彩色触摸屏，所有信息均为中文显示。 14 远程监控和实验室信息管理 (LIMS) 界面具，有遥控报警功能 15 改进的脱水缸底部搅拌部件 -- 全封闭磁力吸附的金属部件防止管路堵塞。
8 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 血管外科 | 1 主要技术规格及系统概述 ★1.1 ≥32物理通道，提升整体图像质量，提供该项检测报告（附图）。 1.2 具有GPU架构，显卡加速图像增强技术。 ★1.3 探头具有128阵元，提供该项注册证明（附图）。 1.4 全数字化超声平台，动态孔径波束合成及平面波复合成像。 ★1.5 具有无线连接和USB有线连接两种连接方式，无线方式通过内置WiFi与智能显示端连接。 ★1.6 智能显示端操作APP可通过扫描探头二维码与之连接。 1.7 系统动态范围可视可调≥180（附图）。 ★1.8 具有区域逐点发射聚焦技术，在调节其它图像参数时不影响图像帧频，有效提高图像分辨率。 1.9 具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元:B,B/M，CFM。 ★1.10 具有数字化频谱多普勒显示及分析技术：PW。 1.11 具有B、B/M、B/CFM、B/CFM/PW等成像模式。 1.12 图像增强技术，优化整幅图像,提高边界回声和斑点噪声抑制。（附图） ★1.13 具有应用预设置功能，可预设腹部、肾脏、妇科、早孕、中晚孕等部位多个图像参数来提高工作效率。 ★1.14 用户可调可保存的应用预设置功能，可无限保存适合各用户的图像参数，大大提高工作效率。 1.15 除了显示端操作外，探头端具有自定义键，比如冻结或打印等快捷键，简化和提高工作流程。（附图） 1.16 具有图像全屏显示功能。（附图） ★1.17 主机可将获取的临床信息通过DICOM传到工作站系统，实现数据共享。 ★1.18 主机内置≥6000mA锂电池，满电荷可连续工作时间≥4.5小时。 1.19 具有探头温度、探头电量等重要数据显示。 1.20 具有中英文语言切换。 1.21 具有多个体表标记选项。 1.22 具有语音注释输入功能。 1.23 主机总重量≤350g 2 二维成像主要参数： 2.1 实时可调增益（至少包含）：0-100。 2.2 实时可调二维成像灰阶≥30。 ★2.3 扫描线密度≥256超声线，具备级数可调。（附图） 2.4 凸阵探头最大扫描深度≥25.2cm。 2.5 线阵探头最大扫描深度≥12.6cm。 ★2.6 STC分段可调≥12。 2.7 实时可调余晖≥5级。 ★2.8 成像速度：凸阵探头在全视野24cm深时，帧速≥25帧／秒。（附图） ★2.9 成像速度：线阵探头在全视野10cm深时，帧速≥25帧／秒。（附图） 2.10 回放重现：灰阶图像回放≥100帧。 2.11 扫查图像实时及冻结高分辨率放大6倍功能。 3 彩色多普勒： 3.1 显示方式：速度显示。 3.2 脉冲重复频率（至少包含）：1000Hz-3600Hz。 3.3 血流敏感度连续可调≥9档（附图） 3.4 彩色噪音抑制连续可调≥8档（附图） ★3.5 彩色显示帧频：凸阵探头在全视野24cm深时，帧速≥10帧／秒。（附图） ★3.6 彩色显示帧频：线阵探头在全视野10cm深时，帧速≥10帧／秒。（附图） 3.7 显示取样框调整：扫描感兴趣图像范围连续可调。（附图） 3.8 彩色图像回放≥100帧。 4 频谱多普勒： 4.1 基线反转技术。 4.2 基线实时调整功能。 4.3 脉冲重复频率（至少包含）：1000Hz-3600Hz。 4.4 取样门尺寸（至少包含）：2mm-4mm。 4.5 可调流量角度可视可调（至少包含）：0-75度。 4.6 频谱增益可视可调（至少包含）0-100。 5 测量功能： 5.1 2D一般测量(距离,面积,周长等)； 5.2 M模式常规测量：距离、周期、心率。 5.3 多普勒血流测量与分析软件，测量血流的速度、周期和心率。 5.4配备半自动的IMT测量技术，自动完成对血管壁内中膜厚度IMT的侧值（附图） 6 探头配置要求 ★6.1 超宽频变频探头；腹部电子凸阵：超声频率（至少包含）：2 MHZ -5MHZ，中心频率可视可调≥5种（附图） ★6.2 超宽频变频探头；电子线阵探头：超声频率（至少包含）：4 MHZ -12MHZ，中心频率可视可调≥7种（附图） 6.3 具有中心穿刺引导线。 6.4 所配软件为最新版本，以后可免费升级。 7 图像管理与记录与病案管理功能 7.1 具有超声图像存档与病案管理系统 7.2 可实时动态捕获/存贮超声图像，动态连续采集，实现病人静态和动态图像的存储及回放。 7.3 可配置DICOM3.0 7.4 图像以BMP，JPG，PNG，MPEG-4，DICOM等多种文件格式储存。 7.5 1个micro USB接口。 8 信号输入/输出： 8.1 输入信号：WiFi 802.11a/b/g 8.2 输出信号：HDMI video、Audio
9 | 3D立体化数字成像系统 | 1 | 整形外科 | 1 技术性能 1.1 纹理分辨率: ≥3600万像素（3台）；几何分辨率（不低于）: 1.2 mm；图像捕获时间: ≤3.5毫秒；照明: 内置标准补光照明系统和智能闪光灯；工艺: 立体照相技术 ；分析红棕色界面；3维数据分析：基础数据测量，术前后数据对比；FLASH功能：创建三维动画；假体参数：内置多种知名品牌与型号规格。治疗方案：两种供选择。 2 电源要求 2.1 电压: 100-240 VAC 频率: 50/60 Hz 电流: 4.0A , 100-240VAC 3 系统配置 3.1 照相系统（相机, 照明灯和支架）；面部雕塑软件；胸部雕塑软件；躯干雕塑软件；魔镜3D 分析软件；魔镜图相管理软件 魔镜图相处理软件；电脑和显示装置 4 电脑配置 4.1 不低于以下配置：Microsoft Windows XP Pro (SP3) 2 GHz Core 2 Duo 处理器 3 GB内存 512 MB 显卡内存 4.2 2.0 或更高版本的Open GL，带光驱，≥1280 x 1024 显示分辨率
10 | 医用12M彩色显示器 | 1 | 影像科 | 1 品牌类型：世界著名品牌，自主生产超过15年，国内医院用户≥500家；在中国大陆地区设有厂家办事处，且营业时间十年以上 ★2 屏幕尺寸：≥ 33.6英寸 3 宽高比：3：2 4 外框及机架：符合人体工程学设计，支持上下，仰俯，左右旋转 5 屏幕分辨率：≥12百万像素（4200*2800） 6 屏幕类型：IPS-TFT彩色LCD 7 成像色彩：彩色和灰色 8 最大亮度：≥ 2100cd/m2 ★9 校正亮度：恒定于1000cd/m2，须提供书面证明材料 10 暗室对比度：≥1200:1 11 观察角度：≥178度(水平/垂直) ★12 均匀亮度技术：具备彩色均匀亮度技术，须提供书面证明材料 13 前置校准器：具备前置校准器 14 色彩配置支持：≥30比特 15 输入接口：显示器端口1.2 16 查找表：内置于显卡 17 屏幕保护：保护性不反射玻璃盖 18 背光输出稳定性：改善长期光性能，长期图像稳定性。 19 亮度输出：采用多点背光亮度传感器技术，多点背光亮度传感器数量≥五枚，分布于屏幕的四角及中心点 ★20 DICOM校正：具备QA Web质控软件，具备在线以和本地DICOM输出测量及自动校准,须提供书面证明材料 ★21 触控板：配备触控板，可实现快速控制（使局部瞬间提升亮度，局部图像放大，且不失分辨率） 22 显示终端监控：可由用户自行设定监控终端，数量不限。并可通过监控终端监控网内所有显示设备的实时工作状态。 23 终端自动报警：当显示终端发生故障，或物理性能出现偏离，则可自动在故障终端以及监控设备上报警提示，并提示故障原因。 24 故障自动排除：可通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求。 ★25 提供不可更改文本工作报告：可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考。并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件(要求提供DICOM校准曲线图证明） 26 勿打扰工作模式：软件采用勿打扰工作模式，自动进行全网实时监控。 27 远程支持：可通过网络获得厂家的技术支持和软件升级 ★28 保修包含40000小时背光，同时保证校准亮度保持在1000cd/m2。 29 认证：具备FDA 510（K），ISO 13485、ISO9001、ISO14001等专业医疗设备生产及管理认证； CE、UL60950、CB认证；中国CCC强制安全认证。符合发达国家及地区相关准入制要求标准。
11 | 全自动多功能组织病理检测系统 | 1 | 肾内科 | 1 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测 2 在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交 3 玻片处理能力：≥20张玻片/轮 4 免疫组织化学检测提供需获得中国食品药品监督管理局（CFDA）注册证的原厂试剂 5 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能 6 配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯 7 配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂 8 试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜(LCS)，保证样本完整及试剂不蒸发 9 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂 10 模块化结构，具备可升级功能 11 数据储存功能和质量控制系统 12 具备打印功能 13 原厂专业的工程师提供售后服务 14 所投标设备应能在买方国家正常环境下使用，正常环境包括电源，气候，温度，湿度等条件