一、手术无影灯

  - 无影灯采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。

  - 灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。

  - 无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。

  - 无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。

  - 无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。

  - 灯盘外侧具有3个一体成型操作扶手，提供相关资料证明。

  - 无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

  - 灯盘直径≥600mm。

  - LED灯泡≥50个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。

  - 最大中心照度160,000lx

  - 光斑直径可以根据需要进行调节。

  - 光柱深度1200mm，提供相关资料证明

  - 显色指数（Ra）检测结果不小于95，提供医疗器械检验机构出具的检验报告并指明具体行项。

  - 显色指数（R9）检测结果不小于97，提供医疗器械检验机构出具的检验报告并指明具体行项。

  - 配色温可调功能，辐射光的色温范围检测结果应在：3000~6000K可调，提供医疗器械检验机构出具的检验报告并指明具体行项。

  - 深腔无影率实际检测值不小于95%

  - 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。

二、荧光显微镜

1、观察筒 ：倾斜45˚,瞳距调节范围53~75mm.目镜:大视野 WF10X(视场数Φ22mm)

2、无限远平场消色差物镜: PLL 10X0.25 工作距离：4.3 mm，盖玻片厚度：1.2mm.

PLL 20X0.40 工作距离：8.0 mm，盖玻片厚度：1.2mm.

PLL 40X0.60 工作距离：3.5 mm，盖玻片厚度：1.2mm.

无限远平场消色差相衬物镜: PLL 10X0.25 PHP2 工作距离：4.3 mm，盖玻片厚度：1.2mm

PLL 20X0.40 PHP2 工作距离：8.0 mm，盖玻片厚度：1.2mm.

PLL 40X0.60 PHP2 工作距离：3.5 mm，盖玻片厚度：1.2mm

3、调焦机构：粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. 五孔物镜转换器

4、载物台：机械式移动尺寸，移动范围：纵向77mm，横向114mm，固定载物台尺寸：227mmX208mm. 玻璃圆载物台板尺寸：Ф118mm.

培养皿托板一：内槽尺寸：86mm（宽）X129.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф87.5mm

培养皿托板二：内槽尺寸：34mm（宽）X77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm

培养皿托板三：内槽尺寸:：57mm（宽）X82mm（长）57mm (W)X82mm (L)

5、光源：6V30W卤素灯，亮度可调，磨砂玻璃，蓝、绿滤色片

6、落射荧光照明系统：紫外 (UV) 激发片波长：320nm~380nm，发射片波长：435nm。

紫 (V) 激发片波长：380nm~415nm，发射片波长：475nm。

蓝(B)激发片波长：450nm~490nm，发射片波长：515nm。

绿(G)激发片波长：495nm~555nm，发射片波长：595nm。

7、82000mV-1/30s Accumulation高灵敏度和低噪声荧光图像，完全展示微弱荧光观察效果

大于73dB的动态范围，可同时清晰展现亮部和暗部细节

8、1/1.2英寸的靶面芯片

9、高速图像预览，最大帧率可达40fps

10、显微镜相机有效像素1920H×1200V

11、像元尺寸：5.86μm×5.86μm

12、分辨率和帧率：1920X1200@ 40FPS

13、图像数据格式：8bit/12bit可选

14、灵敏度：2000mV-1/30s Accumulation

15、曝光时间：0.005ms-40s

16、曝光控制方式：手动/自动/区域曝光

17、白平衡方式：手动/一键/区域白平衡

18、可编程控制方式：相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度

19、支持软件接口：TWAIN，DirectShow

20、镜头接口：C接口

三、基因扩增PCR仪

1：输入电源 ：220–240 VAC，50–60 Hz；最高至 670 W

2：显示 ：5.7 英寸 VGA 彩色触摸屏

3：接口 ：1 个 USB A

4：保险丝 ：2 个 6.3 A，250 V，5 x 20 mm

5：存储 ：500 个程序，USB 闪存无限扩展

6：尺寸（ W x D x H ） ：26 x 47 x 23 cm（ 10 x 18 x 9" ）

7：重量 ：9 kg（ 20 lb ）

8：温度控制模式 ：逻辑计算模式和模块模式

9：PCR 许可证 ：有

10：编程选项 ：分步式图形

11：报告输出 ：可输出运行日志和系统错误日志

12：孵育功能 ：有

13：样品容量 ：96 x 0.2 ml 反应管，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板

14：最大升降温速率 ≥ 4ºC/秒

15：温控范围 ：4–100ºC

16：温度准确性 ：±0.5ºC

17：温度均一性 ：达到设定温度 30 秒内孔间 ±0.5ºC

18;梯度准确性：±0.5ºC

19:列内温度均一性：达到设定温度 30 秒内同列内孔间温 ±0.5ºC

20:温度梯度范围 ：30–100ºC

21:温度梯度温差范围 ：1–25ºC

22：配置：主机，电源线，说明书

四、电泳仪

1、功能要求：用于核酸和蛋白电泳等

2、电压:10-300V、电流:4-400mA、功率:1-75W

3、输出: 4对电源输出，可同时运行≥4个电泳槽

4、定时:1min-99hr，59min

5、暂停功能:有

6、操作条件:0-40度，湿度0-95%，无冷凝水

7、安全标准:EN61010，EC

8、安全性能:经空载检测，突变负载检测，超载/短路保护，输入线保护，断电保护测试

9、编程方法:储存9个方法，每个≤9个步骤.

10、功能要求：蛋白混合物分离、纯度鉴定等

11、电泳槽可同时进行 1-4 块凝胶电泳。

12、胶大小：预制胶：8.6×6.8CM、手罐胶：8.3×7.3CM

13、电泳槽可容纳 1-4 块手灌胶或 Ready Gel  预制胶

14、制胶过程中，内置的脊可避免的空气接触，保证均一的凝胶聚合

15、标有厚度和孔数的玻板和电泳梳便于识别

16、平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

17、含封边垫条的长玻板加厚，使得玻板不宜破碎

18、带有简单凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐

19、具有专利的盖装置可防止错误组装

20、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐防止漏胶

21 配小型Trans-Blot 转印槽可快速、高质量地转印小型 凝胶。作为Mini-PROTEAN 3 电泳系统的一个组件， 小型Trans-Blot 转印槽能容纳2 个凝胶支架转印夹，用 于在Mini-PROTEAN 3 电泳槽内电转印两种小凝胶 （Mini-PROTEAN 3 凝胶和Ready Gel 预制胶

22：配置清单：1)	电泳槽2)	带电源线的安全盖3)	厚、薄玻璃板

4)	梳子  5)制胶夹  6)加样辅助 7)	取胶器  8)电源线 9)基础电泳仪

10)	转印槽，11)	转印夹，12)	转印槽，13)	海绵垫，14)	冷却芯