| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 1 | 急诊重症医学科 | 复苏婴儿QCPR模型 | 1.模型专为提供有效的婴儿心肺复苏术培训开发而成，具有胸骨等明显的解剖标志，具有真实地按压感和触感； 2.模型轻便，重量不超过1.5公斤，长度约50厘米； 3.具有婴儿心肺复苏术所需的所有基本功能，来确保有效教学经济实惠，能够增加动手操作及实践； 4.口腔和鼻腔通道便于实现口对鼻通气所需的逼真的鼻部捏合； 5.气道自然阻塞，只有采取仰头抬颏法和托颚法才能真正打开气道； 6.具有逼真的胸部顺应性，通气正确时具有明显的胸廓起伏； ★7.具有异物气道阻塞模块，适用于拍背托胸法练习排出阻塞异物； 8.气道具有单向阀，保证使用过程清洁卫生； 9.可拆除和可重复使用的面部，经济实惠且方便维护； 10.模型应具有国际TUV无毒发散性认证；提供认证报告。 11.产品需配置：（1）复苏婴儿模型1个；（2）婴儿衣服1件；（3）气道配件1套；（4）梗阻套件1套；（5）电子显示器1个 12.本模型需包含符合AHA课程的相关耗材配置清单，可以支持ACLS课程。具体如下： （1）婴儿呼吸球囊*6个，要求：1、具有综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递；2、易于装配/折迭，方便清洁和再次使用；3、不含乳胶；4、婴儿使用。 （2）随身呼吸面罩——成人*6个，1.为成人简易呼吸面罩；2.设备具有可以更换的一次性单向阀门和过滤器；3.材质、无毒无味、无害，不含乳胶； （3）随身呼吸面罩——婴儿*6个 ，1.为婴儿简易呼吸面罩；2.设备具有可以更换的一次性单向阀门和过滤器；3.材质、无毒无味、无害，不含乳胶； （4）一次性吹气阀门 *200个 1、可用于与随身呼吸面罩配合于心肺复苏模拟人口对口通气使用，2、符合AHA培训标准。 （5）CPR面膜*8盒 ， 1、培训心肺复苏技术，进行人工呼吸训练时，必须采取一人一片屏障面膜，防止病菌交叉感染。2、该PVC采用双层无菌防尘布，具有唾液隔离、空气过滤防尘的性能特点 （6）食道探测器*1个，1.可用于探测气管插管位置是否准确；2.材料无菌无毒、软硬适中。 （7）鼻咽通气道6.0mm*2根，1.产品由通气管道组成，主要原材料应无菌、无致敏反应；2.产品外观应光洁、无色差。 （8）鼻咽通气道7.0mm*2根 ，1.产品由通气管道组成，主要原材料应无菌、无致敏反应；2.产品外观应光洁、无色差。 （9）复合管*2根， 1.本产品以聚氯乙烯为主要原材料制成，由套囊、插管芯、固定翼、标准接头和外插管组成；经环氧乙烷灭菌，产品无菌无毒。 （10）探条*2根 ，1.半硬聚乙烯材料制成；2.协助困难气道置入插管和用于辅助更换气管插管。 （11）CO2探测器*1个 ，1.整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计；2.高精度,高分辨率,响应迅速快；3.采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作； 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁。 （12）气管插管固定器*2个，1、除去累赘的固定插管过程2、可固定不同大小的插管，复合管和喉罩3、防咬设计可保护病人的牙齿和牙床4、在接上固定器时不需把复苏球移走5、可容许在口咽里吸引6、有成人和儿童尺寸7、一次性使用 |
| 2 | 急诊重症医学科 | 复苏安妮QCPR半身模型 | 1.功能概述：成人半身的心肺复苏模型,可进行按压、通气等心肺复苏操作； ★2.模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，需具备胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭； ★3.材质：使用材质为无毒环保硅胶材料； ★4.按压次数：可进行≥50万次胸外按压训练； 5.打开气道：根据国际复苏联盟（ILCOR）指南可以以下手法正确打开/关闭模拟病人气道:压额提颌、推下颚； 6.通气：模拟病人可进行以下通气程序:口对口、口对鼻、面罩对口(包括随身呼吸面罩及 BVM)； 7.胸部起伏：模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况； 8.颈动脉搏动：模拟病人带有双侧颈动脉设计，可手动按压球囊模拟颈动脉搏动； 9.胸廓硬度：可以模拟3 种不同的胸廓硬度，以不同的胸部硬度作培训内容； 10.按压深度：按压深度可以大于病人胸膛的 1/3，≥60 毫米； 11.内置传感器：模型内置传感器，可以自动检测和测量以下数据:按压深度、按压回弹程度。 12. 按压速度、通气潮气量、通气速度、不正确手部摆放位置； 13.电源：电源需为可充电的锂电池；充电和供电通过 USB－C 接口；充满电的电池运行时间≥30 小时；充电时间：0%~90% <3 小时，90%~100%<1 小时；电池寿命≥ 700 次重复循环 14. 外接设备：模型能够和评估报告系统连接，连接方式应为蓝牙模式； 14.1功能描述：无线评估报告系统可以配合成人高质量心肺复苏训练模型和婴儿心肺复苏模型使用。可以从配套使用的模型上采集数据，提供复苏训练（按压、通气、位置）反馈记录；14.2 实时显示：可实时显示按压位置、按压深度、按压速度、通气量是否正确；★14.3 总结性数据：训练结束，可以显示总结性数据：按压位置、按压深度、实时按压速度、胸廓回弹情况、每次通气量、通气次数、按压通气循环次数、循环时间,平均按压中断时间；14.4 数据精确度：误差≤±5%；★14.5 更考核标准：可以调节和变更按压和通气的考核标准值；14.6 配合模型：可有线连接成人高质量心肺复苏训练模型和婴儿心肺复苏模型，可通过蓝牙或wifi 无线连接成人高质量心肺复苏训练模型；14.7 同步记录：在 WiFi 或蓝牙模式下可同步记录≥2 台成人高质量心肺复苏训练模型的训练数据。（提供技能报告软件著作权证书）；14.8 考核结果保存：可保存30 个学员名字及考核成绩，考核结果可即刻调阅；14.9 考核结果导出：可以通过 USB 接口将数据传送至计算机，供用户查阅和打印；14.10 语言设置：默认全中文界面。可设置中文和英文界面。 15.模型可以通过插头和电缆连接便携式反馈器，便携式反馈器可以提供培训实时数据，培训后评估数据和电量显示；（1）便携式反馈器具备三种反馈模式：实时反馈模式、考核模式 (隐藏反馈)、评估模式；（2）实时反馈模式，数据包含：按压深度、按压速度、按压之间的回弹程度； （3）评估模式，结果显示数据包含：按压分数 xx%、通气分数 xx%、CPR 持续时间mm.ss、CCF xx%； 16. 耗材更换：可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺袋及面皮； 17. 产品配置：（1）高质量成人心肺复苏模型1个；（2）便携式反馈电子器*1个；（3）模拟人便携箱 1个；（4）模拟人上衣1件；（5）可更换面皮3块；（6）操作指南1份。（7)配套平板电脑*1台 （8）电子显示器*1个 18.配备6台件自动体外除颤器(AED)训练器，要求：（1）每套产品包括：AED主机一台、电极片一对和使用说明书 （2）.AED训练器外型和操作完全参照真实的AED除颤器，除了不可以真实电击外，具有AED除颤器完全的操作功能，表现为真实的操作方法和中文声音提示和操作反馈。为紧急救援人员面对心脏骤停时能采取最佳治疗，提供了一个真实的培训经验。 （3）AED训练器的初始参数与临床真实AED除颤器完全一致，导师可以自行修改AED训练器的各种参数，AED训练器可以设置不同的参数, 中英文语言选择，音量调节； （4）训练器包括国际认可的响应者计划而开发的真实模拟场景案例。病例符合美国心脏协会AED训练器的模拟情景最新指南。4.1 室颤 一次除颤成功，4.2 室颤 多次除颤成功；4.3 模拟电极片没有正确连接，语音提醒并改正故障；4.4 室颤—转为非除颤心律，再次转为室颤，除颤心律；4.5 模拟非除颤心律；4.6 模拟室颤—两次除颤成功；4.7 模拟室颤—两次除颤成功，但再次转为室颤；4.8 模拟排除故障—移动、电量不足，一次成功；4.9 模拟移动干扰。此时分析被中断，同时语音提示停止移动 （5）导师可以连接计算机自行编辑和上载自定的病例， （6）完全由导师控制，导师可以按下装置上的按钮来改变病例，或者使用遥控器。在运行病例的过程中，遥控器可让导师暂停、更改或引进新的挑战，以测试学生如何应对各种情况并且增强学习体验。（7）训练器可以与本单位现有的心肺复苏模型一起使用，并对模型人胸前的电极片放置位置产生感应，通过AED训练器的声音提示得到操作反馈。 （8）.内置6个预设的心脏停动病例 （9）训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。 （10）可以设置多国语言，包括中文，满足国际化教学需求。 （11）.配置要求：<1>.自动体外除颤仪模型1个. <2>电极片1副 |
| 3 | 门诊部 | 电子血压计 | 一、设备要求： 1、 台式设计，配备专用桌架，稳固安全。 2、 设备需达到医用级别，测量数值精准。 3、 全自动测量，左右臂均可测量，操作简单。 4、 需配置大小合适的液晶显示屏，数值显示清晰易懂。 5、 ★有超压保护功能，压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。 二、售后及维护要求： 1、保修期≥2年。 2、定期主动上门维护校准≥1次/年。 3、定期更换测压袖带≥1次/年。 4、故障维修响应时间≤48小时。 |
| 4 | 护理处 | 医用电子血压计 | 1. 电子血压计市场主流品牌。 2.单台配置要求★ 主机，M号袖带（22-32cm） ，L号袖带（32-42cm） ，充电电池，电源适配器 ，使用说明书 ，有毒有害物质元素含有表 ，高档礼盒各一套。 3.适用范围 用于测量3周岁及以上患者血压和脉搏。 4.功能要求 ① ★医用电子血压计，专业设计，区别一般家用电子血压计，采用先进的血压测量技术，示波测定法和柯氏音法，测量范围更广、更精准、更耐用。 ②★整机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，满足专业医疗机构高频次的使用需求。 ③自动/听诊两种模式自由切换，听诊模式可满足医生测量习惯，精确比对提供听诊测量模式，血压计按照正常的血压测量模式进行充放气，而不进行自动测量。医生可使用听诊器自行进行听诊，并通过按键记录下测量结果，满足医生固有的测量习惯，并提供精确比对的可行途径。 ④★大容量镍氢电池，满电状态下，测量次数约600次，可多次充电使用。 ⑤不规则脉波检测，自动检测分析使用者的脉搏信号并判断是否心律不齐。 ⑥★防拉扯鲁尔接头，使袖带与血压计连接更快捷可靠。360°包胶防碰撞，有效保护仪器不易损坏。 ⑦白色背光大屏，柔光不刺眼；智能静音系统，测量更安静。 ⑧★数据传输方式：GPRS/蓝牙。 ⑨★主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，防治院内交叉感染，使用更安心。 ⑩更多人性化设计，袖带收纳功能，误动作提醒，故障报警灯，120组记忆。 5.技术参数 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法和柯氏音法 测量范围：压力：0 mmHg～300mmHg (0 kPa～40kPa) 脉率：40～200次/分 精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉率：读数的±5%以内 运行模式分类：连续运行 电气安全分类：II类设备，BF型应用部分 设备类型：内部电源供电设备、非AP/APG设备(不能在有易燃麻醉气与空气混合气或与氧化亚氮的混合气情况下使用的设备) 进液防护程度：IP22 防止直径≥12.5的固体异物进入， 防止15°滴水造成有害影响 电磁兼容性：1组B类 压力传感器：半导体式压力传感器 加压方式：压力泵自动加压 排气方式：自动快速排气 充电电池：DC 3.6V 充电电池：输入：AC 220V,50Hz,0.25A 输出：DC 6V 1A 6W 使用次数：满电状态下，测量次数约600次[在室温23℃，使用M尺寸袖带，每次加压至180mmHg(24kPa)的条件下] 适合臂围：22cm~32cm(M号)、32cm~42cm(L号)18cm~22cm(S号)(选配) 外形尺寸：约长224mm×宽129mm×高106mm |
| 5 | 耳鼻咽喉科 | 便携式听力计 | 1、可测试功能：气导测试、骨导测试、自动听阈测试、ABLB 双耳交替响度平衡测试、Stenger伪聋测试、SISI短增量敏感指数测试、Langenbeck（噪声中纯音测试） 2、频率和强度范围： 气导声强：-10～120dBHL，范围：125～8000Hz；骨导声强：-10～80dBHL，范围：250～8000Hz， ★3、步进：5dB、2dB、1dB步进 4、给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲 5、显示：大于4寸TFT彩色显示屏 ★6、可在彩色显示屏上同时显示双耳听力图曲线，及所有频率掩蔽信息； 7、触摸式给声键，操作方便快捷 8、打印功能：1、通过USB接口直接连接打印机输出测试报告，测试报告需可以编辑医院名称。2、可连接电脑打印报告，报告需为全中文报告。 "9、两种供电方式：1、直流适配器供电、2、电池供电。方便外出体检。 " 10、支持多种操作模式，可选单机独立操作或电脑控制操作测试 ★11、设备主机需具备面板操作且操作面板界面为全中文操作界面。同时联机软件也是全中文软件。 12、接口：数据传输：＞2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘 |
| 6 | 口腔科 | 超声洁牙机 | 1，电源电压：100-240VAC 2，电源频率：50-60Hz 3，保险丝： T1.6A250VAC,(时间滞后) 4，功率消耗：80VA 5，超声规格： 手柄输出功率0.1-12W,工作刀头振动频率24-32KHz；正玄波式超声功率输出信号。 6，操作条件：+10to+40°,30%到75%相对湿度 7，操作模式：2种功能模式（标准和根管），一健选择，可根据治疗情况选择对应功能，确保合适精确的功率输出； 8，操作面板：全触摸控制面板，无缝式设计，方面操作的同时，更容易进行面板消毒和清洁，避免面板进水造成机器故障，提高了治疗的安全性； 9，磁感应手柄挂架：可自动感应手柄信号，当手柄安放于挂架上时，自动停止主机工作，可以避免误踩脚踏开关引起不必要的操作风险； 10，脚踏开关：配置多功能脚踏开关控制，可通过脚踏开关进行功率和喷水的调节，方便术者操作； 11，LED光源手柄：手柄带LED光源，提供术者最佳的视野； 12，双独立供水瓶：机器自带双水瓶独立供水，350ml或500ml水瓶可选，水瓶和管路可以耐受多种液体 13，可卸式手柄管线：手柄管线可从机身拆卸，方便日常维修，保养。 14，自动频率追踪和功率调节：正玄波式的自动功率调节，自动频率速率追踪可达5Hz； 15，调高工作效率的同时，保证最合适的工作功率和频率，降低病人的酸痛感 |
| 7 | 实验诊断科 | 二氧化碳培养箱 | 1 电源：AC222V 50HZ 2 输入功率：≤950W 3 温控范围：RT+5℃-55℃ 4 CO2控制范围（至少包含）：0-20%V/V 5 容积：≥233L 6 外形尺寸：W X D H （mm）：≤788X837X940 7 内胆尺寸：W X D H （mm）：≥600X630X670 |
| 8 | 病理科 | 天平 | 1、量程≥500g，精度0.001g 2、支持单位转换、去皮校准" |
| 9 | 病理科 | 烤片机 | ★温度控制精确，升温快 ★温控精度： ±1℃ ★温控范围： 环境温度～90℃ 烘片数量：60片 重量： ≤4.8kg 容积： 1.91 尺寸(宽度×深度×高度)：≤ 300×330×90mm 工作台面：≤ 305×275mm 电压： 220V 50Hz 电压： 220V 50Hz 功率： 450W |
| 10 | 病理科 | 摊片机 | 1、烘片机设置温度及当前温度显示在仪器上，并且温度设置值通过内置的后备电源装置 ★2、LED显示器，设置温度及当前温度显示在LED显示器上，同时所选的温度设置值通过内置的后备电源装置被保存。 3、防水性好，覆膜键盘防水及石蜡污染，清洁更方便。 4、反差更好、深黑色表面含耐划的塑料涂层，为识别切片提供更好的反差且方便清洁。 5、适用于各领域的生物医学研究，常规病理诊断。 6、具备精确的温度控制能力，温度范围75℃ ★7、温控精度: +/-1" |
| 11 | 生殖医学中心 | 电动移液器 | 1 轻质，无线，适于单手控制，材质安全，无异味； 2 适用1到100ML移液管 3 分档调速，操作方便 4 锂电池，充电时间2到3小时，可间歇使用8小时。" |
| 12 | 实验诊断科（转化中心） | 酶标仪 | 波长范围：400-750nm 滤光片配置：标配405、450、492、630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片选配414、546、578、690nm 光通道数：八通道光纤（或可增配参比通道） 测量模式：单波长监测、双波长检测、量电法、动力学法、多波长检测、外部计算机控制测量等 计算模式：吸光度法、系数浓度法/标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。 精确度：±1%或±0.01A 分辨率：0.001A |
| 13 | 实验诊断科（转化中心） | 小型水平电泳槽 | 带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘 适合所有需要的电泳梳---多通道移液器兼容电泳梳。电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳 电极拆卸方便，简化清洁工作 箭头指示运行方向，可确保正确的凝胶方向 透明塑料结构，确保实时便捷地查看实验进程 |
| 14 | 手术室 | 手术鞋消毒柜 | 安装方式： 柜式 外观： 滑门 容量： 能同时存储80双鞋 消毒温度： 低温消毒（小于60摄氏度） 消毒方式： 臭氧 消毒时间： ≥30min 电源电压： 220（V） 电源频率： 50（Hz） 额定功率： 800（W） ★尺寸大小 ≤ 136cm×50cm×140cm |
| 15 | 妇产科 | 手提式吸引器 | 极限负压值:18KPa士1.5KPa(135mHg士11mg) 负压调节范围:2KPa(15muHg)一极限负压值 抽气速率:≥6L/min 储液瓶:1000mL(PO塑料) 电源:～220V，50Hz 输入功率:30VA 毛重:3.5kg 净重:2.5kg 包装尺寸:39cm×19cm×34cm 外形尺寸:32cm×15cm×32cm |
| 16 | 耳鼻喉科 | 检耳镜 | 直接检耳镜；便携+直接照明； 检耳镜非常小巧，适合任何口袋，物超所值； 3倍放大图像，可旋转的观察窗，不可拆卸的观察窗，清晰的图像放大； HEINE XHL氙卤技术，亮度高，视野大； 检耳镜还具有进气口，配备鼓气球，用于鼓气试验 分离式头和手柄，方便保存，灵活更换； 高强度多聚碳酸盐与镀铬金属外衣高科技合成，镀铬金属头持久耐用。 |
| 17 | 医院 | 血细胞分析仪 | 1、 重量轻，体积小，便于移动。所需试剂、耗材等在各地均能得到补充 2、 检测速度不小于45样本/小时 3、 能够储存不少于10000份样本信息，并能通过有线或无线方式将检测结果导出至电脑、工作站等设备中。可接入实验室信息管理系统和医院信息管理系统。 4、 全血及预稀释样本测试量均不大于50ul 5、 测量参数必须包括常用血细胞分析仪25项或更多参数 6、 带有自动冲洗装置，避免交叉污染问题 7、 设备采用全中文操作界面，能够打印输出中文报告，并配有中文使用说明书 8、 需给出仪器日常维护保养方法及校准方法，如无需保养或校准，请注明。 9、 生产厂商需提供相应仪器设备的正规资质文件及满足的国家标准、行业标准等文件。 10、 生产厂商于上海市范围内需配有相应型号设备专职维修服务工程师，并在必要的时候可通过通讯工具进行远程支持。 |
| 18 | 脊柱微创中心 | 三气培养箱 | 1、外形体积：320*330*423 mm3； 2、容积：12L； 3、功率：80w； 4、箱内循环方式：微风搅拌式； 5、控制温度范围：+5℃-40℃（环境温度5-35℃）； 6、温度波动范围：±0.1℃； 7、温度均匀性：±0.2℃； 8、CO2传感器 ：IR红外； 9、O2控制范围0.1-85% 波动0.1%； 10、加湿方式：加湿盘自然蒸发； 11、箱内湿度：95±5%； 12、灭菌：紫外 /擦拭； 13、报警功能：高低温报警及浓度波动报警。 |
| 19 | 皮肤科 | 荧光计 | 1、 新一代核酸和蛋白质定量仪，专为珍贵样品与精确定量实验设计 2、 快速、简单、精确、特异定量DNA，RNA和蛋白质，每个样本测量时间不超过3秒 3、 快速简单测量完整RNA和降解RNA，测量RNA完整性，每个样品测量时间不超过5秒 4、 样量范围1-20ul，适合稀有样品以及低丰度样品 5、 自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方 6、 强大的双核处理器，5秒内计算浓度，最多储存1000咯样品数据 7、 5.7英寸彩色LCD触摸屏，反应灵敏，操作方便 8、 可通过图形提示样品是否超过测量范围 9、 体积小巧，节省实验台空间 10、 USB闪存或USB数据线直接与电脑连接存取数据，更灵活有效的管理实验结果 11、 带有WIFI云端数据输出与管理功能 12、 利用MYQUBIT在线设计工具，自定义创建和设计新分析应用 13、 专利性Molecular probes荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA,ssDNA,RNA,microRNA和蛋白质 14、 高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01ng/ul ,ssDNA0.05ng/ul, RNA0.25 ng/ul,蛋白质12.5 ng/ul 15、 使用界面支持多种语言，包括简体中文，英语，法语，西班牙语，意大利语，德语和日语 16、 可用于直接测量样本的荧光强度 17、 可用于检测lon Particle的质量，以用于lon PGM测序仪 18、 仪器大小≤13.6cm X 25cm X 5.5cm 19、 仪器重量≤743g 20、 处理时间：≤5秒/样品 21、 动态范围：5个数量级 22、 光源：蓝色LED(最大-470nm),红色LED（最大-635nm） 23、 激发通道：蓝光430-495nm；红光600-645nm 24、 发射通道：绿光510-580nm，红光665-720nm 25、 检测器：光电二极管，测量范围300-1000nm 26、 标准曲线：2-或3-点标准 27、 预热时间<35秒 28、 USB闪存空间：4GB 29、 Wifi dongle 30、 配置至少包含： 1） 荧光计1台 2） 电源线一个及4中插座转换接头1个 3） U盘（包含英文说明书）1个 4） USB数据线1个 5） 荧光计快速说明1个 6） Certificate of conformity 1本 7） 屏幕擦拭巾1个 8） Wifi dongl 1个 保修3年 |
| 20 | 护理处 | 血糖动态监测仪系统 | 该系统由扫描检测仪套装、传感器套装和软件组成。扫描检测仪套装包含扫描检测仪（内置一个血糖血酮仪）及医院用软件、电源适配器和USB电缆；传感器套装包含传感器套装包含传感器组件包和传感器敷贴器；医院用软件-AGP图库软件。 适用范围：用于监测18周岁及以上糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势了，辅助监测高血糖和低血糖的发生，该产品由专业医护人员适用，患者只有通过咨询专业医护人员才能获得系统读数。扫描检测仪中内置的血糖血酮检测模块用于体外定量测量新鲜毛细血管（采自手指）、静脉全血中的葡萄糖和酮体（β-羟基丁酸）浓度。 禁忌症：在进行磁共振成像（MRI）之前，必须移除。 重量：传感器5g，扫描检测仪65g 尺寸：传感器尺寸，高5mm，直径为35mm 扫描仪检测尺寸，95mm*60mm*16mm 储存温度：传感器储存温度，4℃ 至 25℃ 之间 扫描检测仪储存温度，-20℃至60℃之间 操作温度：传感器操作温度，10℃至45℃之间 扫描检测仪操作温度，10℃至45℃之间 传感器葡萄糖读数范围： 2.2至27.8 mmol/L 传感器防水性； IP27；可承受进入水肿一米（3英尺）长达30分钟 操作和存放海拔高度： -381米（-1250英尺）至3048米（10000英尺） 血糖测试范围： 1.1至27.8 mmol/L 血酮测试范围: 0.0至8.0 mmol/L |
| 21 | 骨创伤病区 | 上肢关节持续被动活动仪 | 1、符合国家医疗设备使用要求，证件齐全。 2、适用于上肢肘关节屈曲活动康复。 肘关节角度活动范围：0° - 150° 关节角度变化速度范围：0.5°-3°/S 电源：AC220V 50HZ 额定功率：≦ 60W 具有病员手控器，病员在康复训练过程中，若感到不适，只要操作手控器，便可使训练暂停或改变运行方向。 |
| 22 | 营养科 | 超声骨密度检测仪 | 1、全干式技术，诊断扫查更加方便 2、超声探头采用美国杜邦技术，使得探头接收灵敏度更高，接收信号更好 3、应用测量部位匹配度更好的超声频率，穿透性更好，有效信号更强 4、应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大 5、拥有创新型算法，有效去除杂波和干扰信号，更好捕捉有效数据 6、具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确 7、探头接入方式：高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输 8、拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群 9、全中文菜单，操作简单，方便，快捷 10、国内首家通过电磁兼容EMC检测产品 ※11、有CE认证 性能参数： 1、测量部位：桡骨，胫骨 2、测量方式：双发双收 3、测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S ※4、分析数据：T值、Z值、同龄百分比、骨强度指数（BQI）、骨龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、BMI指数、预测儿童身高。 ※5、测量准确度：≤0.25% ※6、测量重复性：≤0.25% ※7、测量时间：三周期成人测量<15秒、三周期婴幼儿测量<3秒 ※8、探头频率：1.20MHz ※9、数据分析：采用专用智能实时数据分析系统，根据年龄自动选择成人或儿童数据库，不需人工选择数据库 10、温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示 11、探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性 12、晶体状态显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度 13、日常校准：开机校准，简单方便 14、默认中国人群，可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别） 15、温度显示校准块：红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块 16、报告样式：彩色漂亮报告 17、报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式 18、便携式结构主机、美观、大方 19、主机配置： CPU双核、4G内存 、电子硬盘 、无线鼠标 20、骨密度探头接头：模具制造高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输 21、外置医用专用电源，提供整机功率大于60W 22、可连接互联网提供远程服务 23、显示器：10.4吋高清彩色显示器 24、进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7 25、整机重量小于4公斤，便于携带 |
| 23 | 神经外科 | 自动动物脑立体定向仪 | 采用微电脑数字控制，精确推进。 LCD液晶显示, 直观清晰。 高精度的微操作臂，可进行上下、左右、前后、旋转操作，水平旋转 角度360°，竖直旋转角度180°。 实时显示X、Y、Z三维坐标值改变。 任意定义的三维方向全自动运行到位。 任意一方向自动运行或步进运行。 三维坐标值可在任意点归零，便于定位。 三维方向均可自由进退运行。 三维移动控制范围达：X移动控制范围90mm Y移动控制范围90mm，Z移动控制范围80mm 精度0.001mm（1um）。 运行速度可调，便于快速到位和精细调节。 上颌固定器上下移动范围30mm，前后移动范围45mm。耳杆刻度范围40mm。 |
| 24 | 神经外科 | 精密微量注射泵 | 采取分离式控制方式。 体积小巧，可牢固固定在动物脑立体定向仪的微操作臂上使用。 无脉动平稳输送液体。精确控制注射速率。 可进行进/退两种方向运行。 具备快速运行功能。 可自定义注射器，避免了只能使用某些指定品牌注射器的不便。 数字式显示直观清晰。 触摸式调节按键使用便捷。 可选4种流速单位：ul/min、ul/hr、ml/min、ml/hr。可使用注射器规格：1ul、5ul、10ul、50ul、100ul、1ml。可调流速范围大，最小流速：0.01 μl/hr，最大流速：190ml/hr |
| 25 | 神经外科 | 动物颅骨钻 | 动物开颅专用设备，使用方便，安全可靠。 可安装在动物脑立体定向仪上使用，精确定位与推进。颅骨钻轻便小巧，可手持使用。 进口高速微型电机。进口动物颅骨开孔精密钻头。电机钻头与控制部分分离控制。 超低噪音、超低震动。转速可调节，最大可达50000rpm。可改变正反转方向。可配脚踏开关，方便控制。 |
| 26 | 神经外科 | 清醒自由活动动物连续输液系统 | 在动物不麻醉、不制动、自由活动的情况下长时间连续输液、给药。 传动装置液体通过的同时能做360度旋转。 特制大鼠血管导管与插管固定装置。 精密微量注射泵，无脉动平稳输送液体，精确控制注射速率， 进行连续稳定的微量液体输注。 输液速度范围：0.005ml/hr～1620ml/hr。 |
| 27 | 神经外科 | 心率变异性分析系统 | 数字化心率变异性分析系统。 可长时间连续记录、储存、分析麻醉动物每个心动周期的动态变化。 记录过程中随时打标记，用以标记实验操作。 灵活方便地寻找到指定的标记，分析指定的记录段。 保存原始数据，可随时再观察和分析实验结果。提供多种分析方法。 分析结果同时以图形和表格形式提供，迅速准确地得到实验最终结果。 特别设计剔除异常搏动和干扰误差，使实验结果更准确可靠。灵活方便的数据统计方法。 统计数据一目了然，便于迅速准确地评价各项指标。 实验结果数据可直接导入Excel的统计表格, 方便利用。 图形能随时保存，可用任何图形编辑软件编辑处理。 |
| 28 | 神经外科 | 小动物麻醉机 | 采用进口麻醉罐，麻醉罐性能优异。 输出流量准确、浓度稳定，不受温度、流速、压力变化的影响，调节方便。 麻醉机结构安全可靠，密闭性好，可防止麻醉剂意外挥发。 麻醉罐调节锁定结构，防止意外转动，保证安全。 麻醉机结构紧凑，可以放置在任何桌面位置，节省实验空间。 采用异氟烷为麻醉剂，动物苏醒恢复快。气体流量调节范围:0～5000ml/min。 异氟烷麻醉浓度范围0～5%。分路独立开关结构，便于同时使用不同麻醉配置，方便进行实验。 配套麻醉废气自动回收系统，吸收动物呼出的麻醉废气，保护工作人员和环境安全。 麻醉机流量范围大，适合多种动物的麻醉。 可选配置完备，麻醉诱导箱、动物麻醉面罩、固定支架等各种配件 |
| 29 | 神经外科 | 小动物呼吸机 | 潮气量调节范围：0.1～10ml，微小气量，步进0.1ml精细调节。 呼吸频率调节范围：1～300次/分。 吸呼比例设定方式百分比例，满足任意吸呼比，调节更加直观方便。 双通道可同时进行两个动物实验，每个动物的呼吸参数完全独立设定、独立调节和控制，提高工作效率，节省工作空间 |
| 30 | 神经外科 | 双通道小动物呼吸机 | 潮气量调节范围：0.1～10ml，微小气量，步进0.1ml精细调节。 呼吸频率调节范围：1～300次/分。 吸呼比例设定方式百分比例，满足任意吸呼比，调节更加直观方便。 双通道可同时进行两个动物实验，每个动物的呼吸参数完全独立设定、独立调节和控制，提高工作效率，节省工作空间。 控制准确、性能稳定、操作简便、经久耐用。 超静音设计，减少实验噪声。 以空气或其它气体为气源, 无需高压气体，使用方便。 吸入气压超过限定值时自动泄压保护。 可设定气压保护限值，范围更大。 吸入气压过压报警。 在呼吸机的工作过程中可随时改变工作参数并立即生效。 液晶面板显示直观清晰 触摸式调节按键使用便捷。 |
| 31 | 神经外科 | 大动物呼吸机 | 潮气量调节范围：100～600ml，步进1ml调节。 呼吸频率调节范围1～200次/分。 吸呼比例设定方式百分比例设定，满足任意吸呼比，调节更加直观方便。 控制准确、性能稳定、操作简便、经久耐用。 超静音设计，减少实验噪声。以空气或其它气体为气源, 无需高压气体，使用方便。 吸入气压超过限定值时自动泄压保护。 可设定气压保护限值。吸入气压过压报警。 在呼吸机的工作过程中可随时改变工作参数并立即生效。 液晶面板显示直观清晰。触摸式调节按键使用便捷。 |
| 32 | 神经外科 | 小动物恒温手术系统 | 具备动物固定、动物体温维持、手术照明、手术视野放大等功能。 数字智能温控，准确控制温度，精度高，可靠性好。 采用直流低电压加温，使用安全放心。 动物固定方便，固定装置灵活，可调节，便于固定、牵拉等操作。 手术台平坦光滑，表面容易清洁。 配置手术照明灯，可任意调整角度照明，光照度好。 配置放大镜，可任意调整位置与角度，放大手术视野，便于微小手术时的观察与操作。 数字式显示直观清晰。 触摸式调节按键使用便捷。 测控温度范围：0～50℃。 加温使用温度：20～45℃。 温度精度：0.1℃。 适合大小鼠等小实验动物。 |
| 33 | 神经外科 | 大动物恒温手术系统 | 具备动物固定、动物体温维持、手术照明、手术视野放大等功能。 数字智能温控，准确控制温度，精度高，可靠性好。 采用直流低电压加温，使用安全放心。 动物固定方便，固定装置灵活，可调节，便于固定、牵拉等操作。 手术台平坦光滑，表面容易清洁。 配置手术照明灯，可任意调整角度照明，光照度好。 配置放大镜，可任意调整位置与角度，放大手术视野，便于微小手术时的观察与操作。 数字式显示直观清晰。 触摸式调节按键使用便捷。 测控温度范围：0～50℃。 加温使用温度：20～45℃。 温度精度：0.1℃。 适合兔、猫、小犬等中小实验动物 数字化智能化的血压与心率变异性分析系统。 能长时间连续记录血压和心率。 |
| 34 | 神经外科 | 血压与心率分析系统 | 记录、储存、和分析记录数据中的每个心动周期血压与心率的动态变化。 记录过程中随时打标记，用以标记实验操作。 灵活方便地寻找到指定的标记，分析指定的记录段。 保存原始数据，可随时再观察重演、分析实验结果。 自动准确提取每个心动周期、每搏收缩压、舒张压和平均动脉压。 提供统计分析、趋势分析、面积分析、线性回归、序列法分析、频谱分析、直方图、散点图等多种分析方法。 分析结果同时以图形和表格形式提供，迅速准确地得到实验最终结果。 特别设计剔除异常搏动和干扰误差，使实验结果更准确可靠。 |
| 35 | 神经外科 | 生物医学实验系统 | 数字化智能化的新一代生物医学实验系统。 同步记录和显示心电、呼吸、血压、体温等参数波形，动物医学实验专用实验模块。 实时显示多种生命活动信号参数。 保存原始数据，可随时重演分析。 标记功能，用于标记重要时间点，可预置标记内容和修改移动标记。 快速寻找指定数据。 大数值窗，方便监视重要参数改变。 实时提取输出重要实验参数。 重要参数设置可自定义。 波形可横向或纵向任意放大和缩小，便于仔细分析观察。 |
| 36 | 输血科 | 医用低温冰箱 | ★1. -20至-30℃恒温 ★2. 有效容积：大于500升 ★3. 冰箱宽度小于800毫米 ★4. 含12个抽屉盒 ★5. 配可调隔板 ★6. 上下双开门 7. 高低温自动报警，带锁 |
| 37 | 输血科 | 迷你微型离心机 | 1.人性化的开关设计（按上上盖即转，打开盖子即停）全透明拱型 上盖，多转子配备，充分体现简便的全新理念。 2.标配1.5/2ml×8微量离心管转头 3.转速：8000转／分 4. 离心力：约3000g 5.驱动方式：直接驱动 |
| 38 | 药材科 | 卧式离心机 | 1 产能≥20万ml/小时； 2 离心速度≥1000rpm/min； 3 罐体采用不锈钢材质； 4 管式过滤结构。 |
| 39 | 皮肤科 | 高压灭菌锅 | 腔体容量：有效腔体容积: 50L 内部容积: 58L 电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度 开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作 开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人 标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟 双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。 灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa) 加热：45-104℃(0-0.015MPa) 保温：45－ 95℃ 最大操作压力：0.263MPa 温度显示方法：数字式 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力 加热功率：2.0 kW 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1-99小时/默认设置4小时 温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化 "多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度. 包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等" 主体尺寸：410W x 477 Dx 970H（mm） 自重：60kg 产品日本原装进口，带中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） 可选配特有的生物安全灭菌盒 配置（单台） 主机：1台 2个不锈钢篮子(直径300 x 181mm) 1个腔体底板 4个脚轮制动器 1本操作说明书 1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用） |
| 40 | 皮肤科 | 样本处理扩增一体化工作站 | 集样品前处理、核酸提取、核酸扩增检测于一体，样品进结果出 单次一个样品检测指标数量：1-24 整个检测时间：45-60min（根据试剂盒） 一次最大检测样品量：16个样品 检测原理：微流控技术+核酸扩增技术 一体化设计技术：集成核酸提取（通过磁珠、玻璃珠等方法处理）、扩增、检测功能，不需要专业的操作人员以及专用的检测实验室。 芯片全密封设计技术：避免气溶胶污染及病原体泄露 全自动无需人工干预：创新机械设计实现自动开仓、进仓、关仓、出仓功能 溯源功能：具有检测芯片溯源及样品管溯源功能 扫码新建检测：具有扫描芯片二维码即可新建检测功能 样品扫码录入：具有样品管条形码扫码录入功能 手动/自动选仓功能：扫码后手动及智能自动选择检测仓位 检测信息录入功能：具有样品信息逐个录入功能，以及多个并行录入功能 曲线绘制：自动绘制荧光值与时间组成曲线图 结果分析：自动分析检测结果功能 数据管理: 可对数据进行上传服务器备份，实现数据的安全管理 数据导出导入：可导出检测数据和图片，方便对数据的学术分析研究 数据回览：可浏览历史检测数据 数据打印：可按打印模板直接快速打印检测报告 打印模板：可自定义编辑打印模板，适应不同需求 自动状态检测功能：自动实时检测系统工作是否正常，并提示信息给使用者 智能分配仓位功能：减少单台设备负荷，延长使用寿命 整机重量≤15公斤。包括：主机、通讯线等所有附件。 外形尺寸450mm*320mm*170mm(L*W*H) 中文操作菜单屏幕显示。 软件系统平台：Windows 10 64bit 温度控制 模块控温精度≤0.2℃ 控温准确度:≤1.0℃ 温度均匀性:≤0.5℃ 荧光检测 荧光强度检测重复性:≤3% 荧光检测精密度≤10% 配套检测试剂 具备多种检测试剂盒：呼吸道、肠道、生殖泌尿等病原体检测 具备21项呼吸道病原体核酸检测试剂盒，检测指标包含：甲型、乙型流感病毒，甲型H1N1流感病毒，甲型H3N2流感病毒， 甲型H 1 N 1 （ 2 0 0 9 ） 型流感病毒，呼吸道合胞病毒A型、B型，偏肺病毒A型、B型， 冠状病毒2 2 9 E 、N L 6 3 、O C 4 3和H K U1，副流感病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型、人腺病毒（B群）、人博卡病毒、肺炎衣原体、肺炎支原体和百日咳鲍特菌 |
| 41 | 泌尿外科 | 输尿管成像主机系统 | 1.具有亮度调节功能 2.具有影像缩放功能 3.具有影像冻结功能 4.具有白平衡功能 5.视频输出接口CVBS/HDMI/USB不同制式 6.可外接录像设备（且配套使用的一次性输尿管成像导管） 7.采用高清电子成像技术 8.摄像头采用CMOS芯片，且要求具备15万以上像素 9.视场（FOV）不小于95° 10.在无负载条件下双向弯曲角度不小于275°；在200μm光纤负载条件下双向弯曲角度不小于274° 11.手柄与镜体同轴性为1:1 *12.最小弯曲半径不超过8.4mm *13.插入管外径不超过8.6Fr 14.操作通道内径不小于3.6Fr *15.先端外径不大于7.5Fr 16.重量不大于190g 17.有更符合人体工程学的左右手不用型号供选择 |
| 42 | 内镜中心 | 全自动软式内镜清洗消毒机 | 1 快速周转，标准清洗消毒循环(包含酶洗+漂洗+高水平消毒+漂洗+吹干，包括上下水的时间)； ★2 小体积机身占地面积＜0.5平方米，消毒剂≤15L，水槽可同时洗2条内镜，单缸双内镜系统 3 全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水； 4 具备OLYMPUS、FUJINON等各主流品牌和型号内镜的兼容性，有配套的内镜连接示意图，保证连接安全无误； 5 机器自带消毒循环数和消毒剂使用天数双计数功能：可同时设置自动记录消毒剂使用的消毒循环数及消毒剂使用的天数，提醒用户在消毒液过期或浓度不足之前更换，确保内镜获得高水平消毒。消毒循环数及消毒剂使用天数过期报警功能，显示报警及声音报警双重保险，具备打印功能； 6 可监测实时的高水平消毒剂的有效浓度，减少消毒液的暴露对工作人员的伤害及保证消毒的效果； 7 具备全系统自消毒功能：可对机器自身所有的内部液体管道进行消毒外，还可对进水管道进行消毒，降低感控风险； 8 全腔道无死角独立灌流功能；全灌流功能，独立的腔道，能实时监测内镜各管道灌流状况；清洗方式为360度无死角旋转喷淋清洗，高速涡流喷淋保证高效的清洗效果 9 机器检测到注液管连接脱落或者堵塞时，机器会自动提醒提示； 10 应及时可以手动操控； 11 净化干燥，内置0.22μm孔径除菌空气滤芯，降低感控风险。 12.能够记录内镜的编码，和清洗消毒流程能追溯并打印 13 符合医疗器械分类要求：内镜清洗消毒器为二类医疗器械，具有符合国家规定的测评报告 |
| 43 | 泌尿外科 | MR影像融合靶向引导前列腺手术系统 | 1 设备用途说明：常规扫描、介入治疗、泌尿及放射粒子植入应用 2 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 3 ★≥19英寸高分辨率立式彩色液晶显示器，分辨率1024X1280 4 高分辨率二维灰阶成像和M 型显示模式 5 彩色多普勒血流成像 6 频谱多普勒显示和分析单元 7 组织谐波成像功能 8 梯形视野扩展成像功能 9 复合成像技术 10 组织增强及斑点噪声抑制技术 11 ★内置剪辑编辑器，可在机编辑动态视频并进行存储 12 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) 13 一般测量 14 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） 15 妇、产科测量与分析 16 血管血流测量与分析 17 图像存储与(电影)回放重现 18 输出信号： 19 输出：DVI数字视频、USB接口 20 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD、外接USB存储设备 21 超声图像存档与病案管理功能（非外置工作站应用），在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放 22 存储：可在硬盘、DVD/CD、外接USB存储设备中以多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM等）存储静态及动态图像，硬盘容量≥500G 23 技术参数及要求： 24 系统通用功能： 25 ★监视器：≥19″高分辨率彩色立式液晶显示器，全屏可触控操作，分辨率1024X1280 26 ★封闭式操作面板，防液体泼溅，可使用70%乙醇擦拭 27 探头个数：1个 28 ★可激活成像探头接口：≥3个探头接口 29 ★实时双平面显示：同步实时显示双／三平面探头两个不同的成像平面 30 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 31 安全性能：符合进口商品安全质量要求 32 探头规格 33 性能：超宽频带变频探头，中心频率在屏幕上可视可调 34 类型：凸阵-线阵双平面腔内探头 35 阵元：凸阵-线阵双平面腔内探头 128+192 36 B/D兼用： 线阵：B/PWD、凸阵：B/PWD" 37 凸阵-线阵双平面腔内探头：由凸阵晶片和线阵晶片组成，凸阵晶片曲率半径≤10mm，扫描角度≥140°，线阵晶片视野范围≥65mm，两组晶片频率相同，最低中心频率≤5MHz，最高中心频率≥12MHz，二维和多普勒成像频率分别≥3个，可视可调，探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作 38 探头防护等级：探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和消毒 39 ★穿刺引导：具备专用的穿刺引导装置 40 二维灰阶显像主要参数： 41 智能化波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 42 发射声束聚焦：发射≥8段 43 扫描线：每帧线密度≥330超声线 44 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅 45 增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8 46 成像速率：系统最高成像速率≥600帧/秒 47 最大显示深度≥30cm 48 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准 49 频谱多普勒： 50 方式：脉冲波多普勒：PWD 51 显示方式： B/D、M/D、D 52 频谱显示具有自动包络，智能化显示功能 53 最大测量速度：PWD2.5MHz：正向或反向血流速度最大≥10.8m/s 54 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) 55 电影回放时间：≥35秒 56 零位移动：≥8级 57 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm 58 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 59 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展 60 彩色多普勒 61 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 62 彩色增强功能：能量图 63 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 64 扇形扫描角度：5°~90°选择 65 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 66 彩色显示帧频：最大彩色成像帧频≥200帧/秒 67 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 68 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s 69 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 70 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 71 投标机型要求为原装进口，采用最新的软硬件版本 72 具备一体化系统内置经会阴超声融合导航功能，利用电子步进器空间定位系统，采用高速计算机数据分析，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗可提供实时定位及引导功能，可以实现多病灶或多组织同时勾画标记功能。 73 医学图像处理与粒子植入放射治疗软件 74 多参数磁共振同时编辑≥6种 75 支持不同磁共振序列之间的位置调整配准 76 智能虚拟探头放置 77 磁共振重切片功能 78 具备“手术计划”系统功能，超声融合影像导航系统读入CT/MRI等图像以后，可以在横断、冠状和矢状切面中勾画肿瘤的边界 79 实时矢状面及水平面超声与多参数磁共振叠加融合 80 磁共振与超声在横向、纵向、轴向轮廓配准 81 自动跟踪融合导航技术,支持CT和MR图像与超声自动融合及自动跟踪功能 82 术中修改穿刺计划功能 83 术前穿刺规划系统及术中校正功能，具有系统纠错反馈系统 84 术中横断面和矢状面超声图像实时双平面显示 85 术中重新配准功能 86 取样偏斜和偏移显示，模板编辑和修改功能 87 三维穿刺报告模板的保存、载入和导出 88 支持电子步进系统 89 经会阴融合靶向穿刺用步进器和支架 90 左右平移、倾角、斜度、前后、旋转微调功能 91 步进器≥120mm长度驱动, 自动截图功能，截图≥15幅 92 支架的步进器单元位置的六个自由度调整 93 自由臂3D位置调整，单旋钮固定 94 ★装机验收后2年内免费软件升级更新 |
| 44 | 泌尿外科 | 膀胱镜摄像系统 | 国际内窥镜知名品牌，配置代表目前世界上高清高清电子膀胱镜摄像系统先进水平。制造商在上海市内设有正规的内窥镜维修站，要有良好的售后服务信誉。配置互相匹配，用于泌尿外科疾病的检查和诊断。 1、高清图像处理中心/1台 （1） ★兼容性: 可兼容电子输尿管镜，电子腹腔镜，电子膀胱镜等内窥镜 （2） CCD成像: 1080P，HDTV成像 （3） 水平分辨率: 1100线 （4） 放大倍数:最大2倍 （5） 可USB输出 （6） 放大倍数分级: 64级 （7） 对焦: 具备自动及手动对焦 （8） 信噪比:70dB （9） 数字信号输出: DVI-D，SDI ，VGA （10） 视频信号输出: Y/C，RGB，BNC （11） 数字增强: 6级可调 （12） 摄像头上遥控功能:3个按纽，19项功能 （13） 主机兼容: 具备（可与内外科200种以上内镜联结） （14） #窄波成像功能:具备 （15） PDD（光动力诊断）: 具备 （16） 画中画功能: 具备 （17） 构造强调功能: 具备（8级可调） （18） 自动测光: 具备 （19） 网络接口: 具备 （20） 摄像主机上: 可直接连接宽带网 （21） 自动增益功能: 具备(通过调光电缆调和光源照比) （22） 图像强调功能: 具备（四档） （23） 输入患者数据: 具备（英文输入） （24） 键盘控制主机: 具备 （25） 顺畅全数码记录：有国际标准IEEE1394电缆接口，广泛编辑，灵活储存； 2、氙气光源/1台 （1） 独立冷光源主机：与摄像主机分开的独立冷光源主机，有调光电缆连结。 （2） 灯泡：氙气短弧灯（无臭氧）300W （3） 灯泡寿命：持续使用500小时左右 （4） 亮度调节：光栅式调节 （5） 冷却：强迫空气冷却 （6） 应急灯泡：卤素灯（无反射镜）24V 150W （7） 自动感光（AUTO）：17级 （8） 应急灯泡指示器：指示应急灯泡正在工作，当应急灯泡坏掉时会闪烁。 （9） 可以兼容：光学试管、纤维内镜和电子镜 （10）#窄波光：具备 （11） PDD（光动力诊断）：具备 3、26寸液晶医用监视器/1台 （1） 液晶面板：HDTV显示 （2） 屏幕尺寸：26英寸 （3） 视角：垂直：≥170℃，水平：≥170℃ （4） 分辨率：1280*1024（SXGA）高分辨率 （5） 显示设备：TFT有效矩阵 4、电子膀胱镜/1根 （1） 视野方向：≥120° （2） 视野方向：0°（直视） （3） 景深：3-50mm （4） 先端子弹头式流线形设计 （5） CCD前置：具备 （6） 体内成像：具备 （7） 吸引功能：具备 （8） 可低温等离子灭菌 （9）#窄波光：具备 （10） 先端部外径：≤12.9Fr. （11） 插入部外径：≤16.2Fr. （12） 工作长度：≥380mm （13） 管道内径：≥6.6Fr. （14） 弯曲角度：上≥210°，下≥120° （15） 全长：≥650mm 5、原装进口台车/1辆 6、高清刻录系统/1套 （1） 视频记录格式：MPEG-4 AVC/H.264 最大：全高清 1920×1080i （2） 静态图像格式：JPEG，BMP，TIFF 最大：1920×1080 （3） 存储介质：内置硬盘、硬盘、蓝光光盘、DVD、USB设备、网络储存器 （4） 内置硬盘容量 ≥500GB （5） 触摸屏操作：具备 （6） ★可以同步存储2D和3D图像：具备 （7） 可以编辑文件：具备 （8） 刻录高清2D/3D图像: 具备 （9） 视频输入/输出 ： DVI：输入：1，输出：1 HD/SD-SDI：输入：1，输出：1 合成：输入：1，输出：1 音频：输入：1，输出：1 |
| 45 | 实验诊断科 | 全自动生化分析仪 | ★1.最少包含两个常规试剂模块和一个电解质（离子）模块，生化模块检测速度≥2000测试/小时，电解质测试速度≥800测试/小时,总测试速度≥4800测试/小时。 ★2.全部试剂通道均为开放通道，兼容不同品牌的试剂，试剂仓容量≥100项，具备冷藏式试剂仓，适配多种规格试剂盒可测血清,血浆,尿液,脑脊液或其他标本，可用终点法,两点法，动力学法，比浊法等多种方法。 ★3.光源:卤素灯,每只寿命≥2000小时，波长范围覆盖340-800nm，吸光度线性范围: 0—3.0 OD，配备永久性石英比色杯。 ★4.轨道式进样系统，有急诊通道，适应多规格原试管或样品杯混合使用，具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔分级报警系统和防碰撞功能，样本针具备气泡探测功能。 5.具有样本及试剂条码识别及LIS系统交互功能，可双工传输数据及信息，数据存储及拷贝功能，具备智能故障检测及在线帮助功能,可提示软硬件系统的故障原因和部位。 6.随主机配备中文操作系统一套(包括软件,激光打印机)、适配于投标设备的纯水处理系统一套及不间断电源一套。 |
| 46 | 心内科 | 血管内超声系统 | 一、设备参数（硬件） 1.1★多功能介入超声诊断平台，支持9MHz~60MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和心腔内介入治疗。 9MHz及40MHz超声导管均已获得CFDA认证。 1.2独特的触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮，界面直观简洁，流程式菜单避免操作失误。 1.3 配备鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像，符合用户习惯。 可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换。 1.4★内置高速硬盘，可存储≥200个病人数据。 1.5 存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。 1.6 19英寸高分辨率（1280*1024）彩色LCD显示器，(含内置式麦克风和扬声器) 1.7 系统处理器：双CPU分布式系统，采集处理器Celeron 2GHz，显像处理器Intel Core i5-4590S 3.0GHz 1.8 SONY热敏优质打印机，分辨率大于325dpi，灰度等级大于等于8位，图像元素最大支持4096*1280点。 1.9 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。 自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数约6000帧图像。 手动回撤，最大采集数为6800帧图像。 1.10 移动式系统，尺寸：165cm*61cm*74cm(高*宽*深) 二、设备参数（软件） 2.1 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件（Trace Assist™），该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界。 2.2 具有图像动态回顾功能（Dynamic Review™），反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界；帧数范围可在3-15范围内调节。 2.4 具有双图（DualView）功能：主显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。 通过双图，可以查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，它还可以自动显示图像之间的距离。 2.5 根据数据处理控件（Data Dependent Processing）,提供图像处理以帮助除去图像中因血细胞移动反射而形成的“血斑”，使图像更清晰。 2.6 书签（BookMark）：可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像。 2.7 书签缩略图（Bookmark Thumbnails）：将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像。 2.8 自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离 2.9 注释（Annotations）:可在图像中任意位置添加注释，注释可自定义，可保存或修改。 2.10 长轴标尺（LongView™ Ruler）：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量。 2.11★对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量：最多可进行3次面积测量和9次距离测量。 2.12 可提供图像直接以 Windows 兼容的.wmv 视频输出格式及PNG或者JPG格式的静态图片。 2.13 DICOM 3.0格式病例存档，并提供五种压缩格式：无压缩格式、 JEPG Lossless格式 和JEPG HIGH QUALITY格式、JPEG MED QUALITY格式和JPEG LOW QUALITY格式 2.14★图像降噪模式：具备图像降噪选择模式，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率 2.15★管腔暗度调节模式：具备管腔暗度调节选择模式，通过管腔暗度调节，可以有效得分辨出血液与其他组织。 2.16 长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端自动标记，利于术中快速识别 2.17 Demo转换功能：主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑 2.18 界面扁平化：功能键扁平化设置，快速直接访问/切P换软件功能 三、超声导管参数 3.1★用于冠脉血管的超声导管： 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率40MHz,轴向分辨率达到38μm。 进入外廓2F，最大外廓3.15F，可兼容5F指引导管。 3.2 用于心腔内的超声导管： 工作频率9MHz，可以探测心脏腔内各组织成分的形态、比重和质地。 |
| 47 | 手术室 | 国产超声切割止血刀系统 | 1 工作频率：55KHz±1KHz 2 系统频率控制方式：间歇加载连续运行 3 主机具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性 4 开机测试简单快速，整个流程1分钟内即可轻松完成 5 #主机OLED主动发光显示屏，工作状态可视角度更佳、更清晰 6 主机在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况,声音大小可以旋钮任意调节 7 主机具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题，帮助用户排除故障 8 如果遇到主机故障，有备份机器可快速提供给医院，保证医院的正常使用不中断 |
| 48 | 舰艇编队救护所医疗队 | 医疗救护单元 | 1 气体输送系统： 1.1 三气源（氧气、笑气、空气），流量范围（至少包含）：0～12升/分。 ★1.2 电子新鲜气体流量计，每种气体的流量调节旋钮旁均有单独LED数值显示窗口，并具有备用的总机械流量管，保证在停电时能工作。 1.3 流量控制：O2/N2O混合时，S-ORC确保23%的最小氧浓度。 2 麻醉呼吸机 ★2.1 电动电控呼吸机，无需驱动气体，节省气源成本。 ★2.2 在中央气源和钢瓶供气中断的情况下，负压阀打开，可利用室内空气继续进行机械通气，保证麻醉安全。 2.3 容量模式下潮气量设置值（至少包含）：20-1400 ml 2.4 通气模式：手动，VCV，PCV，SIMV/PS 2.5 呼吸频率（至少包含）：4-60次/分 2.6 吸呼比（至少包含）：4：1-1：4 2.7 吸气暂停（Tip：Ti）：0~50% 2.8 吸气流速：压力控制模式下10-75 L/min； 2.9 吸气压力（至少包含）：5-65 cmH2O ★2.10 呼气末正压PEEP：0-20 cmH2O连续可调 2.11 触发（至少包含）：2-15升/分 3 呼吸回路： 3.1 集成密闭呼吸回路，呼吸系统容量≥2.5L（不包含钠石灰罐容量），适用于低流量麻醉，反应速度快（呼吸机无死腔带入） 3.2 呼吸回路设计简洁，所有部件拆装方便，无需特殊工具，可134℃高温高压消毒。 ★3.3 具有回路加热，防止呼吸回路积水。 #3.4 采用新鲜气体隔离阀，保证潮气量的输送完全不受新鲜气体流量的影响，还可避免气压伤。 3.5 CO2吸收罐容量≥1.5升 ★3.6 非压差式高精度流量传感器，不易受水汽影响。 4 麻醉气体挥发罐 ★4.1 挥发罐与麻醉机同一品牌，具备压力、流量、温度自动补偿。 ★4.2 挥发罐加药量≥300ml 4.3 配置一个七氟醚挥发罐 4.4 只需出厂一次定标，终身免维护。 5 监测 5.1 一体化内置式≥6.5寸屏幕，全中文操作界面 5.2 监测参数：吸入氧浓度、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、平均气道压、气道峰压、PEEP 5.3 气道压力实时波形显示 5.4 所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上，同时配有后备的机械流量管显示总的新鲜气体流量。 5.5 三级智能报警系统，报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 5.6 待机界面可以查看系统顺应性和泄漏量数据 6 其它 6.1 内置后备电池：≥45分钟 6.2 电源：100-240伏特，50/60赫兹 6.3 传输协议：vitalink和medibus 6.4 配置2个RS232 |
| 49 | 神经外科 | 超高清内镜平台及外视镜VITOM 3D | 1、摄像主机系统（包含主机、摄像模块） 1)★输出分辨率不小于1920x1080，逐行扫描。 2)★集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。 3)★主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 4)★可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 5)可连接至少6种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。 6)可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 7)至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 8)可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 9)术野画面至少5级亮度可调。 10)术野画面至少5级电子放大功能。 11)至少2种纤维镜图像优化功能。 12)术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 13)通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 14)至少4 个USB接口。 15)输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 16)电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 2、导光束： 纤维导光束，大小4.8mm，长度550 cm，耐热，可高温高压消毒 3、32寸医用3D全高清监视器： 1)原装进口32寸医用级全高清监视器，能提供高清的三维或二维图像 2)宽高比16：9，207万像素（1920 x1080） 3)信号处理10Bit 4)圆偏振3D显示技术 5)具有3D视差模拟技术和3D视点检查技术 6)具有左右图像切换功能、画中画功能、镜像功能和按键禁止功能 7)具有3D/2D自由切换和3D/2D色彩自动匹配功能 8)三种 隔行/逐行 转换模式 9)输入信号：DVI-D、HD15;RGB、Y/C;Composite、多种扩展板卡插槽 10)输出信号：RGB、Y/C、Composite 4、PILOT控制手柄 1)尺寸(长x宽x高): 139 mmx93 mmx77mm。 2) 重量：354.6g，通过L型机械支臂安装并固定。 3) ★ 控制手柄具有不少于6个自由度的控制旋钮，可以控制VITOM 3D电子镜实现术野画面的调焦、放大、缩小、以及移动与选择放大区域。 4) 控制手柄具有4个编程按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。 5) 控制手柄具有2个按键用于菜单导航，实现用户菜单的调用与退出。 6) 控制手柄通过USB接口与3D摄像主机连接，安装简易方便。 5、全高清医用数据管理系统 1）医用数据管理系统可以全数字化存储记录静态图像、动态影像和声音。 2）支持2D/ 3D影像的全高清1920ⅹ1080逐行扫描动态、静态采集。 3）支持双通道信息采集，可同时或单独对双通道信息进行拍照、录像及收录声音。 4）可支持3D Line by Line格式的直接输入。 5）至少10种操作语言。 6）医用数据管理系统强制输入病人信息，才可进行数据存储，防止病人资料与事实不符。 7）整合国际卫生组织WHC标准的手术安全核查表，可根据医院需求进行自定义设置，并可自动生成报告。 8）具有版权保护标记功能。 9）可将记录的影像、图片进行基础编辑，调节亮度和对比度，也可在视频中再次拍照。 10）具有数据自动保护功能，防止掉电、储存媒介故障导致的数据丢失。 11）嵌入式封闭系统，防止恶意病毒入侵。 12）可利用摄像头按钮进行录像、拍照等功能控制，也可选配脚踏进行控制，可与数字化手术室无缝对接。 13）内置触摸屏，尺寸不小于12寸，可收起与展开。 14）可外接触摸屏使用，并支持16：9界面显示。 15）内置硬盘容量不小于2T。 16)不少于2个USB3.0接口，快速读取资料。 17)医疗级别认证，通过国际电工委员会 6、气动臂套件 1）气动臂5个气动关节和1个微调关节可方便灵活地使机气动臂精确定位 2）手术床适配器有3个旋转轴一个滑轨可灵活安放，不影响手术的操作 3）带有失压自锁功能，确保手术的安全 4）工作压力6-8Bar，可使用中央供气或者压缩机供气 5）移动操作时无后座力，适合精度要求高的手术（如神经外科手术） 6）可搭配使用多种持镜夹，夹持多种软硬镜 7）气动臂可以单手一键操控 7、电子调光冷光源（1台） 1）功率≥300瓦，采用氙灯灯泡，色温≥6000K（接近日光的色温） 2）可以由0到100%精确控制光亮度输出 3）当灯泡累计使用时间≥450小时，自动产生报警信号 4）可以被集中控制系统控制 5）具备待机保护功能 8.3D外视镜（仅用于转播、教学使用） 1）★工作距离：20 -50cm，为医生提供足够大的操作空间。 2）★图像校准旋钮旋转角度-90 °~90 °，范围达到 180 °，满足不同拍摄角度的需求。 3）重量不高于950 g，可 通过气动臂或落地式机械控制，方便术中操作 。 4）可实现通过外视镜 按键控制气腹机，冷光源等。 5）外视镜 3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括：术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。 6）电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。可应用于心脏设备。 |
| 50 | 神经外科 | 术中超声多普勒 | 1.液晶屏 2.主机内置存储检测数据 3.判断双方向血流状况 4.分别对动•静脉的血管状况进行检查 5.探头冻结键具备冻结数据及打印检测数据 6.可随意调整变换探头前端角度 7.多种探头可供选择 8.术中探头可重复消毒使用 ★9.实时波形模式与数据模式即时切换显示 ★10.具有内置打印机打印血流图及血流数据 11.检测参数 S：收缩期血流速率（cm/s） MN：平均血流速率（cm/s） D： 舒张末期血流速率（cm/s） RP：阻抗系数 RP＝（S-D）/S PI：脉动指数 PI SD：S/D比，SD＝S/D HR：心率 12.术中探头频率 8MHz X1 ★10MHz x2 X2 20MHzX1 13.探头最大工作距离 8MHz 最大工作距离不小于10mm 10MHz最大工作距离不小于5mm 20MHz最大工作距离不小于2mm 14.测量范围 8MHz 测量范围不小于3cm/s～60cm/s 10MHz测量范围不小于2.5cm/s～50cm/s 20MHz测量范围不小于1.2cm/s～25cm/s |
| 51 | 神经外科 | 解剖专用手术器械 | 剥离器:直型 剥离器:24cm 不锈钢换药碗:16cm 不锈钢药杯:5*5 不锈钢油膏缸:12cm 不锈钢直尺:15cm 持针钳:16cm粗针 持针钳:18cm细针 分离止血钳:16cm 双角弯 55°*16 分离止血钳:16cm 圆弯 55*10单齿 分离止血钳:12.5cm 弯全齿 分离止血钳:12.5cm 直全齿 分离止血钳:14cm 直全齿 分离止血钳:16cm 弯全齿 分离止血钳:18cm 直角 骨凿:17cm直 匙形 头宽3 骨凿:17cm直 匙形 头宽5 骨凿:(剥离型)宽15 夹持钳:25cm 弯有齿 头宽12mm 夹持钳:25cm 直有齿 头宽12mm 克氏钳:II型 拉钩:皮肤拉钩(齿耙式) 拉钩:9cm 拉钩:板式无孔 直角/直角(2*1) 帕巾钳:14cm尖头 钳式牵开器:小三爪/钝 手术刀柄:7# 双关节咬骨钳:220*2 侧向头 双关节咬骨钳:220*3 侧向头 双关节咬骨钳:220*5 侧向头 双关节咬骨钳:180*2 微弯 双关节咬骨钳:180*3 侧弯 双关节咬骨钳:180*3 侧向头 显微持针钳:14cm圆柄 弯头 显微镊:16cm圆柄 直平台 显微镊:10cm直 1*2钩 显微止血夹:12mm直头 整形镊:14cm 有钩 头宽1 组织剪:14cm直尖 组织剪:14cm直尖圆 组织剪:10cm弯尖头(无镀层) 组织剪:11.5cm 尖 组织剪:11.5cm 弯尖 组织剪:16cm 弯尖 组织剪:20cm弯 组织剪:16cm弯 组织剪:18cm弯 组织镊:12.5cm 1×2钩 组织钳:16cm 普通 头宽5 组织钳:18cm 普通 头宽5 |