| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母婴胎儿监护仪 | 1 | 1、胎儿监护仪配置 1.1母婴胎儿监护仪数量：1台 1.1.1可监测参数：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、自动胎动（FMP） 2.1具有监护胎儿的心率、心音、外部宫缩压力、胎儿动标记功能 2.2具有信号追踪锁定技术和双胞胎心和三胞胎交叉识别技术。 2.3内置一体式热敏打印机 2.4每台胎儿监护仪均有双胞胎和三胞胎接口 3、胎儿监护仪技指标： 3.1可同时监测双胞胎，具有升级至三胞胎的功能，连续准确记录胎心率及宫缩压力曲线 3.2当两条或三条胎心曲线重合时,，其中两条曲线可增加±20bpm以分离显示，便于观察 ★3.3交叉通道识别技术，当胎心率（双胎或三胎）之间或胎心率与母亲心率波形重合时能及时报警，保证胎儿安全 3.4有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确稳定的参数值和曲线 ★3.5传感器查找功能，有助于识别传感器监测到的对应胎心率 3.6传感器智能化，抗冲击，防水，轻便，佩戴舒适，易于清洁 3.7传感器电缆老化或出现故障时可以单独更换，以节约成本 ★3.8七晶体宽束超声探头，低发射频率，低超声强度，对胎儿安全可靠 3.9自动通道管理功能，胎儿传感器插口可连接任意胎儿传感器、病人模块和遥控事件按钮 3.10所有功能触摸屏操作，人性化操作界面，操作简单方便 3.11内置记忆备份功能，可恢复1小时波形数据，传输到记录纸或中央站 3.12 报警功能：分病人报警和技术报警两类，红色、黄色和INOP三个级别，声、光报警两种方式 3.13 具有双胎胎心率重合报警和纸尽报警功能 3.14内置6英寸记录仪，自动打印胎儿、母亲的曲线和参数 3.15可以串口（RS232）或以太网（LAN）方式与产科信息管理系统联网通讯 3.16有FDA认证 4. 显示 ★4.1≥6英寸TFT 彩色触摸显示屏，可倾斜、折叠，视角宽，大字体显示 4.2屏幕可根据配置功能的不同自动调整显示布局，以达到最佳的视觉效果 5. 超声（FHR）参数 5.1测量方法：超声脉动多普勒 5.2 测量范围：50到240bpm 5.3分辨率：显示为1bpm，打印为1/4bpm 5.4超声频率：1M±100Hz ★5.5超声强度：＜2.4mW/cm2 6. 宫缩压力（TOCO）参数 6.1 测量方法：应力计传感器元件 6.2测量范围：400单位 6.3 灵敏度：1单位=2.5g 6.4 分辨率：显示为1单位，打印为1/4单位 6.5 基线设定：20单位 6.6 自动偏移修正：连接传感器后为3秒，TOCO值设为20单位 6.7 自动归零：当连续5秒测得负值之后，TOCO会自动归零 7. 记录仪参数 7.1 机理：热敏阵列记录仪 7.2 纸张类型：标准Z-折纸, 30-240bpm或50-210bpm两种刻度标准可选 7.3 打印速度：实时迹线3 cm/min、2 cm/min、1 cm/min可选，存储的迹线最快20mm/s |
| 2 | 多普勒胎音仪 | 2 | 主要功能：能监测孕妇胎心 技术要求：具有高灵敏的超声探头，稳定可靠的全数字方式采集信号，监测结果液晶显示，一键式操作，具有探头保护装置，提供的胎心音清晰洪亮，音量可调节，机器携带方便，充电安全，连续工作时间较长，并具有内存记忆功能。 |
| 3 | 床单位消毒机 | 3 | 1.能深度消毒，能灭活病毒(需要附法定检测报告)。 2.臭氧浓度可调节。 #3.双通道，可单独使用，也可同时对两张床位消毒 4.定值提示功能，如:定时提示，输气流量提示，停机提示等。 5.蜂鸣报警功能，如:常温度报警(>70℃)高压断路报警，其他故障报警 6.臭氧发生量(工作浓度):3~6g/h，输出压力:>0.01mpa 7.额定功率:300VA 8.电源:220V，50hz 9.单路瞬间臭氧发生浓度:≥350毫克/立方米。 10.毒时间选择:1~99(分钟)最好有数码直观显视。 11.环境泄露:臭氧外泄量≦0.16毫克/立方米。 12.噪声≦42dB(A)。 13.具有消毒产品卫生安全评价报告备案凭证并提供依据。 14.臭氧消毒器核心部件稳定工作≥10000小时以上。 ★15.整机保修≥3年。 16.主机外壳应在各种工作环境下长期安全使用。 |
| 4 | 监护仪 | 14 | 1.监护仪外形结构： 1.1一体式监护仪,可用于监护成人,儿童 1.2彩色LED显示，至少拥有8通道波形显示 1.3具有报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 2.监测参数： 2.1可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2.2具备智能导联脱落监测功能 2.3具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥3个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 2.4具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型 2.5具备起搏信号自动识别功能 2.6支持ST分析，并具备ST模板存储功能（实时波形对比模板） 2.7支持实时QT/QTc分析，具备QT模板功能（实时波形对比模板），支持QT分析报告打印 2.8支持24种心律失常分析，支持房颤 2.9可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 2.10 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 2.11 NIBP自定义测量序列模式 3.系统功能： 3.1支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 3.2具有多级别声光报警，参数报警级别可调 3.3具备报警集中设置功能 3.4具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 3.5具备护士呼叫报警功能 #3.6具备48小时以上趋势图表、报警和手动事件回顾；可储备至少48小时以上心律失常、NIBP测量、呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,全息波形回顾. 3.7他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 3.8具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 3.9支持导入导出配置 3.10可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时 3.11支持有线、无线联网 3.12ECG、SPO2、NIBP、TEMP参数为CF型 3.13标配可重复使用、可消毒型血氧探头、血压袖套、心电导联线、体温探头等常用配件。 ★4. 整机保修：≥3年 |
| 5 | 输液泵 | 1 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2、可选配滴数传感器，提高给药精度； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34 #3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 3.1.3压力报警阈值至少3档可调； 3.1.4 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，连续气泡监测功能，15分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 3.1.7 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 3.2 精度要求： 3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； 3.2.2在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-600ml/h,递增：0.1ml； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； #3.3.3 可固定在输液支架上； 3.3.4 快推“bolus”：0.2-600ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； 3.3.5 KVO： 0.5ml/h； 3.3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； 3.3.7 同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； #3.3.8 整机重量≤1.5kg，方便携带 3.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； 3.3.11 电池工作时间≥4小时 3.3.12供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； #3.3.13全中文软件操作界面。 ★4 保修期：≥3年，终身维修； |
| 6 | 注射泵 | 1 | 1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 2.注射精度≤±2% 3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml 5.快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选； 6.KVO：0.1-5ml/h 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 10.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液 11.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。 12.可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 13.全中文软件操作界面 14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 15.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 16.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 18.压力报警阈值可调，≤75mmHg 19.信息储存：可存储至少1000条的历史记录 20.双通道注射时，电池工作时间≥3小时，5ml/h；可升级至≥6小时，5ml/h 21.接口支持数据传输 22.防异物及进液等级IP34 23.整机重量≤4kg ★24.整机保修≥3年 |
| 7 | 肠内营养泵 | 9 | 1、简便的自动填充装置，只需按一键即可将营养液自动充填于泵管 2、方便的记录储存功能：可储存最后一次输注速度和量，可清除记录重新设置 3、可以完全锁定的键盘，避免误碰干扰 4、配备锂电池充满电后可连续使用24小时，交直流双电源供电，可边充边用 5、放置灵活：不受摆放角度及位置限制 流速范围：1～400毫升/小时增量1毫升 剂量范围：0～4000毫升 增量 1毫升 6、输注误差控制在±5%，使输注更精确 。 7、加温器温度设置和显示功能：设置范围：35°C ~40°C（步进1°C），误差为±3°C，设定温度可显示。 |
| 8 | 智能蠕动泵 | 1 | 1转速范围：10rpm - 600rpm，正反转可逆 2 转速调节分辨率：1rpm 3工作模式：浏览模式及分配模式 4 分配液量范围：0.1mL - 99.9L 5 分配液量校正：将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，可自动进行分配液量校正。 6 分配次数范围：1 - 9999次 7 分配间隔时间范围：0.1s - 99.9min，调整分辨率0.1s 8 外控功能：启停控制、方向控制、速度控制 9 显示方式：液晶显示 10掉电记忆：重新上电后可按照电前的状态继续进行工作 11工作环境温度：0℃ - 40℃ 12工作环境相对湿度：＜80％ 13防护等级：IP31 配置清单: 1:泵头 2 参考软管规格：36 3参考流量范围：34-6000 |
| 9 | 运输型液氮罐 | 1 | 功能：用于日常液氮转运和短途运输，为样本保存提供充足液氮，以保障患者胚胎和配子样本的安全贮存。 技术指标及配置： 1.辅助生殖市场主流品牌。 2.液氮容积35L，运输型液氮罐； 3.采用高强度铝合金制造； 4.高真空多层绝热设计； 5.配有保护套，可防止罐体在运输过程中的挤压变形、磨损；在容器底部或者侧面增加特殊的支撑结构设计，具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。 6.配置底部滑轮，便于移动； 7.配置脚踏式加压式液氮泵，便于安全输出液氮。 |
| 10 | 多孔自动脱盖离心机 | 1 | 1：最高转速≥3500r/min，有特殊的减震器，具有自动平衡功能。； #2：一次性可以离心处理80根真空采血管，自动脱盖，不同长度的真空采血管可以使用同一套适配器，无需更换； 3：可以低温离心，温度范围-20℃～+40℃ ； ★4：具有高效过滤系统，对0.1μm颗粒过滤效率≥99.9%，达到达到生物安全Ⅱ级标准，防止分离过程产生的气溶胶给操作人员造成伤害，保证离心实验环境的生物安全。 |
| 11 | 冰冻切片机 | 1 | 功能： 冰冻切片机适用于生物组织样本制备过程中冰冻组织的切片，适用于临床、科研、以及工业实验室。 技术： # 1、双压缩机同时工作、四制冷 2、冷冻箱温度：0～ -35℃ 3、控制样本头温度范围：-10℃ ～ - 50℃ 4、带样本回缩功能，并可以关闭 5、冷冻架具有压缩机控制制冷及半导体制冷两种方式： 5.1 快速冷冻架部分为压缩机制冷点：≥15个； 5.2 快速冷冻架部分为半导体控制点：≥2个 5.3 日常使用制冷速度≤2秒 6、防卷板可侧向翻转，四边使用，延长其使用寿命 7、切片厚度≥1～100µm 8、快速修块：2种：40，30，20，10um，或1-600um 9、垂直样本幅度≥59mm 10、水平位移≥25 mm 11、控制键盘及手轮可任意锁定，高度可调 # 12、具有机身内置一体化紫外线消毒功能，非臭氧消毒 13、自动消毒持续时间：30min～3hours 14、手动、自动除霜功能，除霜时间≥12 min 15、样本头方向可调：360度 # 16、机箱纳米抗菌银表面涂层，有效防止病毒、细菌滋生。 17、机身防溅水设计 18、冷冻箱、样品头独立制冷 19、速冷架制冷温度最低达：-42℃ 20、切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 21、电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s 22、样品定位：8°定位，并自动中心定位和精确0位指示 23、按键图形化设计 24、风扇静音式设计，确保工作环境舒适 配置： 1、主机 1台 2、工具 1套 3、操作手册 1本 |
| 12 | 脱水机 | 1 | 功能： 脱水机是用于对组织样本进行快速自动处理。 技术： #1、 脱水量：≥300个组织盒；中文彩色触摸屏，抗溶剂、防腐蚀，操作简单、易掌握 2、 具有安全的试剂管理系统，试剂会自动按照新鲜程度排序并使用 3、 具有液面高度探测器：光学传感器≥2个 4、 具备磁力搅拌功能 5、 有自动灌注、抽空、装配试剂等。（试剂抽排非人工操作） 6、 参数显示：样本数量、温度、压力等等 7、 横向流蜡，石蜡直接与处理室水平相连 #8、 真空和压力脱水：≥4种（真空：-70Kpa，压力：+35Kpa）； 9、 废气冷凝过滤模式（安全封闭的气雾系统） #10、 主动的石蜡清洗功能，软件监控；石蜡缸材质：不锈钢。 11、 试剂瓶数量：≥13个 12、 试剂瓶容量：≥4.3L 13、 蜡缸数量：≥3个 14、 具有试剂相容性检测功能。 15、 具有两级密码保护系统，具有预检测功能，在正式启动程序前可以及时发现潜在故障 16、 所有试剂缸均可拆卸清洗 配置： 1、主机 1台 2、附件套装 1套 3、安装手册 1本 |
| 13 | 连接显微镜图像采集仪 | 1 | 技术参数： 一、显微镜主机： 1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离 1.1 同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度。 2 明场照明装置： 2.1主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。 2.2内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率≥10W，大于60000小时使用寿命。 3 载物台：载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度 4★超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调； 双目屈光度可调。 5. 物镜转盘: ≥5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 5.1平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12； 5.2平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25; 5.3平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45; 5.4平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65； 6聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。 7集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。 8#机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。 二、 图像采集及传输 2.1 像素：≥830万像素 2.2 图像传输接口：包含HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45） 2.3 Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现 2.4★支持TWAIN协议，可开放端口与第三方软件连接。 2.5 可读取显微镜的编码信息 三、 显微图像控制及分析软件 3.1除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能： 3.2 软件自带暗室适应功能； 3.3对比度调整及保存功能； 3.4标尺、长度、面积和荧光强度报告； 3.5不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能； 3.6图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜 配置要求： 显微镜主机1个；物镜：5倍、10倍、20倍、40倍各1个；目镜2个；目镜观察筒1个；聚光镜1个；光源1套；彩色数码相机1个；显示器1个；软件1套。 |
| 14 | 连接病理图文系统图像采集仪 | 1 | 技术参数： 一、显微镜主机： 1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离 1.1 同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度。 2 明场照明装置： 2.1主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。 2.2内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数＞95，功率≥10W，大于60000小时使用寿命。 3 载物台：载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度 4★超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调； 双目屈光度可调。 5. 物镜转盘: ≥5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 5.1平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12； 5.2平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25; 5.3平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45; 5.4平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65； 6聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。 7集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。 8#机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。 二、 图像采集及传输 2.1 像素：≥830万像素 2.2 图像传输接口：包含HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45） 2.3 Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现 2.4★支持TWAIN协议，可开放端口与第三方软件连接。 2.5 可读取显微镜的编码信息 三、 显微图像控制及分析软件 3.1除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能： 3.2 软件自带暗室适应功能； 3.3对比度调整及保存功能； 3.4标尺、长度、面积和荧光强度报告； 3.5不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能； 3.6图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜 配置要求： 显微镜主机1个；物镜：5倍、10倍、20倍、40倍各1个；目镜2个；目镜观察筒1个；聚光镜1个；光源1套；彩色数码相机1个；显示器1个；软件1套。 |
| 15 | 观片灯 | 1 | GDD-1000HL |
| 16 | 空气消毒机 | 5 | 1、人机共存，动态持续消毒 2、长寿命、 3、初效、高效过滤网双重过滤 4、静电去除烟尘及细菌 5、光触媒、活性碳抗菌除异味 6、负离子清新净化空气 7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环 8、微电脑程控自动运行 9、紫外线故障自动监测 10、远红外遥控操作 11、循环风量应大于适用体积的8倍以上 12、适用体积 体积不得少于30 m3 13、等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯 14、消毒效果：≤200cfu/m3，杀灭率（或清除率）均≥99.9% 15、噪音：≤50db 20、外观尺寸：挂壁式 |
| 17 | 体外受精洁净工作台 | 1 | 功能： 用于胚胎室体外受精-移植及其他辅助生殖操作的洁净工作台（可内嵌一台体视显微镜，1个另配独立控温热台，带防震台可放置一套显微操作系统）。放置一台显微操作系统及可内嵌一台体视显微镜，用于ICSI/PGT及捡卵拆蛋，玻璃化冷冻解冻等操作。 技术指标： 1. 用于辅助生殖实验室胚胎体外操作 2. 百级超净工作站主机一台，工作站外部尺寸（D×W×H）≤700×2000x2100（单位：mm）。支架：800-850mm。 3. 净化区体积（D×W×H）≥560x1865x753(单位：mm)，前开窗大于350mm 4. 一体化设计的防震台，可将外部的垂直及水平的震动都削减，达到最佳的防震效果。 5. 完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。風速 (m/s) ：0.32±10%，风速可选，数字液晶屏显示。 6. 两层过滤系统,无净化死角，配有：活性炭预滤系统一套，有效去除尘埃粒子，过滤空气中的VOC及可溶性化学物质，延长HEPA的使用寿命；HEPA过滤层一套，对直径0.3µm以上粒子达到99.999%以上的清除率. 7. HEPA过滤器内特殊的负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。 8. 更换预滤膜方便。不需移动工作站或钻到工作站后面即可更换。 9. 净化空间顶部特殊的网面材料：使照明光均匀分布,不刺眼;使净化风的流速更加均匀 10. 双马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音（标准：ISO6081）低于51dB，半速工作时噪音低于30dB。 11. 照明光源：0-2000LUX光亮度连续可调,满足不同操作步骤对光亮度的不同需求 12. 白色水晶砖台面，暗光操作时易于辨识标记。恒温区和非恒温区有清晰黑色划线，不易把样本移动到非恒温区造成胚胎死亡。 13. 台面具备胚胎无毒无放射性安全测试认证报告。 14. 配置标准恒温台：不小于450x 650mm（深度X长度）及另配独立控温的恒温台450 x 200mm（深度X长度）。适用于玻璃化冷冻解冻时需要不同温度 15. 控制面板位于净化区上方的前置面板，在操作者的可视范围内，与操作区分离，不占据洁净操作空间，防止误操作。 16. 数显式控制面板，可控制灯光、热板温度，风速的开启。 17. 可设定定时开关风机、加热台面，方便实验室提前为当天工作做好准备。 18. 配置内嵌式电源插座一个及加热槽一套，配理线通道。 19. 内嵌式≥20寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，并将操作过程录制出来 |
| 18 | 倒置显微镜 | 1 | 功能： 1. 研究级倒置显微镜，可用于各种组织（胚胎）细胞观察和可视条件下进行的各种显微操作观察。尤其适用于辅助生殖过程中的IVF/ICSI/PGD及转基因（主要但不仅限于）涉及的各种细胞和胚胎显微操作。 2. 配置偏光观察部件，用于纺锤体观察；实时的纺锤体观测系统配件，可以在每个ICSI 操作的环节看到纺锤体出现的时间及位置，帮助操作者找到最佳的ICSI 时间及进针方位，以达到最佳的操作效果而提高成功率。 3. 配置电动及控制系统，可电动控制显微镜的主要功能，包括：物镜的电动转换、聚光镜的电动控制。半电动的部件能缩短操作时间，每个卵子可节约10-12秒的操作时间。 4. 增配变倍器，最大放大倍数800倍，可轻松观察精子头部，实现精子优选功能。 技术需求： 1. 研究级倒置显微镜，配置半电动及纺锤体观测系统，双层光路。 2. 显微镜镜体，U型光路，双层光路主机； 3. 电动物镜转换器：≥6孔物镜转盘； 4. 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm； 5. 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节； 6. 透射光照明： 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调外置电源供应器； 7. 可倾斜观察镜筒：人机工程学、正像、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm, 瞳距50－76mm, 视场数22，配置符合生殖中心使用习惯的机械载物台； 8. 中间变倍体：编码型中间变倍体，提供1X/1.6X/2X三档变倍，可实时在软件显示变倍信息。 9. 电动中长工作距离聚光镜：支持明场/微分干涉/浮雕相衬/偏光多种观察方式, 4孔转盘，N.A.≥0.55，W.D.≥45mm； 10. 浮雕相衬滑座：相衬环板：4×、20×、40×； 11. 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22； 12. 配备电源线及防尘罩； 13. 滤色镜：日光平衡滤色片 14. 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 15. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 物镜参数： 1. 万能平场半复消色差相差物镜4×（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm）； 2. 长工作距离平场半复消色差浮雕相衬物镜20×（N.A.≥0.45, W.D.6.6-7.8mm）带校正环； 3. 长工作距离平场半复消色差浮雕相衬物镜40×（N.A.≥0.6, W.D.3.0-4.2mm），带校正环； 4. 增配变倍器，最大放大倍数800倍，可轻松观察精子头部，实现精子优选功能。 配置清单： 生物显微镜（配置半电动系统及纺锤体系统，配双层光路及三档变倍器，可放大800倍观察精子头部） 1. 研究级倒置显微镜主机，双层光路，*1； 2. 电动6孔物镜转换器，*1 3. 人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22， *1； 4. 10X屈光度可调目镜，*1； 5. 10X目镜， *1； 6. 透射光照明器, 内置柯勒照明复位器, 聚光镜高度前端调节，*1； 7. 100W卤素灯电源供电器，*1； 8. 100W卤素灯灯室，*1； 9. 100W卤素灯灯泡，*2； 10. 日光平衡滤光片，*1； 11. 中性灰度滤光片，*1； 12. 中性灰度滤光片， *1； 13. 45mm直径透射光柔光镜，*1； 14. 电源线，*1； 15. 机械式载物台（符合生殖中心客户的使用习惯，推荐），*1； 16. 电动长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜, N.A. 0.5, W.D. 45mm，*1； 17. 4X万能平场半复消色差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm，*1； 18. 20X长工作距离平场半复消色差浮雕相衬物镜, NA 0.45, 工作距离 6.6-7.8mm，*1； 19. 40X长工作距离平场半复消色差浮雕相衬物镜, NA 0.6, 工作距离3.04.2mm，*1； 20. 电动部件控制器，*1； 21. 控制面板，*1； 22. 电动部件数据线，*1； 22. 检偏器，*1； 23. 三档变倍器，1x, 1.6x, 2x，*1； 24. 视频接口，*1； 25. C型接口，*1； 26. 防尘罩，*1。 |
| 19 | 显微操作系统 | 1 | 功能： 用于细胞的显微操作，包括ICSI、PGD/PGS、细胞捡选/核移植/ ES, IPS 细胞注射等。配置T轴一键复位功能，换针或者换样本时不需要再找针，减少断针，减少了胚胎在培养箱外暴露时间，减轻操作者的操作难度，提高成功率。 技术参数及配置： 1. 显微操作系统一套，包括：驱动部件2个、控制部件2个、显微镜专用适配器1个、固定钢板2块、卡针环2个、装针器长度校准器1个、装针长度测量贴尺2个、注射器固定装置、持针器架子等； 2. 控制部件：宽86mm，深230±5mm，高151-171mm 3. 驱动部件：宽108-138mm，深150±5mm，高100-150mm 4. X-Y-Z三维自由移动，油压管3套，X-Y-Z轴三维运动； 5. X-Y-Z轴旋钮控制最大距离10mm，旋钮250um/圈，最小刻度5um； 6. 创新的T轴空间移动功能，旋转T轴控制旋钮，可让针同时向X轴与Z轴方向移动（油管1套）,方便找针； 7. T轴旋钮油压控制最大距离10mm，旋钮1000um/圈，机械控制最大距离50mm，最小刻度20um； 8. T轴可调针尖角度范围：15-40°，调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内,方便找针； 9. X-Y-Z-T三维自由移动；液压油可压缩性小，启停准确；油的热稳定性大，漂移极小。 10. 配备持卵注射器，可实现一只手同时控制注射器和显微操作的操作手柄，免去了手在注射时的切换操作。 11. 配置两个原装显微注射器放置架； 12. 配备油压注射器，配备内置三通阀； 12.1行程范围活塞≥20毫米； 12.2全旋距离：≥500UM； 12.3控制体积整圈体积≥10微升； 12.4全旋容积:≥10UL 12.5主体：≤W150xD60xH80毫米 12.6活塞运动方式可变：无需通过旋转旋钮就可以使活塞前进后退，易于注油和排除气泡； 12.7注油口防溢设计 12.8旋钮上有指示标志：可以指示正在进行的操作是注射还是吸持。 |
| 20 | 便携彩超诊断仪 | 1 | #1. 显示器≥15”, 高分辨率全触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描并可270度旋转。显示器具有手写板功能，可以直接在显示屏屏幕上对需要圈画的区域进行手写操作或电容笔进行手写编辑。（附图证明） 2. 数字化二维灰阶成像单元 3. 数字化彩色多普勒单元 4. 数字化频谱多普勒显示和分析单元 5. 全数字式多波束形成器, 发射和接收物理通道数³ 128 6. 动态聚焦和处理成像技术 7. 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。 8. 智能化斑点噪声抑制技术 9. 可实现时间增益显示屏触摸调节 10. 组织谐波成像单元 11. 高级血流显示功能。 #12. 具有穿刺针蓝光增强功能（图片证明），支持线阵和凸阵探头。 13. 探头：凸阵、线阵 14. 具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。 15. 具有二维图像90度旋转功能。 16. 显示屏具有病例既往图像实时对比功能。 17. 具有组织多普勒功能。 18. 具有IMT血管内中膜自动测量。 19. 具有弹性成像功能。 20.测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒) 20.1一般测量 20.2多普勒血流测量与分析 20.3外周血管测量与分析 20.4图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节 20.5图像管理与记录装置： 20.6超声图像存档与病案管理系统 20.7 具有既往病例图像实时对比功能，便于病情变化的观察。 20.8 USB接口≥3个，支持数据输出 20.9 DICOM3.0 20.10 内置128G用户存储固态硬盘 21 操作面板具有实体轨迹球及物理按键且物理操作按键≤10个 22 可配台车及三探头连接器 23 探头规格 23.1 频率：宽频带或变频探头 23.2 类型：高频探头最高频率≥18MHz 24 振子： 24.1线阵探头有效振子数≥192振子 24.2凸阵探头有效振子数≥160振子 25 B/D兼用： 25.1线阵：B/PWD 25.2凸阵：B/PWD 26 二维灰阶显像主要参数： ★26.1 扫描：电子凸阵：超声频率2.0----5.0 MHz，最大扫描深度≥40cm 26.2 电子线阵：超声频率4.0 — 18.0MHz 26.3 发射声束聚焦：发射≥8段 26.4 接收方式：发射、接收通道≥128 26.5 接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB 26.6 数字化多声束形成技术 26.7 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒 26.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 26.9 增益调节：B/M可独立调节 26.10 TGC分段≥8（要求显示屏触摸调节） 27 频谱多普勒： 27.1 方式：脉冲波多普勒：PWD 27.2 最大测量速度： 27.3 PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s 27.4 CWD：血流速度≥11.8m/s 27.5 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) 27.6 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等 27.7电影回放：≥20秒 27.8零位移动：≥8级 27.9取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 27.10 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、 27.11 B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 28 彩色多普勒 28.1 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT 28.2 彩色显示帧频： 28.3具有二维图像及彩色取样框偏转功能 28.4显示控制：零位移动分±10级 29彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号） |
| 21 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 1. 机型：台式机，无需额外水管接入接出 2. 方法学：免疫透射比浊法或免疫散射比浊法 ★3. 检测项目：能匹配科室现有的binding site游离轻链检测试剂（该试剂为骨髓瘤国际指南指定的游离轻链试剂） 4. 可检测样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液 5. 样本管：支持各种原始样本管直接上样，支持双向LIS ＃6. 样本位：支持随时上样、取样，不需要停止正在进行的试验 ＃7. 试剂位：可放单、双试剂，支持随时取放 ＃8. 试剂仓支持过夜冷藏功能，试剂在机存放时间不低于2周 9. 稀释功能：全自动稀释至最终结果，无需手工稀释 ＃10. 具有抗原过量提示保护功能，保证结果的准确性 11.支持全程条码扫描，自动识别、载入追踪试剂/质控品信息 |
| 22 | 高档彩色多普勒超声全身诊断系统 | 1 | 1、高端5G造影云介入超声诊断系统，可用于和超声厂家同一品牌的5G超声远程诊断，可远程操控彩超的CDFI、弹性成像、剪切波技术、造影等，主要用于心脏、血管、腹部、甲状腺、乳腺、妇科、泌尿、小器官、肌肉骨骼、神经及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。 ★2、高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，分辨率1920*1080P；操作面板具备液晶触摸屏≥13.3英寸，按功能分区，支持多点触控。（附datasheet证明） 3、宽频可变频探头成像技术，具备有源面阵探头技术或单晶体探头技术，同时具备透镜探头技术（附datasheet证明，并附透镜探头原理图） 4、彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、血管增强技术、多普勒组织成像技术 5、具备所投超声品牌自行研发的5G远程会诊系统，确保专家和基层医院医生音视频沟通、高品质超声图像传输，且专家可以远程控制操作基层医院的超声设备 #6、具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像（附图以证明） ★7、同时具备灰阶和彩色血流的超宽视野成像技术（附图） #8、具备血管增强技术，通过数字化减影技术，完全去除血流的成像同时有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附使用该技术对比图和以投标公司设备的该技术名称公开发表的论文首页五篇以上以证明） #9、超声造影成像技术：出厂条件就具备低机械指数（Low MI）和中机械指数 （Mid MI）两种选择模式（附图），造影动态存储时间≥5分钟（附图）。同时具有点式剪切波弹性技术，定量组织弹性，测量结果以m/s和KPa值两种显示参数。该技术可用于无创评估肝脏组织弹性的超声成像技术（附该技术名词命名的在乙肝或丙肝领域应用的国际临床应用指南性文件封面以证明） #10、应变式弹性成像技术：具有质量因子指示，非彩色棒显像，而是直接以数字标出弹性质量的高低，超过50的质量因子方可用于临床。（附质量因子的数字图片以证明）。可配置相控阵探头支持弹性、剪切波和造影功能（附图）。 ★11、具备二维剪切波弹性成像技术，具有速度、位移、质量等三种模式图（附图）。速度图的测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供证明图片），彩色血流超宽视野成像技术可支持四副不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术。具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能（附图证明） 12、二维剪切波弹性成像技术可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页（提供图片证明） 13、具备血管增强技术，非血流成像技术，有效增强大血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力 14、心脏室壁运动速度向量成像技术 14.1以动态二维成像为基础，可呈现并分析全局或区域心肌组织运动的技术，不受多普勒角度限制(可实时分析也支持对存储的动态图分析) 14.2可用于成人心脏、小儿心脏、胎心及血管 14.3心肌应变定量，以心肌节段进行取样，支持多个心动周期数据显示，各个节段各个心动周期曲线同时显示，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数 14.4具备心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能（心肌速度向量成像技术），用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量室壁运动，能够评估整体和节段心肌的室壁运动，可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数 14.5可识别并融合多种信息源进行追踪：手动追踪、二尖瓣平面追踪、组织边界内外运动追踪、复杂斑点追踪、心脏周期运动及组织运动空间相干性 14.6在同步性方面包括：速度同步、位移同步、应变同步、应变率同步及容积变化同步等参数 14.7速度、位移、应变及应变率参数可以曲线和解剖M型显示 14.8支持组合显示或全屏放大；支持室壁运动矢量图显示；支持室壁运动点运动轨迹图显示；支持彩色室壁运动图和矢量图同时显示技术（附图） 15、具备心脏负荷超声功能，客户自定义流程;支持药物、跑步/踏板和脚踏自行车标准流程，具备多种出厂默认设置，多种成像模式灵活组合 #16、血管速度向量成像技术 16.1以动态二维成像为基础，可呈现并分析血管的收缩和舒张运动的技术，不受多普勒角度制； 16.2获得一系列血管管壁运动的运动曲线及定量数据，同时对血管管壁运动的同步性也可进行分析及定量；支持彩色室壁运动图和矢量图同时显示技术（附图） #17、全模式自动测量功能（包括二维、M型、频谱）: 基于专家智库模式识别技术的创新方法, 可一键自动进行心脏测量计算，提供快速一致的精确测量结果。可用于二维，M型，多普勒频谱的自动测量。M型可一键自动测出心脏收缩功能EF值(附动态图视频文件以证明) 18、自动左心测量功能：AI赋能，可全自动探测左心室和左心房的边界，在典型的成人经胸成像中自动生成测量数据而无需操作人员的介入。利用常规的经胸两腔心和四腔心切面自动测量得到收缩末和舒张末容积的标准测量值，射血分数以及在整个心动周期中容积随时间的变化曲线 19、具备左心造影成像(LVO) ，LVO是低机械指数的造影成像模式，通过造影剂增强组织显示，提高边界检测能力 #20、固态硬盘容量≥500GB，USB接口≥8个，其中触摸屏侧面≥2个，扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512，A/D≥14 bit，彩色多普勒技术可支持四副不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术（数据均需附datasheet证明） ★21、探头类型和技术：电子凸阵、高频线阵、心脏相控阵。均为无针式探头接口并可全部激活，探头接口选择≥4，可同时开通。 21.1腹部凸阵探头（单晶体材料，具备透镜探头技术）：2.5-4.0MHz 21.2中频线阵探头：3.5-11.0MHz 21.3心脏相控阵探头：3.0-4.4MHz #22、配备超声同品牌5G远程超声诊断系统，不接受不同品牌联合投标，5G远程超声诊断系统可通过电脑软键盘远程操控彩超的CDFI、弹性成像、剪切波技术、造影等（附同品牌控制软键盘图片以证明） 23、5G远程超声诊断系统专家端采用微信集成扫码登陆，确保设备端授权的用户使用，实时视频、音频、彩超图像传输功能，5G远程系统可远程操控彩超的CDFI、弹性成像、剪切波技术、造影等 |
| 23 | 彩色多普勒超声 | 1 | 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿及科研的高档彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，必须提供厂家的最高型号和最新版本。 主要规格及系统概述： 1.彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机 #1.2支持LCD显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转 1.3 操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥12.1英寸 1.4 具有全数字波束形成器 1.5 具有数字化二维灰阶成像单元 1.6 具有数字化彩色多普勒单元 1.7 具有数字化能量多普勒成像单元 1.8 具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头 #1.9 具有二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。（附图）；支持二维彩色多普勒成像立体化呈现 1.10 具有脉冲波多普勒 1.11具有可偏转连续波多普勒，支持凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量 1.12具有组织多普勒成像技术 1.13具有数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.14组织二次谐波成像支持所有探头 1.15具有实时三同步能力 1.16具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 1.17具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 1.18具有编码激励技术 1.19频率焦点复合成像技术 1.20具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头 1.21 具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头 1.22 具有组织特异性自动优化技术 1.23具有支持弹性成像和弹性分析功能。 1.24具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能 1.25具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等 #1.26 主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。（附指南示意图） #1.27 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附IDEA图文扫描助手） #1.28 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 #1.29 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 2.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 2.1 一般测量 2.2 妇产科测量 2.3心脏功能测量 2.4多普勒血流测量与分析 2.5外周血管测量与分析 3.图像存储与(电影)回放重现单元 3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用 3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等 3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 4输入/输出信号： 4.1输入：USB或其他视频端子 4.2输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI 4.3 DICOM 3.0接口 5图像管理与记录装置： 5.1 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像） 5.2 离线3D/4D容积数据处理软件包，实现与主机相同的3D分析功能。数据可通过DICOM接口、USB传输，满足教学、培训和科研的要求 5.3 硬盘≥2 T , 动静态图像储存大于等于900GB 5.4 USB接口，支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能 #5.5 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式 6技术参数及要求： 6.1 系统通用功能： 6.1.1监视器：≥23英寸，彩色全高清LED显示器，全方位关节臂旋转 6.1.2扫描方式：逐行扫描 6.1.3操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 6.1.4探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 6.1.5 ≥12.1英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 6.2探头规格 6.2.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种 6.2.2 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD, B/CWD 6.2.3具有实时三维成像探头 6.3 二维灰阶显像主要参数： 6.3.1探头频率： 电子凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz 腔内微凸探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz 三维成像探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz 6.3.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，≥30帧/秒。 6.3.3扫描线：每帧线密度≥230超声线 6.3.4发射声束聚焦：发射≥5段 6.3.5接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围271dB 6.3.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits 6.3.7谐波成像基波频率个数≥3 6.3.8回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放400容积 6.3.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 6.3.10增益调节：B/M可独立调节 6.3.11 STC分段≥8 6.3.12放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求 6.3.13空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 6.4频谱多普勒： 6.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD 6.4.2多普勒发射频率：支持高，中，低档可调 6.4.3最大测量速度：PWD：血流速度最大16m/s；CWD，血流+A1速度最大为23m/s 6.4.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) 6.4.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B 6.4.6电影回放：≥600秒 6.4.7零位移动：≥6级 6.4.8取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级 6.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 6.5彩色多普勒 6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示 6.5.2凸形扫描角度：20°— 113°选择 6.5.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，彩色显示帧频≥9帧/秒 6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） 6.6超声功率输出调节： 6.6.1 B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 7．探头配置 7.1 电子凸阵探头一把 7.2 腔内微凸探头一把 7.3三维成像探头一把 |
| 24 | 眼科生物测量仪 | 1 | 一 基本功能要求 1. 测量眼轴长度、角膜曲率、前房深度及白-白角膜直径、瞳孔直径、视轴偏心率并计算人工晶体度数 2.用于人工晶体植入术及儿童屈光档案的建立 二 具体参数要求 1 光源 1.1 照明光源：发光二极管 1.2 照明光源波长：880nm 1.3 眼轴长度测量光源:半导体二极管激光器 1.4 眼轴长度测量光源波长: 780nm 2 测量生物参数 2.1 眼轴长度：14-38mm 说明：有特殊眼测量模式，如硅油填充眼、无晶体眼、人工晶体植入眼 2.2 角膜曲率半径：5-10mm （角膜曲率33-67D） 2.3 前房深度：1.5-6.5mm 2.4 白-白角膜直径：8-16mm 3 测量精确度 3.1 眼轴长度：0.01mm 3.2 角膜曲率半径：0.01mm 3.3 前房深度：0.01mm 3.4 白-白角膜直径：0.1mm 4技术原理 ★4.1 眼轴长度测量分析软件： 组合信号处理分析技术 说明：采用多次测量信号叠加提取技术，而非简单的测量均值 4.2 并行快速自动测量 说明：可一键完成所有参数的测量 4.3 测量方式：非接触式 说明：避免医源性感染 4.4 测量模式可自动/手动测量切换 说明：自动测量可在聚焦清楚的情况下自动完成全部参数的测量，无需操作医生按动按钮；手动测量则可根据临床的需要测量任意一项单一的参数，对于视力差固视不好的病人，手动操作可减少单次固视的时间。 4.5 左右眼识别方式：自动识别 5 对焦方式：辅助对焦 5.1 人工晶体计算公式 ★5.2全面的四代计算公式：SKR II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis ★5.3适用于角膜屈光术后公式 说明：特定的针对LASIK/PRK/LASEK术 5.4 角膜屈光手术后历史资料法和角膜接触镜法 5.5 有晶体眼人工晶体植入度数计算 5.6专用光学人工晶体常数数据库 说明：专业医学网站，300多种光学人工晶体常数 5.7 个性化光学人工晶体常数优化功能 6 数据传输 ★6.1 可传输至网络管理系统，后期可联机导航 6.2 可传输至医院文档管理系统（EMR/PMS） 6.3 可传输至USB 三、配置清单 1 主机 1pc 1.1 电源线 1pc 1.2 键盘 1pc 2 升降台（与主机同品牌） 950*420MM，H730-940MM 1pc 3 升降桌用键盘和打印机支架 1pc 4 打印机 1pc |
| 25 | 妇科单孔腹腔镜 | 2 | 1. 功能：单孔腹腔镜主要用于单孔手术下腹腔的观察 ★2. 需配合医院现有史赛克和STORZ腹腔镜主机使用，镜子应能与此两个品牌的主机相兼容。 ★3. PANO VIEW PLUS（高清）内窥镜，30度视角，视野125度超广角； 4. 镜子带能量识别套环； 5. 工作长度500mm，直径5.7mm； 6. 超清晰湖面技术； 7. 国际知名品牌产品； 8. 可浸泡，熏蒸，高温高压消毒，能耐134度高温； 9. 数字式蓝宝石色镜头，钛合金的镜管。 10. 配置清单：0度腹腔镜，直径5.7mm，长度500mm |
| 26 | 快速新冠核酸检测仪 | 1 | ★ 1 、方法学：采用实时荧光定量PCR法或恒温扩增实时荧光法； 2 、用途：用于对人鼻咽拭子、痰液样本中的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸进行定性检测； 3 、适用样本：灭活或非灭活； 4、 可使用原始样本直接上样检测； ★ 5、 检测通道：≥8个，可单独检测。各通道间无干扰，能实现样本随到随检；仪器尺寸适宜放入双人生物安全柜，应符合生物安全操作； # 6、 样本核酸提取要求：磁珠法或膜吸附法； 7、 检测系统温度精准性：≤±0.5℃； 8 、试剂保存要求：新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒要求在2-8℃保存，无需-20℃保存，即拿即用，提高检测效率（以提供相关试剂盒说明书为准）； 9 、从获取检测样本到出具检测报告的时间：≤90分钟； 10、仪器及配套试剂均具备有效期内的医疗器械注册证。 |
| 27 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1 | ★1：工作模式满足连续进样、连续进板、连续进试剂、可实现拼板，双臂独立操作，实现加样、洗板、孵育同时进行； #2：洗板机、酶标仪均可在脱离主机的情况下独立工作并有完整操作及分析软件，要求洗板程序可编程，酶标仪标配405nm、450nm、492nm、620nm的滤光片； 3：加样针≥4针，恒温孵育器：6个孵育位，室温孵育器：6个孵育位，同时在线20个检测项目，每板最多可拼12个项目。原始样品管批量进样，样品管装载量≥96个； 4：试剂位：试剂位开放≥15个，可动态更换，按程序需要可以在反应过程中随时添加，更换试剂； #5：仪器运行软件：原厂开发的中文操作软件，与仪器良好兼容，与LIS系统连接：可提供ASTM标准文件格式的双向通讯；加样原理：液体置换加样原理，加样量范围：1－900ul，加样精度 CV<0.75%； 6：条码扫描器可识别样品、试剂、质控、微孔板； 7：样本处理（稀释、留样）：通过程序编辑实现样本预稀释和留样全自动化； 8：血凝块检测和液面感应功能，原始试管的适用性：16mm、13mm、10mm多种试管； 9：加样针洗涤方式：内外壁分开清洗，避免外壁样本残留； #10：孵育模式：避光、封闭、上下同时传热保证温度均匀，避免蒸发，确保实验结果准确; 11:报警及监控：声光双重报警系统，仪器工作平台每一工作条带LED工作状态指示灯，传感器功能：具有抓板传感器，遗失及位置错误自动报警。 |
| 28 | 生物安全柜（单人） | 2 | 1. 垂直层流负压机型，符合Class II Type A2标准设计。 2. 70%循环，30%排气的层流方式,使层流风压保持均匀。 3. 负压双层箱体结构，整个工作区域底部，两侧和后背均为负压夹层包围，污染气体不会外泄。 4. 紫外灯：波长254nm，无臭氧产生，长寿命。 5. 安全开关设计：照明灯开启或拉开玻璃门时，紫外灯无法启动；在紫外灯开启时，一旦拉门被打开，紫外灯会自动关闭。 6. 具安全报警系统，当活动拉门高度超过安全限度会有警报声警告。 7. 凹形不锈钢工作台面，配有集液槽，收集不小心打翻的物品。 8. ★单人操作，生物安全柜外部尺寸（宽度）在≤1.2米 9. ★保修≥3年，含定期过滤膜免费更换，一年≥2次 |
| 29 | 生物安全柜（双人） | 1 | ★1 产品认证： III类医疗器械注册证；符合Class II Type A2标准 2 外形尺寸：长、宽、高≤1960mm×820mm×1400mm 3 工作区尺寸：长、宽、高≥1820mm×560mm×650mm 4 气流模式：达到30%外排，70%循环要求 5 下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s #6 风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 #7 过滤效果：ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999% #8 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3 9 风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 #10 控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；当气流有波动时提供声光报警。 11 操作台面不易累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 12 操作室：便于清洁，两侧留有电源插座。 13 操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 14 柜体涂层：柜体外部涂层可抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15 噪音：噪音小于65dBA ★16 保修≥3年，含定期过滤膜免费更换，一年≥2次 |
| 30 | 血栓弹力图仪 | 1 | 1. ★整个机器全自动，非半自动和手动。支持反应杯装载、加样、混匀、孵育、检测、结果计算、报告输出等过程全自动。 2. 测定项目：活化凝血检测（凝固法）。肝素酶杯检测。血小板图-AA及ADP检测（凝固法）。快速TEG检测（凝固法）。功能性纤维蛋白原检测（凝固法）。 3. ★通道数量：同一主机上具有≥8个检测通道。 4. 试剂位：多个试剂位，具有定时自动混匀功能，支持全液体试剂上机，支持试剂在机冷藏。 5. 反应杯：具有原厂配套反应杯，单次可装载多个反应杯，支持随时添加。 6. ★进样量：可一次性装载三十个样本，并支持连续不间断进样，满足更多样本检测。 7. 配套试剂：试剂为原厂生产注册，可支持常温运输。 8. 具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，凝血激活检测试剂盒储存有效期限不低于两年。 9. ★具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测项目，能定量评估包括氯吡格雷、阿司匹林在内的抗血小板药物疗效。自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%，ADP%）。 10. 具有能够检测功能性纤维蛋白原含量的试剂，该试剂需包含凝血因子、血小板GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂两种成分，功能性纤维蛋白原的测试结果变异系数(CV) ≤10%，并且功能性纤维蛋白原检测试剂盒储存有效期限不低于一年（以CFDA批准的产品说明书为准）。 11. #具有原厂生产的两个水平的血栓弹力图专用质控品且可兼容临检中心质控品，并且测试剂盒效期≥2年。 12. ★全自动进样方式：支持原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样安全，支持智能识别不同采血管，兼容不同直径高度采血管。 13. 样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。 14. 温控准确度与波动度：正常测试条件下，准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。 15. 智能检测：支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。 16. 条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。 17. 联网功能：支持无线联网和有线联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。 18. 软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间。 19. 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。 20. 数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。数据可以存储。 21. 报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等35种参数。 22. 报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。 23. 生产厂家具有ISO9001和ISO13485认证。 |
| 31 | 恒压排烟智能气腹机 | 1 | 1.提供恒定的气腹压力，保证稳定的操作空间。 2.持续自动排除手术烟雾，提供清晰的手术视野。 # 3.具有恒压排烟模式、排烟模式、标准气腹模式保持恒定气腹压 # 4.排烟最小颗粒≤0.01微米 5.彩色触摸显示屏≥6英寸 6.屏幕可显示设置压力&流速、实际压力&流速等实时信息 7.具有软件版本升级端口 8.提供中文操作界面 9.最大设定压力≥20mmHg 10.最大流量≥40L/分钟 11.具有墙体供气模式、气瓶供气模式 12.提供免费保修服务≥3年 13.配套专用耗材具有上海市医保编码 配置： 1 气腹机 1台 2.低压接头 1个 3.气源连接管路 1根 4.电源线 1根 5.专用设备台车 1台 |
| 32 | 高频手术系统 | 1 | 1. 电刀部分 1.1单极功能模块要求单极切割功率 0—200瓦功率可调； ★1.2单极切割模式≥2种，具备内镜下专用切割模式, 分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除。 ★1.3低电压设计，单极最高峰值电压≤4300V； 1.4单极电凝功率： 0—120瓦可调； 1.5单极电凝输出模式≥3种。 1.6双极功能模块：功率 0—100瓦功率可调。 1.7双极凝血控制模式可由脚踏开关控制，能自动启动。 2其他功能技术要求： 2.1具有开机自检功能 ； 2.2具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统； 2.3中性电极安全监测系统； 2.4输出错误监测系统； 2.5时间限制检测系统； 2.6错误代码储存功能； 2.7便于远程诊断和维修； 2.8具有程序存储和程序控制功能，可存储9组程序。 3.配置要求： 高频手术系统主机（含双脚踏开关） 1台； 负极板连线 1根； 单极连线 1根； 中性电极 5片； 台车 1台。 |
| 33 | CRRT机 | 1 | 1.全中文彩色12英寸液晶触摸显示屏，治疗设置简易快速。 ★2. 具有自动阀，不需要手动更换滤器和管路的情况下实行：前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗 3. 一体化驱动泵≥6个泵，提供全面治疗方案 #4. 具有血泵前输液泵，无需另外购买泵或增加部件可进行枸橼酸抗凝治疗和血泵前稀释处方。 #5. 具有枸橼酸抗凝系统，无需额外购买耗材，即可支持HD，HF,HDF等任何治疗模式下的枸橼酸抗凝治疗 6.具有漏液监测系统 7. 可选择的CRRT治疗方式： 7.1连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 7.2连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 7.3连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF），前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗 7.4缓慢持续超滤（SCUF），血液灌流（HP），血浆置换（TPE） 8. 8ml涡流式静脉滴注壶，排气壶液面高度自动调节和自动排气 ★9.内置条码识别器，全自动安装泵管、配套全自动快速预冲和自检。 10. 具有婴幼儿治疗模块,并提供相关治疗配套,配套血容量≤60ml 11. 支持与ECMO的无缝连接，压力自动匹配 #12具备治疗脓毒症AKI相关耗材。 |
| 34 | 血浆融化箱 | 1 | 1. 融浆方式：恒温循环式;要求采用上下水箱恒温循环方式，其中下水箱容量大于五十升。 2.每分钟热水循环2次，以保证上水箱水温恒定 3. 温度控制：范围常温—41℃，控制精度±1℃。 4. 水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱均有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过±1℃，仪器自动停止工作并且声光报警提升，以保障血浆解冻时的绝对安全 5. 最大化浆量≥20袋 6. 摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率大于25次/min。 7. 清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。 # 8.血浆解冻质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模 拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存；确保血浆解冻过程及结果的准确性和真实性，达到血浆解冻质控朔源之目的。 9. 解冻数据记录存储：存储容量大,能记录处理并存储数据。 10. 多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选。 11. 操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线 #12. 解冻框：解冻仪工作水箱须配备解冻框，且解冻框内有格栅式的独立解冻卡位，以保障每袋血浆能在独立卡位内安全快速解冻，有效避免血浆袋之间的碰撞摩擦导致的血袋破损，并能充分保证血浆解冻时的热交换，实现血浆解冻的安全、快速、均衡。 #13．长≤1m，宽≤0.7m |
| 35 | 子宫内膜治疗 | 1 | 1用途： 1.1月经过多/异常子宫出血，经药物治疗无效者（无生育要求的患者）； 1.2口服抗凝药物月经异常患者； 1.3血液系统疾病月经异常患者； 1.4合并心、肝、肺、肾等内科疾病的月经过多，不能耐受子宫切除者； 1.5预防乳腺癌病人术后长期服用三苯氧胺可能导致的子宫内膜病变。 2性能 2.1 TB型子宫内膜治疗仪采用热能对子宫内膜进行治疗，热控制器作为热源，对储液囊中的治疗药液进行加热，并通过微型气泵交替产生正压和负压，使治疗药液在热球导管的储液囊和球囊之间做周期性循环，使整个球囊的表面温度均匀，确保对子宫内膜的治疗全面均匀。整个治疗过程共14个周期，治疗时间128+10s。全部过程在单片微机控制下自动完成，在这个时间内子宫内膜的治疗深度可达4-5毫米。 2.2治疗温度治疗仪在治疗周期过程中，热球导管的球囊的外表面平均温度为117℃±15℃。 2.3压力治疗时，球囊内压力在-210～205mmHg范围内。 2.4压力传感器处极限压力当正压超过206mmHg时，有声警告。 2.5治疗时间 128+10s。 2.6治疗仪工作显示功能治疗仪有预热和治疗全过程的显示功能。 2.7插入直径插入直径≤7.0 mm。 2.8所属安全类别 I类。 2.9所属防护类型 B型。 2.10运行方式间歇加载连续运行。 2.11界面显示：中英文 2.13输入功率 260VA 2.14治疗时间 128+10s 2.15热球导管治疗体积 ≤28ml 2.16球囊表面治疗平均温度 117℃±15℃ 2.17导管与卷曲的球囊外径 φ6.5mm±0.5mm 2.18加热温度 173° 2.19加热介质 甘油 2.20设备运行 全自动运行 2.21环境温度 5℃～40℃； 2.22相对湿度 ≤80%； 2.23大气压强 86kPa～106kPa； 2.24工作电源 AC 220V、50Hz。 2.25预热时间 7-12min 2.26治疗时球囊内压力 -210mmHg～205mmHg （正压超过206+20mmHg ，报警） 2.27球囊刺破压力 ≥4N 2.28 保修≥5年 |
| 36 | 腹腔镜 | 2 | 一、3D腹腔镜系统 1、影像平台 #1.1 可连接至少二个影像模块，实现 2D，3D等影像处理功能，可连接通用硬式内窥镜。 #1.2主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示 1.3集成图文功能：可术中记录 1920×1080p全高清录像及图片。 1.4可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 1.5可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 #1.6可通过2D模块连接各科室标准硬性内窥镜 1.7可处理3D和2D画面信号，分辨率支持1920x1080，逐行扫描。 #1.8至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 1.9 3D术野画面至少5级亮度可调。 1.10术野画面至少5级电子变焦功能。 1.11 3D术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 1.12 可实现3D和2D图像之间的一键切换。 1.13通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 1.14 3D信号输出端口至少包含：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 1.15电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 2.全高清摄像头及3D电子镜 2.1采集像素：电子镜像素为1920 x 1080，双路1080P采集。 #2.2电子镜整体均可以进行预真空高温高压或低温等离子灭菌。 2.3、最大景深≥200mm, 可远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染。 2.4、视野范围≥80°，提高可视面积。 2.5具有防雾功能，有效防止镜面起雾。 2.6重量≤420g，可进行单手控制，方便术中操作。 2.7免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。 2.8可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 2.9摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。 2.10电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 3 LED冷光源： 3.1色温≥ 6000K。 3.2 LED灯泡，寿命≥ 30000小时。 3.3具有待机键，可一键开启或关闭照明。 3.4触摸面板设计。 4气腹机 4.1最大流量≥40 升/分钟。 4.2开机自动检测功能。 5导光束 5.1直径≥4.8mm。 5.2长度≥250cm。 5.3可高温高压、戊二醛浸泡、环氧乙烷消毒。 6 4K 3D监视器 6.1≥ 32寸医用级 4K 3D监视器。 6.2分辨率≥ 3840×2160，宽高比 16：9。 6.3色域：不低于 BT. 2020/ BT. 709。 6.4视角：不低于 178°/ 178°。 6.5支持 3D图像输入格式，包括逐行、上下格式。 6.6输入信号： DP、12G-SDI、HDMI 2.0、HDMI 1.4、DVI（× 2）。 6.7输出信号： 12G-SDI、DVI（× 2）。 7. 配备专用台车 二、高清摄像系统 1高清摄像主机 1.1主机兼容数字三晶片全高清摄像头、数字三晶片摄像头。 #1.2可通过增加模块，实现4K、荧光、3D等摄像系统功能。 1.3图像输出分辨率：≥1920×1080 像素，逐行扫描。 1.4集成图文功能：可术中记录≥1920×1080p 全高清录像及≥1920×1080 高清图片，设备进行 高清动态、静态图像存储。 #1.5主机显示功能：可同时处理两路图像信号，并可进行标准画面与增强画面同屏对比显示， 可通过画中画功能实现至少 4 种同屏显示模式。 1.6设备集总控制可与一体化手术室连接对设备进行远程控制和升级。 2 LED冷光源： 2.1色温≥ 6000K。 2.2 LED灯泡，寿命≥ 30000小时。 2.3 具有待机键，可一键开启或关闭照明。4、触摸面板设计。 3气腹机 3.1最大流量≥40 升/分钟。 3.2 开机自动检测功能。 4 腹腔镜 4.1高清柱状晶体内窥镜。 4.2超广角：视场角≥68°。 4.3视角≥30°，工作距离≥310mm，直径≤10mm。 4.4可高温高压、戊二醛浸泡、环氧乙烷消毒。 5导光束 5.1直径≥4.8mm。 5.2长度≥250cm。 5.3可高温高压、戊二醛浸泡、环氧乙烷消毒。 6高清监视器 6.1高清液晶监视器≥27 寸。 6.2≥1080p，16：9 宽屏模式，≥1920×1080 像素，50/60 桢每秒逐行扫描。 7 台车：配备专用台车。 |
| 37 | 远程可视化气道管理系统 | 1 | ★1：主机采用智能主控芯片，可有线或无线兼容连接喉镜叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接； 2：主机屏幕采用不小于 13 寸的广角高亮的触摸屏显示及操作，内置锂电池，容量不低于 2500mAh，具有电量管理功能； #3：主机显示器内置病例管理系统，可制作图文、视频报告等； 4：显示器内置多媒体系统，可拍照、录像、录音、直接阅读、回放等；具备 USB、HDMI 输出方式，可接入 WIFI 和 4G 网络实现分享视频/图像文件等功能； 5：主机、操作手柄分离式模块化设计，便于携带的同时，节省成本； 6：主机显示器具有前置摄像头，进行场景拍摄，可实现设备、场景等多画面显示。 #7：软管手柄采用电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°,成像能力≥16万像素，插入部外径≤5.8mm,长度≥60cm,软管前端可弯曲角度向上≥130°,向下≥130°； 8：软管手柄照明采用LED灯，亮度≥400LUX，非光纤照明，成像距离范围不小于3～50mm； 9：软管手柄应携带方便，采用金属手柄，结实耐用寿命长，防跌落、可任意弯曲拆卸，整体浸泡消毒等； ﹟10：硬管手柄采用电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像不低于16万像素；硬管直径≤3.8mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管； ﹟11：硬管手柄应采用记忆金属，前端可塑型，利于困难气道插管，可在插管的同时给氧； 12：硬管手柄应具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒，与主机方便连接，无需旋转，利于临床抢救； 13：喉镜叶片手柄应采用电子成像技术，成像能力不低于30万像素； 14：喉镜叶片手柄采用可调节手柄，一支手柄可满足小儿、成人插管，最小开口度≤13mm，适合不同体型患者插管，无需更换；滑竿可承重90KG拉力，前端配备智能温控加热板，实现即时防雾功能； 15：喉镜叶片手柄可适配一次性喉镜片，防止传染病患者交叉感染；手柄前端采用非LED灯加热，以实现即时防雾功能； #16：一次性的喉镜片必须可正常医保单独收费； 17：喉镜叶片手柄应与主机方便连接，无需旋转，利于临床抢救。 18：携带方便，具备耐磨、防跌落、以满足急救创伤等特殊抢救环境使用。 |
| 38 | 监护仪 | 2 | 1.监护仪外形结构： 1.1一体式监护仪,可用于监护成人,儿童 1.2彩色LED显示，至少拥有8通道波形显示 1.3具有报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 2.监测参数： 2.1可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2.2具备智能导联脱落监测功能 2.3具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥3个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 2.4具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型 2.5具备起搏信号自动识别功能 2.6支持ST分析，并具备ST模板存储功能（实时波形对比模板） 2.7支持实时QT/QTc分析，具备QT模板功能（实时波形对比模板），支持QT分析报告打印 2.8支持24种心律失常分析，支持房颤 2.9可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 2.10 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 2.11 NIBP自定义测量序列模式 3.系统功能： 3.1支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 3.2具有多级别声光报警，参数报警级别可调 3.3具备报警集中设置功能 3.4具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 3.5具备护士呼叫报警功能 #3.6具备48小时以上趋势图表、报警和手动事件回顾；可储备至少48小时以上心律失常、NIBP测量、呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,全息波形回顾. 3.7他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 3.8具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 3.9支持导入导出配置 3.10可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时 3.11支持有线、无线联网 3.12ECG、SPO2、NIBP、TEMP参数为CF型 3.13标配可重复使用、可消毒型血氧探头、血压袖套、心电导联线、体温探头等常用配件。 ★4. 整机保修：≥3年 |
| 39 | 教学直播系统 | 1 | 一、视频整合系统 1）在手术室内可以对术野摄像信号，内窥镜信号，监护仪信号，体外循环信号等进行采集，满足心胸外科手术转播示教的需求，可对不少于4路信号进行处理。 2）具备将采集到的视频信号按需调度切换、录音录像、示教转播等功能。 3）可对接手术室内现有的大屏幕，可以实时观摩手术操作，可以按需切换显示画面。 二、音频整合系统 1）配备数字音频处理器。支持4路Mic/Line输入，4路线路输出。 2）配备桌面音箱。音频输入：AUX，LINE IN，蓝牙。扬声器单元：φ19mm高 音+4英寸中低音。声压总谐波失真：≤7%。频响范围：67Hz-20kHz。信噪比： ≥85dB（A）。噪声声级：≤25dB（A）。输入灵敏度：AUX输入550±50mV， Line输入700±50mV，蓝牙输入550±50mFFs。 3）配备头戴式麦克风。载波频段：UHF520~940MHZ。灵敏度：输入6DBV时， S/N>60DB。频带宽度：30MHZ。最大偏移度：±45KHZ。综合S/N比：>105DB。 综合T.H.D:<0.7% @1KHZ。综合频率响应：45HZ~18KHZ ±3DB。载波频段： UHF520~940MHZ（选配）。振荡方式：PLL相位锁定频率合成。谐波幅射：<-65DBM。 最大偏移度：±45KHZ。频率响应：45HZ~18KHZ ±3DB。频带宽度：120MHZ。 RF功率输出：15MW 三、术野摄像模块 1）术野摄像机图像传感器对角线不小于1/2.5 英寸。有效像素不小于851 万 像素。 2）信号满足4K，2160P/29.97，2160P/251080P/59.94，1080P/50，1080i/59.94， 1080i/50，720P/59.94，720P/50等不同分辨率输出。 3）快门速度满足1/1秒到1/10,000秒，22 步阶。 4）曝光控制有自动，手动，优先模式( 快门优先&光圈优)亮度，EV补偿，慢 速AE等不同方式。 5）镜头具有20 倍光学变倍，12倍数字变焦，f=4.4mm(广角端)到88.4mm(远 端)，F2.0到F3.8。 6）最小物距10mm(广角端)到800mm (远端)。 7）采用外置臂架安装。 四、数字化操作站 1）用于手术影像拍照、录像、示教转播、手术数据调阅等操作，使用灵活、 高效、安全；可减轻手术室医护人员的工作负荷，优化手术管理。 2）配备21.5寸触摸屏，21.5寸液晶显示屏。显示比例：16:10。显示区域： 476*268mm。最佳分辨率1920x1080。对比度：4000：1。颜色数：16.77M。 视角：全视角（178°(H)/178°(V) (CR³10)）。垂直频率：60/75HZ。水平频 率：30－80KHZ。点距：0.08275*0.24825mm。平均亮度：350cd/m2。色饱 和度：64灰阶。输入电压:交流220V(50HZ-60HZ)。 3）采用嵌入式安装，不占用手术室内空间，便于清洁擦拭以及消毒。 4）可以通过数字化操作站下载录制的视频资料。 五、信息存储系统 1）支持录制术野信号或者腔镜信号视频。 2）视频影像可录制到内部 HDD中。 3）支持2T以上的存储容量。 *4）设置三级报警，根据不同情况提供警示提醒。 *5）可设置录制数据循环覆盖功能。 6）在录制视频的同时可以同步录制音频。 *7）具有隐私保护功能，在护士工作站下载视频时只能下载最近手术有关的视 频资料。通过权限管理可以设置不同人员资料观摩的权限和范围。 8）只有管理员权限的人员才能删除已有的内容。 *9）可自动生成手术报告，记录病人信息，手术信息等资料。 10）可通过病人姓名，ID，医生，科室，手术名称，日期等信息查询相关手术 资料。 11）可以使用中文或者英文预设科室，手术医生，护士麻醉医生，手术名称等信息。 *12）可以设置医院名称，医院Logo，手术室名称等信息，并可以选择是否在主界面显示。 *13）在视频录制时，可提供剩余录制空间。可在视频录像、截图上叠加时间信息、患者信息等，使手术视频唯一化，便于追溯或取证，保护医院知识产权。 14）所有的系统设置修改需要有管理员权限才能进行。 15）操作主界面具有“帮助”按钮，可以提供协助相关信息。 *16）可通过相关操作自动生成手术开始时间和手术结束时间。 七、示教室模块： 1）能够对接示教室的现有的显示设备，接收手术室传输过来视频信号、音 频信号。 2）配备麦克风，实现远程示教转播时双向音频交流。 3）手术室可根据需要，任意切换传输手术室内影像至示教室的视频画面，以 满足教学演示的需求。 4）从手术室到示教室单独布设独立的光缆确保手术转播质量，不占用院内现有网络线路资源。 |
| 40 | 员工食堂、病员食堂安装厨房灶台自动灭火装置 | 1 | 根据食堂、病员食堂厨房厨具布置情况确认，需安装厨房设备灭火装置CMJS22-2-LG型 2 套,CMJS34-3-LG型 1 套,共计 3 套厨房灭火装置。 1.CMJS22-2-LG型（双瓶组）厨房设备灭火装置灭火剂充装量26.4KG，保护范围22个单元，每个单元保护1个直径600mm油炸锅（炒锅）或直径400mm×400mm烟道口1个。 2. CMJS34-3-LG型（叁瓶组）厨房设备灭火装置灭火剂充装量39.6KG，保护范围34个单元，每个单元保护1个直径600mm油炸锅（炒锅）或直径400mm×400mm烟道口1个。 |