| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜刨削系统 | 1 | 1大液晶屏彩色界面动态呈现设备状态 ★2扭力：≥30 OZ/in，功率≥90瓦 3双手柄接口，2手柄可同步运行，同一主机还可接骨钻、摆锯等动力工具 #4、最大转速≥30000转/分钟，独立的转速和级速调整模式 5具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能，有效的防止误操作并缩短手术时间 6双模式设计，摆动可基于所需的时间段或规定的转数设置：时间段设置增量0.10秒；转速可设定为1转。 7具备无极变速脚踏，可根据手术需要自由调节手柄转速 ★8、脚踏控制板有四个独立工作按钮,分别为:正转/反转/往复转/安全窗锁按钮，带灌注冲洗开关 9刨刀头具备切割窗锁定功能，增强安全性,避免误损伤 10快速、简单的刨刀插入及锁止方式 #11刀头双面镀银，有直型、弯型、360度可旋转、汽化刨削一体刀头等≥150多种各类刨刀和磨头可供选择； #12有2.0mm、2.9mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.5mm等多种直径的刨刀和磨头，满足膝、肩、髋、肘、腕、踝等多种关节镜手术需要。 #13袖珍型设计轻便手柄≤220克。 14有故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码，方便维修处理 15配备手控手柄1个，手柄设计符合人体工学和力学标准，提供更佳持握舒适度 |
| 2 | 三气培养箱 | 2 | 1功能：三气培养箱是IVF胚胎室的重要设备，为患者配子和胚胎体外培养提供稳定的温度，湿度和恒定的气体环境。 2技术性能指标： #2.1箱内容积≤35立升，内部均为全圆弧角不锈钢内胆。 2.2 外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养。 2.3 LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。 2.4 CO2控制范围：0 - 19.9%，精度≤±0.1%，稳定性≤±0.1%，均匀性≤±0.1%。 2.5 O2控制范围：2 - 20%，精度≤±0.5%。 2.6操作温度范围：室温 + 5℃ - 50℃。温度均一性：≤±0.1℃。 2.7箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。 2.8 带报警装置：高温报警、CO2/O2浓度报警、水位状态报警等。 2.9所有进入箱体的气体都经过HEPA过滤系统，符合Class 100标准。 3配置清单 3.1三气培养箱本体*2； 3.2不锈钢水盘*2； 3.3用户使用手册*2； 3.4气体供给管（≥3m）*2 3.5 内置过滤器*2 3.6 培养箱放置架*1 ★4 保修≥3年 1功能：三气培养箱是IVF胚胎室的重要设备，为患者配子和胚胎体外培养提供稳定的温度，湿度和恒定的气体环境。 2技术性能指标： #2.1箱内容积≤35立升，内部均为全圆弧角不锈钢内胆。 2.2 外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养。 2.3 LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。 2.4 CO2控制范围：0 - 19.9%，精度≤±0.1%，稳定性≤±0.1%，均匀性≤±0.1%。 2.5 O2控制范围：2 - 20%，精度≤±0.5%。 2.6操作温度范围：室温 + 5℃ - 50℃。温度均一性：≤±0.1℃。 2.7箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。 2.8 带报警装置：高温报警、CO2/O2浓度报警、水位状态报警等。 2.9所有进入箱体的气体都经过HEPA过滤系统，符合Class 100标准。 3配置清单 3.1三气培养箱本体*2； 3.2不锈钢水盘*2； 3.3用户使用手册*2； 3.4气体供给管（≥3m）*2 3.5 内置过滤器*2 3.6 培养箱放置架*1 ★4 保修≥3年 |
| 3 | 输注工作站 | 2 | 一、输液信息采集系统 1. 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 2. 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 3. 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网； 4. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； 5. 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 二、注射泵 #1. 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2. 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4. 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； 5. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 #6. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7. 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹 8. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 9. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能 10. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 11. 全中文软件操作界面 12. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 13. 支持药物库，可储存5000种药物信息 14. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 15. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 16. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 17. 压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg 18. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20. 信息储存：可存储3500条的历史记录 21. 电池工作时间≥5小时@5ml/h 22. 防异物及进液等级IP33 三、输液泵 1. 支持输血功能，并提供证明文件 #2. 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 3. 可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件 4. 输液精度≤±5% 5. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml #6. 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； #7. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 8. 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 9. 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 10. 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 11. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 12. 全中文软件操作界面 13. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 14. 支持药物库，可储存5000种药物信息。 15. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 16. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 17. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 18. 压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg 19. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 20. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 21. 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 22. 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 23. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 24. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 25. 信息储存：可存储3500条的历史记录 26. 电池工作时间≥5小时@25ml/h 27. 防异物及进液等级IP33 四、配置清单（单套） 1. 输液信息采集系统 1套 2. 注射泵 3个 3. 输液泵 1个 4. 配套台车 1个 ★五、保修≥3年 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | ★1.样本容量：96*0.2ml 2.检测通道：≥4通道 #3.激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留 #4.荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留 5.可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 CY3 、CY5 、TEXRD 6.多重荧光检测：≥4重检测，无需交叉干扰校正，无需内参染料校正 7.控温范围：4℃—99℃ 8.升降温速率（MAX）：≤4℃/S 9.控温精度：±0.1℃ 10.温度均匀性：±0.1℃ 11.最大循环数：99 12.操作系统：WindowsXP/Vista/Windows7/8 ★13.外形尺寸：≤55cm*40cm*30cm ★14.保修≥5年 |
| 5 | 经皮氧分压二氧化碳分压监护仪 | 1 | 1.适用范围新生儿/儿童/成人 2.屏幕 Color TFT 3.转运方式:配转运背包 #4.内置电池 6小时（关闭休眠模式）\10-12小时打开休眠模式 #5.tcpCO2测量范围 0.1-200mmHg #6.tcpCO2分辨率≤0.1mmHg 7.TC-部件检测/管理具有（包括自适应稳定性） 8.SPO2脉搏血氧精度： 70-100%:±3%(Arms)<70% 9.传感器专用膜使用时间：28天-42天 #10.肤温控制：内置肤温监测，自动降温，减少灼伤。 #11.tcpCO2、tcpO2传感器外圈塑料设计，通过电化学法/tcpCO2，荧光萃取法/tcpO2技术测量,并具有存储数据功能，传感器膜换膜工具有四合一功能（脱膜、清洁、电解液、装膜）并可浸泡消毒，轻松简单完成清洁换膜，避免换膜时的损坏和减少交叉感染。 12.tcpCO2连续无创监测可连接大多数图像和多导睡眠系统 成人、儿童和新生儿传感器（可重复使用）温度可选。 13.37.0 – 43.5°C for VS2 41.0 – 44.5°C for OV，(正常使用不建议超过43°)。 #14.经皮氧分压和二氧化碳分压采用高度数字化传输和测量系统，传输探测系统具有两个独立温度传感器调节，保证测量系统的安全和精确，探头固定环具有360°旋转方位设计，患者延长线最长可使用6米，方便患者固定和使用。 15.可选用模式：成人、儿童模式/新生儿模式，脉搏、血氧，二氧化碳分压。 16.用于睡眠实验中心提供耳垂固定器，也可适用于带面罩的患者。 17.传输数据矫正方式：具有可放置专用校正位置，全自动校正数据并提示是否完成，探头和主机脱离30分钟内无需校正再使用。（探头不脱离患者）。 #18分析软件：可下载趋势数据到PC，通过串行或LAN接口下载数据，可选配的中央监护站能连接30-40台经皮血气,并可连接Dräger, Philips, Spacelabs, Mindray等监护仪，方便科室使用。 19.配置： 主机通用模块（成人,儿童,新生儿/） 1.病人监护仪 1台 2.传感器连接线 1个 3.传感器 1个 4.02/CO2电极膜更换工具含膜1个 5.多点连接环 30个/盒 6.校准气瓶 1瓶 7.接触凝胶 1瓶 8.电源线 1条 9.电池（内置） 1个 10.软件光盘工具 1张 11.专用USB数据线（含光盘） 1条 ★20.保修≥3年 |
| 6 | 电子体重秤 | 1 | 称重稳定性好，患者站立上面比较平稳；称重准确，面积不超过50cm*50cm |
| 7 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1 | 1.额定电源电压：220V（50/60Hz） 2.消耗功率：≤45VA 3.治疗频率：3-1000Hz #4.最大输出电流：34mA(±30%) #5.最大脉冲宽度：115µS（±30%） #6.单脉冲最大输出能量：≤300mJ #7.自动治疗频率：31个自动治疗频率，按人体部位（肩颈、腰、上肢、下肢、上下肢关节）和症状（酸痛、疼痛、消除疲劳、血液循环、麻痹）细分，组合治疗，更有针对性，治疗效果更佳 8.平衡调整：左右输出差异±25% 9.定时器：最长15分钟（每1分钟设定） 10.温热电极：a. 电极的治疗面积：正电极 1个：39.05cm2/个负电极 2个：30 .59cm2/个b.由硅胶制成，柔软、可弯曲；c.最高温度43ºC（具有五档选择） ★11. 保修≥3年 |
| 8 | 便携式超声波理疗仪 | 1 | 1超声工作频率：5cm2: 1.0MHz/3.2MHz ★2治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头 3连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换 4接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态 5输出模式：持续型、脉冲型 6时间性峰值/平均强度比：10:1，5:1，2:1 7占空比：持续型占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50% 8脉冲频率：100Hz 9脉冲宽度：1、2、5ms 10最大有效声强：≥2.2W/cm ² ★11波束不均匀性系数：5cm2: ≤2.1（1.0MHz）/≤2.6（3.2MHz） 提供探头检测报告 12治疗时间：0-30分钟，可调 13重量：≤1.7Kg 14输入功率：100～240Vac；50/60Hz，最大1.0A ★15保修≥3年 |
| 9 | 经皮神经电刺激治疗仪 | 1 | 1、人机交互系统，界面采用≥7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书 2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然 3、智能控制系统，可以快速的选择参数及操作 4、输出通道：≥2组输出 #5、输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波； 6、脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20% #7、脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10% #8、输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30% #9、时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5% ★11 保修≥3年 |
| 10 | 颈腰椎牵引设备 | 10 | 1. 头环由Peek-碳纤维材料制作，透光不影响拍片检查。 2. 圆环段：112mm（大）、104mm（中）、97mm（小）。 3. 配重块重量至少包含0.5kg、1kg、2kg ★4 保修≥3年 |
| 11 | 下肢连续被动训练系统 | 1 | 1满足膝关节角度0°-130°，≤50°时允差：±5°，＞50°时±10%，可适应更多临床需求 2满足踝关节运动角度范围-15°~ 45° 3具备任意功能锁定，可锁定某几个功能或全部功能，防止患者误操作 4具备臀部辅助固定板，可防止设备运行滑动 5具备双重滑轨式设计，运行稳定 6具备卡扣式调节杆，调节更精确 ★7关节活动范围 ： 7.1膝关节：0°～ 130° 7.2髋关节：最大范围90° 7.3踝关节: -15°～ 45° ★8可训练关节：可同时训练髋、膝、踝关节，实现三关节同步训练 9角速度：80°/min～245°/min，12级可调 10安全保护：具备遇阻反向，力度6档可调 11末端暂停：具备，伸展、屈曲0～30秒分别可调 12遇阻反向力（N）：1档≥70；2档≥90；3档≥110；4档≥130；5档≥150；6档≥170 13腿部长度调节范围：大腿调节范围210mm,小腿调节范围200mm。 14操作屏幕：≥5寸高清电容触摸屏操作 ★ 15保修≥3年 |
| 12 | 下肢关节持续被动活动仪 | 1 | 1数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。 ★2过载自动反转保护功能。 ★3膝、踝、髋关节均可运动。 4康复器大腿支架长度可调节范围≥90mm，小腿支架长度可调节范围≥100mm。 5康复器的调节范围： 5.1大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围≥125° 5.2脚托板前后翻转角落(β)变化范围应≥40°，左右移动角度（γ）变化范围应≥40°。 6康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 7康复器整机工作噪音应不大于65dB。 ★8康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速≤1°/s，最高速度≥2.5°/s，并分档可调（大于6档）。 9康复器在于200N荷载下可连续工作时间≥2h。 10康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。 11康复器开机,按启动键后出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。 12康复器输入功率为70VA。 13额定工作电压：220Vac±22V ★14保修≥3年 |
| 13 | 超声高频外科集成系统主机 | 2 | 1.主机 1.1 功能：同时具有超声切割止血技术和高频电外科止血系统，既能输出超声能量，又能输出电外科能量，能满足腔镜手术与开放手术的切割止血需求。 1.2 显示屏：具有一块独立触摸显示屏，可分别显示超声模式和电外科模式，并以图形展示操作界面，清晰显示诊断信息。 1.3 听觉反馈：主机工作时不同状态有不同的声音提示，完成切割止血需求时有声音变化提示。 1.4 通用接口：具备通用接口，可自动识别接入器械。 1.5 升级及兼容性：具备USB接口，可通过U盘升级软件，以适应未来新出的耗材。 1.6 功率调节：能够在1档与5档之间调节。 1.7 具有第三类医疗器械注册证。 2.刀头 #2.1 超声刀血管处理能力：超声刀头的振动频率为：55,500HZ，在人体上安全闭合最大直径≥7mm的血管和淋巴管。 #2.2高频电外科刀头血管处理能力：在人体上安全闭合最大直径≥7mm的血管和淋巴管。 2.3 智能组织感应技术：超声刀头具备智能组织感应技术，主机与刀头进行双向沟通，调整能量输出，并提供声音反馈。 2.4 组织保护技术：高频电外科刀头具备温控材料，有效将钳口内组织温度维持在100℃之内，同时组织保护电极设计，有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤。 #2.5 防粘连涂层：超声刀刀头工作头端具备防粘连涂层，能够有效降低手术过程中所引起的组织粘连。 ★2.6 弧形刀头：超声刀刀头具有弧形工作头端，能有效减少术中视野的遮挡，使用手术视野更加清晰。 2.7 多功能性：器械一器多用，可分离，抓持，切割，凝闭，且器械钳口张开时可工作，具有背切和点状凝血功能。 ★2.8 刀头种类：既有开放手术刀头，又有腔镜手术刀头，有直形与弧形刀头，有专门用于甲状腺、乳腺的9cm弯形剪，及23cm、36cm的杆式刀头，满足医院不同科室的手术需要。 ★2.9 超声刀头具有第三类医疗器械注册证。 #2.10 超声刀头具有医保编码，可收费。 3.手柄 3.1 提供系统诊断功能，提出故障排除方法。 3.2 具备智能芯片，并记载主机使用记录。 3.3 手控脚控功能集成于同一手柄。 4.配置清单 4.1 主机*1（包括车架*1、脚控*1） 4.2 换能器*1 4.3 刀头9cm、23cm、36cm各2把 ★5 保修≥5年 |
| 14 | 中耳分析仪 | 1 | 1、可测试功能： ★1.1、鼓室图测试：具备全自动鼓室图测试功能，并可对鼓室图自动分型 1.2、 具备声反射筛查测试，声反射阈值测试，声反射衰减测试，完好鼓膜咽鼓管测试功能 2、声顺测试系统 2.1、探测音：226Hz、1000Hz 2.2、动态探测音声强：探测音声强将得到补偿，以支持各种耳道容积，小于 1.7 ml 容积，输出强度将降低、大于 2.3 ml 容积，输出强度将提高。声顺值范围：0.1-8ml 2.3、总谐波失真 (THD)：< 1%;2.4、频率精度：± 0.5% 3、声反射 3.1 声反射阈和声反射衰减：0.01、 0.02、 0.03、 0.04 或 0.05 mmho; 3.2 声反射筛查：0.04 mmho ★3.3 步进大小 dB：1、2、 5、 10 dB 4、对侧刺激 4.1、纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz; 4.2、频率精度：± 0.5%; 4.3、范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 dB SPL至 110 dB SPL); 4.4、总谐波失真 (THD)：110dB HL以下< 2.5%，110dB HL以上<5%; 5、同侧刺激 5.1、纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz; 5.2、频率精度：± 0.5%; 5.3、范围(R): BBN、 LPN、 HPN( 50 dB SPL至 110 dB SPL); 5.4、筛查范围：BBN(50 dB SPL至 90 dB SPL) 5.5、步进大小 dB：1、2、 5、 10 dB;5.6、衰减范围：50至100dB HL 6、图形单位 6.1、图形 Y 轴的导纳单位：ml、 cc、mmho和 µl;6.2、图形 X轴的单位：daPa和 s 7、端口连接：USB 设备端口 8、日常校准：内置2cc耦合腔 9、漏气提醒：探头后绿灯闪烁，提示是否漏气 10、报告：可定制化中文报告 ★11、保修≥3年 |
| 15 | 听力计 | 1 | 1. 通道：两路独立的输出通道 2. ★测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，误差小于±2%。配骨导耳机震子 3. 测试强度范围：-10～120dB 4. 测试信号：纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声 5. 麦克风：内置麦克风，便于与受试者沟通（0-20强度可调） 6. 显示屏： LCD显示屏，双行精确数值显示。 7. 失真度：气导小于2.5% 骨导小于5.5% 8. 精度：连续衰减/步进5dB，误差1dB 9. 掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽。 10. 保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害 11. 声场测试：配 12. #电脑接口： USB 2.0数据传输接口，可连接工作站，打印测试报告。听力计主机与电脑传输实时同步显示。 13. ★联机诊断：符合《中华人民共和国国家职业卫生标准》自行分析、生成职业性噪声聋诊断报告 14. 操作环境：温度 10℃～ 40℃，相对湿度 30% ～ 90% ，气压 86 kPa～ 106 kPa 15. 预热时间： 5 ～ 10分钟 16. 平均无故障工作时间≥1000h 17. 电源： 100V-240V～ 50/60Hz 30VA 18. 输出： TDH 39气导耳机、B71骨导耳机、自由声场 19. 安全标准： GB 9706.1-2007 GB/T 14710-2009 20. 听力计引用标准：GB/T 7341.1-2010 JJG 388-2012 ★21.保修≥3年 |
| 16 | 免持式超声综合物理治疗仪 | 1 | 1.设备参数 1.1 ≥7寸高分辨率彩色触摸屏 #1.2 大量的预设处方（超声57种）和包含解剖图的彩色治疗百科全书，并提供治疗方法和治疗处方中探头的放置位置 1.3每次治疗可选择8种快捷处方 1.4 患者数据库易于管理，所有与患者相关的信息均可储存于设备中，并可方便地调出患者病历和相关的治疗处方 2 超声疗法相关参数 #2.1免持式内置旋转场的固定探头，患者治疗舒适，并可节省操作者时间 #2.2 免持式固定探头≥6晶体探头，每个晶体的有效辐射面积为3.0cm² 2.3 符合人体工程学的超声头，自动检测探头与患者接触功能，指示灯和百分比条形图显示，实时显示治疗参数，监控治疗过程，有视听接触提醒功能 2.4 配置2个超声治疗头，可同时连接2个超声治疗头 #2.5 多频探头可校准可预热：三种频段1MHz、3MHz和1/3MHz循环 #2.6 声速不均匀性系数（RBN）＜5 2.7 占空比为5-100%，步进值为1%，5种常用预设占空比预设值：6.25%（1：16），12.5%（1：8），25%（1：4），50%（1：2），100%（1：1），误差±5% 2.8 强度：连续模式最大为2W/cm²，脉冲模式最大为3W/cm²，最大有效声强在额定输出功率下绝对最大有效声强应不大于3W/cm²±20% 3 电疗相关参数 #3.1 ≥30种电流波形，其中包括直流电，间动电流，编程序列，感应电流，新感应电流，俄式电刺激，刺激脉冲，方形脉冲，tens，2极干扰电，4极干扰电，三角脉冲，指数脉冲，上升指数脉冲，组合脉冲波形，微电流，痉挛性刺激 3.2 电疗计时器：0-100分钟 3.3 可调节数值： 3.3.1输出电流：最大140mA（最大瞬间值） 3.3.2输出电流-高压治疗：最大4A（最大瞬间值） 3.3.3输出电流-微电流：最大999uA（最大瞬间值） 3.3.4输出电压：最大130V(最大瞬间值) 3.3.5输出电压-高压治疗：最大390V（最大瞬间值） 4 激光疗法相关参数 4.1 200 mW激光探头，波长为685nm 4.2 剂量可调节范围：0.1-99.0J/cm² 4.3频率可调范围为：0-10000Hz 4.4 治疗面积可调节范围为：0.1-50cm² 4.5占空比范围为：35-100% ★5. 保修≥2年 |
| 17 | 冲击波治疗仪 | 1 | #1彩色智能触摸屏≥5.7寸，需有中文操作界面 2治疗能量1-4bars步进0.1bar,治疗频率15Hz步进1Hz 3具有15mm 和9mm多聚焦冲击波发射器以及15mm聚焦冲击波发射器 #4治疗模式≥3种：单一模式、持续模式、强度梯度模式 ★5气压弹道式放射状冲击波：治疗安全 6最大能量流密度≥1.2mj/mm2 (需提供检测报告) 7探头设计符合人体工程学，探头有防滑圈，具有内置弹簧压力减震功能（减少对操作人员手部的后冲力，预防职业病的产生） 8探头使用寿命长，冲击次数400~500万次，180万次内保修 9用户在科室可自行更换探头耗材，无需返厂更换或维护设备，节约时间 #10中英文，内置中文临床治疗处方，并配有百科全书及相应的彩色皮肤、肌肉、骨骼治疗图谱。 11内置治疗处方≥27种，并可储存自定义治疗处方 12三种操作模式：病症模式、处方模式、专家模式 13自动测试识别所连接的配件，治疗过程中实时显示治疗参数，监控整个过程 14可与PC和电脑网络互联升级软件 15具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，自动关机功能，多种颜色的屏幕外框可供选择 16标准配置，主机配置推车，主机重量≤7KG ★17为避免设备质量及稳定性不佳的问题，整机（含主机、压缩机、治疗探头、耗材等）需由同一品牌生产 ★18保修≥3年 |
| 18 | DR | 1 | 1、功能要求： 悬吊式DR，配备无线平板用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 2、主要技术要求： 2.1X线球管 2.1.1悬吊式 #2.1.2阳极热容量≥ 600KHU 2.1.3球管焦点≤ 0.6/1.0mm 2.1.4功率≥ 40/80KW 2.1.5可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 2.1.6可通过皮尺测量床旁拍照的距离 2.1.7缩光器旋转角度≥±45度 2.1.8球管架垂直运动距离≥180厘米 2.1.9球管架沿人体纵轴运动距离≥340厘米 2.1.10球管架沿人体横轴运动距离≥220厘米 2.1.11X线球管套可沿垂直轴旋转≥＋150度/－180度 2.1.12X线球管套可沿水平轴旋转≥±135度 2.1.13具备近台彩色触摸屏, 用于病人信息显示和曝光条件显示和修改 2.1.14标准配置区域剂量测量硬件和软件，实时显示拍片剂量 2.2高压发生器 2.2.1高频逆变式高压发生器频率≥100KHZ 2.2.2高压发生器功率 ≥ 65KW 2.2.3管电压可调范围40-150KV ★2.2.4最大管电流输出≥1000mA 2.2.5最短曝光时间≤1ms 2.2.6AEC自动曝光控制 2.2.7发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光； 2.3平板探测器 2.3.1探测器类型无线式平板 2.3.2探测器有效尺寸≥34.8×42.4cm 2.3.3像素尺寸≤ 148um 2.3.4采集灰阶度≥16bits 2.3.5空间分辨率≥3.4Lp/mm 2.3.6量子捕获效率 (在0.05lp/mm ，DQE)≥70% 2.3.7采集距阵≥ 2350X2866 2.3.8平板无须额外特殊冷却 2.3.9无电缆无线传输所采集图像 ★2.3.10图像预览时间≤ 2秒 #2.3.11自由体位曝光时，平板探测器摆位角度可智能探测，并将摆位角度实时显示在球管触摸屏上 2.3.12探测器最大承重≥300公斤 2.3.13探测器重量≤3.5公斤 2.4电动拍摄床 2.4.1床面高度电动调节范围:51.5cm-95.5cm 2.4.2床面纵向移动范围:≥ ± 48cm 2.4.3床面横向移动范围: ≥ ± 14cm 2.4.4垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放 2.4.5滤线栅栅比≥13:1 2.4.6滤线栅栅密度≥ 90lp/cm 2.4.7最大承重量≥ 300kg 2.4.8X线球管与数字平板在电动床上投照时可以做自动垂直、水平方向同步跟踪 2.4.9X线球管与数字平板在电动床上投照时可以做自动倾斜角度同步跟踪 2.5胸片架 2.5.1胸片架可电机驱动高度变化范围: 27cm-172cm. 2.5.2源像距SID100-180CM 2.5.3平板接收器可在-20度/+90度变化,并每15度停止位锁定. 2.5.4滤线栅栅比≥13:1 2.5.5滤线栅栅密度≥ 90lp/cm 2.5.6配置侧面手柄和顶侧手柄 2.5.7X线球管与数字平板在胸片架上投照时，可以垂直同步跟踪 2.5.8胸片架中内置一块固定式平板探测器 2.5.8.1平板探测器尺寸≥17×17英寸 2.5.8.2平板探测器像素尺寸≤148微米 2.5.8.3平板探测器矩阵≥2800×2800 2.5.8.4 DQE≥65% @0.05lp/mm 2.5.8.5 平板探测器材质：碘化铯非晶硅 2.5.8.6 采集灰阶度≥16bits 2.6系统操作台 2.6.1采用菜单驱动和鼠标操作的窗口式操作系统 2.6.2主机机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 2.6.3可进行剂量和增感屏速度的选择 2.6.4预设器官程序选择 2.6.5窗宽窗位调整 2.6.6水平和垂直图像镜像 2.6.7图像旋转 2.6.8AP和PA 定位标记 2.6.9全屏图像文本标注 2.6.10图像放大 2.6.11胶片拍照的图像预览功能 2.6.12图象前后翻转 2.6.13电子缩光器 2.6.14可进行任务并行处理 2.6.15边缘增强 2.6.16噪点抑制 2.6.17配置标准DICOM Print和DICOM send接口 ,DICOM Worklist 2.6.18内存≥ 8G 2.6.19可存储图像数量≥ 10,000幅 2.6.20显示器≥ 19英寸 ★2.7设备主要部件，球管、高压发生器，为设备整机制造商原厂制造（须提供检测报告证明） 3、配置要求： 悬吊式球管*1 无线平板探测器*1 立式胸片架（含固定式平板探测器）*1 电动升降床*1 采集工作站*1 隔室遥控台*1 ★4.整机保修≥3年 |
| 19 | 体温甩降机 | 1 | 可以同时甩38只体温计 ★ 保修≥2年 |
| 20 | 红外线灯 | 1 | 150W定时调温款 频率：50Hz 电压：220V 支架：三维可调节支架 ★ 保修≥2年 |
| 21 | 推注泵 | 2 | 1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 2.注射精度≤±2% 3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml 5.快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选； 6.KVO：0.1-5ml/h 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 10.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液 11.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。 12.可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 13.全中文软件操作界面 14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 15.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 16.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 18.压力报警阈值可调，≤75mmHg 19.信息储存：可存储至少1000条的历史记录 20.双通道注射时，电池工作时间≥3小时，5ml/h；可升级至≥6小时，5ml/h 21.接口支持数据传输 22.防异物及进液等级IP34 23.整机重量≤4kg ★24.整机保修≥3年 |
| 22 | 心电监护仪 | 1 | 1.监护仪外形结构： 1.1一体式监护仪,可用于监护成人,儿童 1.2彩色LED显示，至少拥有8通道波形显示 1.3具有报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 2.监测参数： 2.1可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2.2具备智能导联脱落监测功能 2.3具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥3个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 2.4具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型 2.5具备起搏信号自动识别功能 2.6支持ST分析，并具备ST模板存储功能（实时波形对比模板） 2.7支持实时QT/QTc分析，具备QT模板功能（实时波形对比模板），支持QT分析报告打印 2.8支持24种心律失常分析，支持房颤 2.9可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 2.10 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 2.11 NIBP自定义测量序列模式 3.系统功能： 3.1支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入 3.2具有多级别声光报警，参数报警级别可调 3.3具备报警集中设置功能 3.4具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 3.5具备护士呼叫报警功能 #3.6具备48小时以上趋势图表、报警和手动事件回顾；可储备至少48小时以上心律失常、NIBP测量、呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,全息波形回顾. 3.7他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 3.8具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 3.9支持导入导出配置 3.10可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时 3.11支持有线、无线联网 3.12ECG、SPO2、NIBP、TEMP参数为CF型 3.13标配可重复使用、可消毒型血氧探头、血压袖套、心电导联线、体温探头等常用配件。 ★4. 整机保修：≥3年 |
| 23 | 便携式心肺功能超声评价系统 | 1 | 一、 设备用途及说明：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。 二、 主要规格及系统概述 1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.1 ≥15.6”宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏LCD显示器 1.2 配备一体化台车，具备探头转接口连接于主机，台车探头接口≥4 1.3 台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时 1.4 特殊探头技术：具有面阵技术、单晶体技术 1.5 动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦。 1.6 全数字式波束形成器 1.7 数字化二维灰阶成像单元 1.7.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，所有基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示 1.7.2 组织谐波成像技术、谐波频率和基波频率同时显示 1.7.3 自动组织优化，一键式自动优化图像多种参数 1.7.4 智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术，分多级可调 1.7.5 实时多角度复合成像技术，彩色模式下同样适用 1.7.6 梯形扩展成像技术 1.7.7 宽景成像技术 1.7.8 心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。有效显示视野≥120度（附图说明） ★1.7.9 二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢。 1.9 彩色多普勒血流成像单元 1.9.1 双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调 1.9.2 彩色M型模式，支持解剖M型 1.9.3 二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 1.9.4 能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断 1.9.5 彩色帧频可独立调节 19.6 方向性灰阶血流显像：在二维灰阶血流成像的基础上增加血流的方向性，更好反映血流动力学情况。 1.9.7 具有内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流信号 1.10 频谱多普勒显示单元及分析系统 1.10.1 具有PW、CW、HPRF多种模式 1.10.2 HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 1.10.3 多普勒频率显示、独立可调 1.10.4 自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 1.10.5 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 1.10.6 实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 1.11 组织多普勒成像单元 1.11.1 实时一键式组织速度图成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 1.11.2 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 1.11.3 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 1.11.4 主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 1.12 超声造影成像单元 1.12.1 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 1.12.2 支持左心室造影 1.12.3 支持经胸二维探头 1.12.4 支持食道矩阵容积探头 1.12.5 具有三平面造影 1.12.6 支持负荷超声成像下的左心造影 1.12.7 可与斑点噪音抑制等技术结合使用 1.12.8 具有双时钟计时，存储时间长短可调 1.12.9 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具 1.14 四维成像单元 1.14.1 四维成像单元支持经食道容积成像探头（4D TEE） 1.14.2 四维探头具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、超声造影等全部功能模式 1.14.3 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的90x90度实时全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像；该模式支持全容积彩色血流显示； 1.14.4 多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥4个 1.14.5 自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切;显示切面数≥6个 1.14.6 智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 1.14.7 四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择；角度预设个数≥4个 1.14.8 智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动。 1.14.9 具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察,方便局部结构成像 1.14.10 容积帧频可独立调节，以满足临床需要 1.14.11 四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 1.14.12 具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 1.14.13 12切面同步显示心室9个短轴切面和3个长轴切面，支持负荷超声成像 1.14.14 具备实时双平面，可以进行平面的倾斜及旋转，可调角度 1.14.15 实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影 1.14.16 任意两点剪切容积成像 1.14.17 智能切面显示:对实时或存储容积数据中,可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构,不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割；也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 1.14.18 实时三维以及实时三维彩色模式下，实现一键快速镜向反转功能，简化工作流程，提高工作效率 1.14.19 立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构 1.14.20 彩色血流透明模式：可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 1.14.21 具备虚拟存储功能，即四维容积图像编辑后可再次存储，而存储后的4D图像是原始图像的10-20%，且不影响图像质量和再次编辑，有效节约硬盘空间 1.15 扫描教练：提供心脏超声的标准切面以及扫查技巧和方法视频及图片指引 2 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) 2.1 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 2.2 心脏功能测量与分析 2.2.1 具备心脏频谱自动识别功能：在获取频谱后，系统可智能识别该频谱来源并进行自动测量。 2.2.2 心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。 2.2.3 直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式 2.2.4 自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 2.2.5 组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示 2.2.6 在线斑点追踪定量分析: 自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数（PSI）、提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头。 2.2.7 能在容积图像上进行直线和面积测量。 2.2.8 具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。 2.2.9 具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。 2.2.10 在线四维自动左室定量分析：在主机上实现基于全容积成像数据，自动追踪左心室内膜边界，自动提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数，并能够提供左室容积变化曲线、左心室球形指数(SpI)等高级分析参数。支持经食道四维成像。 2.3 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 2.4 血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 ★2.5 心肌运动同步性定量分析，具有≥12节段心肌的牛眼图显示（附图证明） 3 图像管理与记录装置： 3.1 内置图像管理系统 3.2 内置固态硬盘大于等于128G 4.1 探头规格 4.1.1 二维、彩色、多普勒均可独立变频 4.1.2 成人相控阵探头：1.4-4.6MHz 4.1.3 四维经食道探头：3.0-8.0MHz 4.2 二维灰阶显像主要参数 ★4.2.1成人相控阵探头扫描最大角度≥120° 4.2.2 二维灰阶成像≥256灰阶 4.3.4 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 4.3.5 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅，允许同时12窗口同屏回放，多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比。 4.3.6 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 4.3.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 4.3.8 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥4组 ★5、 配置要求： 5.1 超声诊断仪主机 一台 5.2 相控阵探头 一把 5.3 四维经食道探头 一把 5.4 原厂台车 一辆 |
| 24 | 掌上超声 | 1 | 一、 设备用途说明：心脏(心脏，主动脉）、腹部（肝脏，肾脏，脾脏，泌尿系统，选择性外周血管）产科（产科，妇科）、胸廓/胸膜运动和积液，血管（外周静脉动脉）小器官（不含眼部），儿科，常规肌骨（长骨，髋关节，膝关节） 二、 主要规格及系统概述： 1 手持式彩色多普勒超声波诊断仪包括： ★1.1 主机加探头重量≤500克 1.2 彩色LCD显示器 ≥ 5英寸 1.3 数字化二维灰阶成像单元 1.4 数字化彩色多普勒单元 1.5 超声系统最大探查深度≥24CM 1.6 内置锂电池，连续扫描时间≥1小时 1.7 二维图像增益自动优化技术 1.8 膀胱容积自动测量技术 2 测量和分析： 2.1 距离测量 2.2 离线软件距离和面积的测量 3 一体化图像存储与(电影)回放重现单元 3.1 超声图像静态、动态存储数据回放重现。 3.2 一体化病案管理单元包括患者图像、语音注释存储及调用 4 图像管理与记录装置： 4.1 MicroSD或microSDHC图像存储 4.2 主机可以通过底座之USB接口连接传输图像到个人电脑 ★5.1 探头类型：相控阵和线阵二合一探头 5.2 探头频率范围：1.7-3.8MHz / 3.3-8.0 MHz 5.3 探头扫描角度：最大70度 5.4 预设条件： 多种临床诊断类型，针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 5.5 二维增益调节：自动增益调节及手动调节 5.6 彩色多普勒功能：彩色增益调节 5.7 声功率输出：根据所选择成像的预设，B、Color声功率输出自动调整。 |
| 25 | 多功能微孔板检测系统 | 1 | 1. 常规参数 1.1 孔板类型：6-384孔板, 微量检测板 ★1.2 震荡模式：线性, 轨道, 双轨道 ★1.3 软件：中英文可选 1.4 读板速度：12秒/96孔板, 23秒/384孔板 2. 吸收光检测模块 2.1. 光源：氙灯 2.2. 波长选择：光栅 2.3. 波长范围：200-999 nm, 1 nm 步进 2.4. 带宽：5 nm 2.5. 测量范围：0-4.0 OD 2.6. OD分辨率：0.0001 OD 2.7. 光路径校正：具备光路径长度校正功能 ★2.8. 兼容微量检测板，可进行16个或48个体积为2μl的吸收光核酸蛋白定量、标准比色杯检测。 3. 荧光强度检测模块 3.1. 光源：氙灯 3.2 波长范围：200-850nm 3.3 波长选择：滤光片系统 3.4 带宽：基于滤光片(5-100nm之间) 3.5 顶部/底部灵敏度：2 pM荧光素 ★3.6 兼容微量检测板，可进行16个或48个体积为2μl的荧光核酸蛋白定量检测 4. 发光检测模块 4.1 波长范围：200-850 nm 4.2 动态范围：> 6个数量级 ★4.3 灵敏度(ATP)：10 amol/孔 4.4 检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等 ★5.配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 多功能微孔板检测仪 1 台 （2） 恒温水浴锅 1 台 （3） 程控金属浴 1 台 （4） 程控金属浴 1 台 （5） 超净工作台 1 台 （6） 超声破碎仪 1 台 （7） 台式电脑 1 台 6.售后服务 ★6.1 保修壹年，终身维修 6.2 交货期为合同签订后两个月内 |
| 26 | 多色荧光化学发光成像系统 | 1 | 1. 暗箱 1.1 尺寸：37x43x68cm。 1.2 金属结构机箱：箱体板面由高分子材料模具成型，机箱由不锈钢材料冲压成型，牢固且确保光密闭及抗干扰。 1.3内置10英寸工业计算机触屏操作，无需外接电脑，节省实验室空间。 ★1.4创新的触摸屏/外接电脑一键切换方案，满足不同客户使用要求，极大提高仪器操作的扩展性。 2. 相机 2.1 原装进口科研级黑白CCD相机 2.2 传感器大小：12.49x9.99mm。 2.3分辨率：605万真实物理像素，2750*2200。 ★2.4 暗电流：低于0.00015e-/p/s，提供相机原厂检测报告。 2.5 读出噪声：5e-RMS。 2.6量子效率： 75%@600nm。 2.7制冷：三级半导体热电式(TEC)制冷，绝对-30℃，提供相机原厂检测报告，软件实时显示温度。 3. 镜头 ★3.1 F/0.95超大光圈高通透电动可预置镜头。 4. 滤镜轮系统（可选配） 4.1 8位置自动滤镜轮：可选配 530nm，585nm，590nm，690nm等滤光片用于多色荧光成像，滤光片自动匹配光源，无需手动选择。 5. 反射光源 5.1双侧上下层分别有白色LED反射光源，一共4组，选择对应层样品台时白光自动打开； 5.2 可选配470nm，530nm，630nm反射LED荧光光源，每组光源仪器两侧各一个，每个光源都有激发光滤光片，以保证激发光源更纯。 6. 样品台 6.1紫外样品台（可选配）：UVSmart超薄紫外透照台，无灯影设计无灯管灯影干扰，成像和切胶时背景更低，透射面积：21cm x 26cm，可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品， 波长302nm，切胶：紫外样品台导轨式设计，能够抽出用于切胶操作，配置专业切胶防护板。 6.2磁吸顶针式LED白光样品台（可选配）：真正LED冷光源透射，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透射面积19x26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶。 6.3 化学发光样品台。 6.4 不同样品选择不同样品台拍摄时镜头自动对焦，匹配光圈，焦距等参数，无需人为调节。 7. 图像采集分析软件 7.1 标配界面友好简洁，专业的ChemiCapture 和ChemiAnalysis图像采集分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权。 ★7.2具备审计追踪功能：独立日志记录对图像的每一步操作和分析，以确保分析结果的可靠性和可追溯性。 ★7.3 软件提供多级用户权限，可对操作者进行管理，不同级别用户登录后有不同的权限。 7.4 具有高精度自动曝光功能，无需揣摩曝光时间，一键完成western blot成像，可以调节自动曝光灵敏度，以满足不同样品需求。 7.5 除了自动曝光外，还有1张手动曝光，1~99张灰度累积曝光，1~99张时间累积曝光，1~99张自定时间序列四种曝光模式，满足不同样品。 7.6 拍摄完成的图像可以直接鼠标右键调平，无需后续再用其他软件进行调节，除一键调平外还具有图像裁剪，反色，打印，添加伪彩等功能。 7.7 拍摄完成后，可以批量导出白光图，16bit和24bit的化学发光图。 7.8 分析软件能够调用CLX文件，并且可以直接得到marker和发光条带的merge图，发光图，以及白光图。 7.9 分析软件能够自动识别泳道，自动识别泳道里的条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道和条带，实现泳道和条带的精确分离。 7.10 分析软件能自动计算泳道中各条带的灰度值以及该条带再占整个泳道的百分比值，进行背景值扣除得到精确的条带灰度值，分析结果可以保存为工作台，方便下次直接导入继续上次的分析。 7.11 分析数据能够直接导出为Excel表格，便于后续统计分析。 7.12 分析结果可直接输出PDF报告，报告包含用户单位，操作者姓名，图像拍摄和分析的日期，时间，以及拍摄时相机镜头状态和实际参数，图像灰阶显示范围等信息。 8. 应用范围 8.1 化学发光检测 Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物。 8.2 蛋白胶检测（可选配） 考马斯亮蓝胶，银染胶等。 8.3 核酸检测（可选配） 如Ethidium bromide, SYBRTMGold, SYBRTMGreen, SYBRTMSafe, GelStarTM, Fluorescein, Texas Red标记的DNA/RNA检测。 8.4 荧光检测（可选配） 荧光染料：FAM，Cy2，Cy3，Cy5等，荧光蛋白GFP等 9. 仪器通过EN61010-1:2010认证。 10. 软件取得国家版权局计算机软件著作权登记证书。 11. 投标产品系列需在IF＞10期刊上引用10篇以上，投标文件中提供文献资料（至少含首页）扫描或影印件。 12.配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 多色荧光化学发光成像仪 1 台 （2） 核酸水平电泳槽 2 台 （3） 切胶仪 1 台 （4） 蛋白垂直电泳槽 2 台 （5） 蛋白转印槽 2 台 （6） 电泳电源 2 台 （7） 快速转膜仪 1 台 （8） 核酸蛋白定量检测仪 1 台 （9） 台式电脑 1 台 13. 技术服务 13.1 保修壹年，终身维修 13.2 交货期为合同签订后两个月内 |
| 27 | 细胞核转染系统 | 1 | 1. 原理：应用电穿孔技术和细胞特异性细胞核转染液，可直接将外源基因导入细胞核中。 2. 转染程序 ★2.1 针对不同的细胞类型，内存有优化好的转染程序。 2.2 内存针对1000多种细胞类型的优化程序。 2.3 随着细胞数据库的不断增加，转染程序也不断升级，可提供免费升级服务。 2.4 除了内存真核细胞的优化程序，还内存有细菌的转化程序。 3. 转染液 3.1 针对不同的细胞类型，提供不同的配套试剂盒，包括细胞系试剂盒和原代细胞试剂盒； ★3.2 含有细胞特异性细胞核转染液，辅助细胞核转染仪，已达到高效的转染效率和高的细 胞存活率。 ★3.3 含有阳性对照质粒PmaxGFP。 ★4. 细胞转染数据库：含针对1000多种细胞的转染完整操作数据库，包括细胞处理、转染效率、细胞转染后存活率等各方面验证方案。 5. 应用 5.1 能对哺乳动物细胞，特别是原代细胞和悬浮细胞，如神经细胞，干细胞，淋巴细胞等难转染细胞进行快速、高效率的转染，转染过程为非病毒介导，不依赖细胞分裂直接将外源基因导入细胞核的过程。 5.2 可以高效率转染DNA、RNA及siRNA等寡核苷酸进入原代细胞及难转染的细胞系。 6. 其他特点 6.1体积小，且轻便，携带方便，完全可放于无菌细胞室中。 6.2 易于操作，自动化操作，快速便捷。 7. 物理参数 7.1电转参数：电流 20 VA/fuse 0.4A；电压 230VAC+10%/-20% ；或110VAC+10%/-20%；电击时间长短：根据选用程序定时间长短。 7.2 工作频率：50-60Hz，自我调节 ★8 配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 细胞核转染仪 1 台 （2） 水平摇床 1 台 （3） 恒温摇床 1 台 （4） 天平 1 台 （5） ph计 1 台 （6） 移液器 10 支 ★9 保修壹年，终身维修 9.1交货期为合同签订后两个月内 |
| 28 | 倒置荧光成像系统 | 1 | 1. 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；低重心设计，载物台高度低于220mm。 ★2. 调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程13mm，可设置调焦上限。 3. 明场照明装置 3.1 外置式透射光照明器，12V37W卤素灯。 3.2 显微镜内置式12V60W支持电源。 ★3.3 带节能模式，置于节能模式，显微镜待机15min以后自动关闭明场电源。 3.4 带白平衡滤色片、减光片等。 4. 载物台 4.1 高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台。 4.2 载物台面积232*230mm，带操作手柄，行程130*85mm。 4.3 带多孔板样品夹、玻片夹、35至90mm培养皿夹。 5. 观察镜筒 1.5.1 超宽视野目镜筒，视场数≥23mm;。 5.2 2档分光：肉眼100%/相机100%。 5.3 高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转。 6. 目镜 ★6.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm。 6.2双眼屈光度可调。 ★7. 物镜：针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场、相差、荧光等3种观察方式。 7.1 物镜转换器：5位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。 7.2 平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12，工作距离≥10.1mm（使用D=1.0mm培养皿）。 7.3 平场消色差物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.25，工作距离≥4.5mm（使用D=1.0mm培养皿）。 7.4 长工作距离平场荧光相差物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.40，工作距离≥4.3mm（使用D=1.0mm培养皿），待校正环。 7.5 长工作距离平场荧光相差物镜 40×， 数值孔径：NA≥0.60，工作距离≥2.0mm（使用D=1.0mm培养皿），带校正环。 8. 聚光镜 ★8.1 聚光镜采用平推式设计，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推。 8.2 长工作距离聚光镜系统，工作距离≥53mm，N.A≥0.40；满足5-63X物镜观察；带明场观察、相差观察。 9. 荧光系统 9.1 荧光光源：长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调。 9.2 荧光滤色镜套 9.2.1 红蓝绿三组带通滤色块，均采用荧光无漂移设计。 9.2.2 紫外激发波长300-385nm，发射波长420-470nm。 9.2.3 蓝光激发波带宽450-490nm，发射波长515-565nm。 9.2.4 绿光激发波带宽540-560nm，发射波长575-640nm。 9.3 荧光激发块转盘：≥4孔，带荧光光陷阱设计。 10. 高速、高分辨率、高灵敏度全幅显微镜专用彩色CCD。 10.1 芯片：Sony ICX 694 EXview HAD CCDⅡ，2/3英寸芯片；物理像素：≥283万像素。 10.2 图像采集速度：全幅1936*1460像素≥38幅/秒。 10.3 制冷系统：半导体制冷，低于室温20℃。 10.4 动态范围：1:2500。 10.5 像素大小：4.54um*4.54um。 10.6 图像传输速度：USB 3.0（5Gbit/s）。 10.7 暗电流< 0,06 e-/p/s。 10.8 混合模式(binning)：2x2到5x5。 10.9 光学接口：标准C型接口。 10.10 曝光时间范围：250us-60s。 10.11 采样深度：3*14位。 10.12 兼容黑白、彩色两种模式。 11. 显微图像控制及分析软件 11.1 除用于图像控制外，可用于系统以外任意计算机，便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能： 11.2 软件自带暗室适应功能。 11.3 2维图像格式转化；图像位深转化（8/12/16）。 11.4 对比度调整及保存功能。 11.5 标尺、长度、面积和荧光强度报告。 11.6 不同通道的叠加、假色定义、输出功能。 11.7 图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。 11.8 2.5D灰度地形图显示。 11.9 多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等。 11.10 AVI视频拍摄功能。 ★12.配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 倒置荧光显微镜 1 台 （2） 台式电脑 1 台 ★13 保修壹年，终身维修 13.1交货期为合同签订后三个月内 |
| 29 | 超速离心纯化系统 | 1 | ★1.最高转速：≥150,000 RPM；最大相对离心力: ≥1000,000 x g；转速控制精度：±50 rpm ★2.可选转头最大容量≥ 6 x 32.4 ml, 最大容量转头的最大相对离心力≥230,000xg, K因子 ≤50 3.驱动系统为真空密封驱动系统； 4.温度设定范围： 0-40℃，1℃步进；温度控制精度：2℃ ★5.在用户使用界面，仪器采用阿拉伯数字实时显示真空度具体数值 ★6.样品不平衡容许度为样品体积±10%； 7.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；并显示加/减速时间 8.控制系统： （1）彩色液晶显示屏，触幕式操作； （2）采用中文操作系统 （3）具备脉冲功能及延时启动功能 （4）无限程序存储功能 （5）采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性 9.可供选择的离心管：锥形管、指封管、快封管等； ★10.配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 台式超速离心机 1 台 （2） 配备≥50000rpm，≥268000xg，≥4×5.0ml水平转头一个（转头k因子≤71） 1 个 （3） 配备≥ 55,000 rpm，≥ 287,000 xg，≥ 8x13.5 mL定角转头1个（转头k因子 ≤ 53） 1 个 （4） 台式冷冻离心机 1 台 （5） 台式微量冷冻离心机 1 台 （6） 台式微量常温离心机 1 台 （7） 台式常温离心机 1 台 （8） 微孔板离心机 1 台 （9） 迷你离心机 1 台 11.保修壹年，终身维修 12.交货期为合同签订后两个月内 |
| 30 | 流式细胞分析系统 | 1 | 1. 光学系统 ★1.1 激光配置：至少配置2根全固态激光器为488nm、635nm-642nm。 ★1.2 激光器功率：配置全固态激光器为488nm 功率 50mW、635nm-642nm功率 50mW，至少可同时激发和检测8色荧光，10个荧光检测参数。 1.3 每个激光器独立配备散热装置，延长激光器寿命。 1.4 光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校。 1.5 光信号收集系统能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，最多可以支持到7个空间独立的激光同时激发的信号收集。 1.6 激光器可以单独开关，激光功率可调。 2. 分析性能 2.1 颗粒检测能力：可以准确区分0.2um和0.3um的细胞或微粒。 2.2 配备微小颗粒检测模块，最小检细胞或微粒大小为80nm。 ★2.3 荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于30 MESF，PE的荧光灵敏度少于10 MESF。 2.4 荧光分辨率：CV≤3%（G0/G1期最高峰）。 3. 电子系统 3.1 信号处理精度：24比特。 ★3.2 高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上。 ★3.3 支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上。 3.4 荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析。 4. 液路系统 4.1 自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染。 4.2 可支持多种常用的进样管，如5mL聚苯乙烯流式管、5mL聚丙烯流式管、0.5mL EP管、1.5mL EP管、2mL EP管。 4.3 支持多孔板高通量进样，一次可以检测96个标本。 4.4 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。 5. 软件功能 5.1 操作系统：Window 7或以上版本，支持中英文系统，软件安装无版权限制，可以任意次数安装。 5.2 基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析、Kolmogorov-Smirnov分析、Overton分析等功能。 5.3 软件分析报告：具有柱形图分析报告功能，并能将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上。 6.配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 流式细胞分析仪 1 台 （2） 细胞培养箱 1 台 （3） 细胞低氧培养小室 1 台 （4） 细胞计数仪 1 台 （5） 细胞破碎仪 1 台 （6） 细胞操作台 1 台 （7） 细胞储存箱 1 台 （8） 台式电脑 1 台 7.技术服务 7.1 保修壹年，终身维修 7.2 交货期为合同签订后两个月内 |
| 31 | 小动物活体成像系统 | 1 | 1. 采用深度制冷背照式CCD成像，最低制冷温度可达到绝对 -100℃。 ★2. CCD物理像素不少于1024 x 1024，单个像素尺寸不小于13umx13um，CCD尺寸不小于13.3mm*13.3mm。 3. 峰值量子效率不低于95%。 4. 具备5MHz，3MHz,1MHz及50KHz四种可选的读出速度，读出噪声低于2.9e-rms。 ★5. 高透过率定焦广角镜头，光圈不少于七档可调，最大光圈F/0.8。 6. 内置电脑控制不少于8位自动滤镜轮。 7. 荧光光源：单色LED激发光源，配备Ex365、Ex470、Ex530、Ex630、Ex660BL和Ex730六个单色LED光源，配备发射光滤光片6个：Em460/30F、Em525/30F、Em585/20F、Em690/45F、Em715/30F和Em810/40F。 ★8. 每个荧光通道配备侧位LED激发光两个，LED光源寿命超过50000小时，终生无需更换。 9. 可选配气体麻醉系统，麻醉剂流量可调节，氧气流量控制范围： 0-1L/min；麻醉浓度调节：异氟烷0-5%。 ★10. 电动可升降载物台，程序预设三个高度，也可手动调节载物台高度。视野面积最大为24 X 24 cm，最小视野面积为10*10cm。 11. 载物台包括发热保温层，控温范围37±1℃，软件能显示实时温度。 12. 金属结构机箱：箱体面板由高分子材料模具成型，机箱由不锈钢材料冲压成型，牢固且确保光密闭及抗干扰。 ★13. 光路校准功能：仪器经过光路校准，避免由光程差异导致的误差，变异系数小于3%，保证实验结果的重复性和准确性。 14. 多样化的拍摄方式：具有手动，自动，连续拍摄功能，根据具体的实验需求灵活选择拍摄方式，既可以拍单个时间点的图像，也可以拍时间序列图像，以便了解标记物在活体内的时空分布。 15. ROI分析，可手动和自动圈选ROI区域进行量化分析，可进行包括长度、面积等的测量分析。 16. 丰富的伪彩样式让客户可根据自己的喜好叠加伪彩。 17. 多图分析功能，能够把同一个样本在不同时间点拍摄的图片，统一在同一数字量化区间进行比较，进行发光区域和强度随时间变化的趋势分析。 18.支持客户发表SCI文献数量不少于5篇，需提供发表的文献证明。 19.配置要求 序号 名称 数量 单位 （1） 小动物活体成像系统 1 台 （2） 数据存储用服务器 1 台 （3） 台式电脑 1 台 20.保修壹年，终身维修 21.交货期为合同签订后两个月内 |
| 32 | 心脏右心功能连续监测系统 | 1 | 一. 基本要求： 1.连续热稀释法监测心排量，心排量监测金标准 2.六个操作界面可供选择，决策树界面、生理模拟界面、干预分析界面等为临床提供最直接有效的帮助。 3.投射电熔式触摸屏，12.1英寸 4.操作系统为 Windows7，可选择中文操作 5.多参数模块化平台，后期可升级、可扩充 6.有限和无线通信，连接至符合最低802.11b/g/n的Wi-Fi网络 7.与医院信息系统无缝且加密集成 8.配有热插拔电池，断电后电池可维持30分钟。 9.电压：100～240V交流电，50/60HZ；耗电量最大60W 10.工作温度：0～37℃，储存温度-25～70℃ 二. 监测参数 1.心排量（CCO） 2.心排指数（CCI） 3.每搏量（SV） 4.每搏量指数（SVI） 5.全身血管阻力（SVR） 6.全身血管阻力指数（SVRI） 7.右心射血分数（RVEF） 8.中心静脉血氧饱和度（ScVO2） 9.混合静脉血氧饱和度（SvO2) 10.连续的右心室舒张末期容积（RVEDV、RVEDVI） 11.肺血管阻力(PVR) 三. 输入输出参数 1.显示周期0.1～72小时 2.显示能力：2-4个趋势线和2-4个大数字显示 3.系统接口：模拟输入：0-1伏，0-5伏，0-10伏，模拟输出：0-1伏，0-10伏 4.HDMI端口，可直接连接外接显示器及常规投影仪 5.可提供USB2.0/3.0接口，数据可下载至U盘。 6.自动计算各参数，直接显示于屏幕 7.屏幕上有拍照键，可一键截屏，记录瞬间多变的血流动力参数 8.数据可直接导出并自动形成Excel表格，便于数据记录统计 四. 售后服务 1.厂家承诺终身免费软件升级，确保拥有全球范围内最新最全面的血流动力学数据库 2.唯一在中国有原厂的公司，并拥有全面完善的维修中心和400服务热线 3.厂家负责完善多阶的专业培训，搭建国内外学术交流平台 五. 配置清单 1.主机1台 2.漂浮导管模块1块 3.血氧定量缆线1根 4.血氧定量缆线支架1根 5.电池1块 6.电源线1根 7.连续心输出量电缆1根 |
| 33 | 小动物超声影像系统 | 1 | 设备用途：用于大小鼠等科研和药企实验动物的心血管系统，腹部脏器的基础研究，可建立实验动物心血管检查测试，如心衰模型及相关心功能的指标（如射血分数-EF, 心脏左室内径缩短率- FS，每搏输出量、血压等），心脏形态学的指标（如舒张末期左心室内径, 收缩末期左心室内径，室间隔厚度，左室壁厚度、心脏体积、重量等）和有关血流动力学指标。 1.彩色多普勒超声成像仪主机系统： 1.1≥15.6英寸彩色超薄液晶宽屏显示器，可左右旋转±90°。 1.2★≥8英寸触摸控制液晶屏。 1.3全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit。 1.4二维灰阶成像单元及M型显像单元。 1.5彩色多普勒血流成像。 1.6 PW/CW显示及分析单元。 1.7 ADM实时自动多普勒包络测量功能。 1.8 TEI组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，最多可具备5波段谐波，可视可调。 1.9 TP-VIEW梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达60度。 1.10★相控阵探头扇扩成像技术，可增加近场视野。 1.11 B-STEER声束偏转扫描，优化神经、血管扫描，多级可视偏转。 1.12具备宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像。 1.13高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达5.25倍。 1.14 X-VIEW智能斑点噪声去除技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声。 1.15实时多声束空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度观察，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用。 1.16★ADJUST智能图像扫描技术，一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益、标尺等参数。 1.17具备方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。 1.18★具备高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能。 2.特色应用： 2.1★具备纯晶成像技术 2.1.1纯晶体苹果探头：苹果外形、探头晶片纯晶体材质并矩阵排列、探头前端微芯片晶控技术，进一步提高图像的信噪比。 2.1.2 CPI (Combined Plus Imaging) 联合编码脉冲成像技术：利用编码接收识别技术，在保证空间分辨率的前提下，侧重解决了深部组织的成像。 2.1.3 XVIEW+自适应算法丽影成像：采用新一代自适应算法，克服传统超声抑制斑点噪声技术的局限性，该技术可根据不同组织的穿透性、焦点探测深度不同，具有智能识别、自适应调节、保证成像帧频不受影响。 2.2原始射频信号血管内中膜测量技术(QIMT) 2.2.1基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值。 2.2.2测量精度达微米级别，不受图像增益及探测深度变化影响。 2.2.3报告模式中更可左右侧血管测值对比显示、与数据库对比和预期值显示，从而评估被检者的血管年龄。 2.3★组织多普勒成像技术（TVM） 2.3.1具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析。 2.3.2心脏运动速度在二维图像上通过彩色加权方式显示出来，可应用于常规心脏探头及经食道心脏探头。 2.4心脏解剖M型成像技术（CMM） 2.4.1M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析。 2.4.2可应用于心脏和腹部探头。 3.测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 3.1一般测量：距离、长度、直径、面积、体积、比率等 3.2★多用途小动物应用平台（包含大小鼠、兔子、犬、小型猪、猴子等） 1）腹部器官测量与分析 2）多普勒血流测量与分析 3）小器官测量与分析 4）肿瘤学研究应用 5）生殖学研究应用 4.图像存储与(电影)回放重现单元： 4.1★内置一体化工作站及处理软件，内置工作站免费安装软件，可随意复制安装于其他PC机，用于离线图像管理、分析、编辑等（附图） 4.2信号输入/输出： 4.2.1输入信号：DVI 4.2.3输出信号：HDMI 4.2.4参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。 4.2.5 配置心电导联线装置。 4.3数据连通性： 4.3.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。 4.3.2★具备无线数据传输系统。 5.技术参数 5.1系统通用功能： 5.1.1★系统发射与接收通道数 ≥ 57340； 5.1.2 ★ 动态范围≥230db，步调10db，具备动态压缩技术，压缩范围-5-10。 5.1.3★一体化探头接口≥2个（不含CW接口）。 5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 5.1.5★内置锂电池确保主机移动时无需关闭系统。 5.1.6可选配高度可调标准台车。 5.1.7安全性能：符合进口商品安全质量要求。 5.2探头规格： 5.2.1性能：超宽频带变频探头，探头在二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率可最大选择≥4种；中心频率的变频在屏幕上可视可调。 5.2.2类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。 5.2.3 腹部电子凸阵探头：超声频率：3-11MHz 高频电子相控阵心脏探头：3-11MHz 电子超高频线阵探头：15-22MHz 5.2.4阵元：线阵探头有效阵元数≥256阵元；凸阵探头有效阵元数≥256阵元。 5.2.5B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。 5.3★可兼容探头频率：1-22MHZ 5.4二维灰阶显像主要参数： 5.4.1发射声束聚焦：发射≥8段。 5.4.2扫描线密度≥512超声线。 5.4.3最大扫描深度≥35 cm。 5.4.4成像速度：系统最高帧频可达1200HZ。 5.4.5回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。 5.5频谱多普勒： 5.5.1显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。 5.5.2最大测量速度：PWD≥±7.6m/s, CWD≥18m/s。 5.5.3最低测量速度：PW<1.0mm/s(非噪声信号)。 5.5.4★取样宽度及位置：1-24mm逐级调节。 5.5.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。 5.5.6零位移动：≥8级。 5.5.7显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。 5.6彩色多普勒： 5.6.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 5.6.2二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。 5.6.3彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。 5.6.4扇形扫描角度：16°~87°选择。 5.6.5显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。 5.6.6彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。 5.6.7彩色显示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪声信号)。 5.6.8彩色帧频：系统最高达215HZ。 5.7超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。 6.售后服务及其它： 6.1售后服务： 6.1.12小时内电话响应，24小时内到场； 6.1.2投标人应向用户提供免费的兽用彩超临床应用培训课程； 6.1.3投标人应向用户提供必要的兽医超声影像基础培训材料； 6.1.4投标人应向用户提供免费的软件升级服务，确保所装软件版本最新； 6.2为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。 6.3投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 6.4售后服务保证：投标人在中国应设有维修服务部门和一处以上零备件仓库。 |
| 34 | 动物体温维持仪 | 1 | 1．品名、数量及用途 1.1品名体温维持仪 1.2数量：1台 1.2用途：用于各种医学研究中，对动物进行术中以及术后的生命体征维持。保证实验动物生命安全，确保实验顺利进行 2. 工作条件： 2.1环境温度2℃～42℃ 2.2相对湿度 30～80% 2.3工作电压交流电110- 230 V/50-60HZ 3. 主要技术性能指标 3.1 一机多用，可用于加热维持以及冷却维持，增加实验选择性 3.2 可以根据需要进行加热装置选择（毯子、垫子、红外灯） 3.3 主机温度控制范围：-100℃-400℃； 3.4 主机温度控制精度：±0.5℃； 3.5 温度读数分辨率：0.1℃； 3.6 独特温度反馈控制加热垫，内置42℃超高温断电功能，保证动物体温维持安全； 3.7 输出功率：700W； 3.8 专属T型接口，可以搭配多种温度检测探头，满足多种实验需求； 3.9 双通道使用控制模式，可加热垫与加热灯进行搭配使用，满足多只动物术中术后保温需求； 3.10 独特烤漆铝外壳，外观简洁，实用性强，具备可调角度支撑底座，方便对温度数值进行调控观察； 3.11 可以选配冷却组件，进行冷板实验以及冷痛阈实验，增加仪器的多样化以及实验的对比性； 3.12 安装操作简单，仅需对仪器进行温度数值设置即可，内置程序自动启动运行，无需额外操作； 3.13 探头温度精度：±0.1℃； 3.14 探头直径≤0.65英寸； 3.15 快速温度检测，时间响应常数≤0.5s； 3.16 探头温度检测范围：0-125℃； 3.17 多方式消毒，保证试验的顺利进行； 3.18 消毒方式：环氧乙烷、戊二醛、异丙醇； 3.19 弹簧固定夹臂灯，更好的对需要保温的位置进行调节； 3.20 250W红外灯泡，快速升温，内置温度反馈检测器，能够更好的对温度进行控制，保证温度控制的准确性； 3.21 铝合金灯泡保护罩，保证实验人员以及动物安全； 3.22 小动物体温维持垫尺寸≥1.5''W x 1/4''H x 4''L； 3.23 小动物体温维持垫输出功率：25W； 4.基本配置 4.1 TCAT-2DF温度控制主机 1台 4.2 RET-3-ISO 小鼠直肠温度探头 1个 4.3 HL-1可调角度红外加热灯泡 1个 4.4 RET-2-ISO 大鼠直肠温度探头 1个 4.5 HP-1M大动物体温维持垫 1个 4.6说明书 1册 4.7配套电源线 1套 5 技术服务 5.1 安装、调试及培训 5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。 5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 5.2 验收及验收标准 5.2.1 卖方向买方提供详细的验收手册。设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。 5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 5.3 维修及技术服务 5.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。 5.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。 5.3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。 |
| 35 | 便携式彩色B超机 | 1 | 一、 主要规格及系统要求： 1、 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统： 1.1 * ≥13英寸15：9高分辨、高亮度、无闪烁、彩色超薄液晶宽屏显示器，可左右旋转±90°，≥8英寸触摸控制液晶屏。 1.2 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit。 1.3 二维灰阶成像单元及M型显像单元。 1.4 彩色多普勒血流成像。 1.5 频谱多普勒（脉冲波及连续波）显示及分析单元。 2、 基础成像优化技术： 2.1 组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用 2.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，。 2.3 智能图像扫描技术,一键优化。 3、 血流成像优化技术： 3.1 方向性精细血流成像。 3.2 高清血流成像。 4、 智能斑点噪声抑制技术：该技术具有智能识别、自适应调节、保证成像帧频不受影响。 5、 可自定义的智能化操作流程：将多个功能键和操作控制置于一键显示，一键启动可自定义检查的模式和顺序，有效改善工作流程。 6、 *可选配功能 具有血管内膜自动测量功能，利用射频信号，实时测量血管内中膜，给出内中膜厚度，显示单位为微米（UM）。（附图） 7、 测量与分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 7.1 一般测量 7.2 多普勒血流测量与分析 7.3 外周血管测量与分析 7.4 自动多普勒血流测量与分析 8、 图像存储与(电影)回放重现单元 9、 信号输入/输出： 9.1 输入信号：DVI 9.2 输出信号：HDMI 9.3 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。 10、 数据连通性： 10.1 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。 10.2 无线数据传输系统。 11、 图像管理与记录装置： 11.1 超声图像存档与病案管理系统。 11.2 硬盘大于等于250GB。 11.3 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。 11.4 以往图像与当前图像同屏对比显示。 11.5 CD－RW / DVD –RW。 11.6 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置。 二、主要技术参数 1、 系统通用功能： 1.1 监视器：≥13英寸15:9高分辨、高亮度、无闪烁、彩色超薄液晶宽屏显示器，可左右旋转±90°。 1.2 ≥8英寸触摸控制液晶屏。 1.3 系统发射与接收通道数≥ 114680；动态范围≥250db。 1.4 *内置一体化成像探头接口≥2个（不含CW接口）。 1.5 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 1.6 内置锂电池确保主机移动时无需关闭系统。 2、 探头规格： 2.1 性能：超宽频带变频探头。 2.2 类型：电子凸阵，电子线阵。 2.3 探头频率工作范围：1-18Mhz。 2.4 阵元：线阵探头有效阵元数≥256阵元；凸阵探头有效阵元数≥256阵元。 2.5 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。 2.6 配置探头： （1） *腹部电子凸阵：可视超声频带：1-8MHZ。（附图） （2） 腔内小凸阵：可视超声频带：3－9MHZ。 3、 二维灰阶显像主要参数： 3.1 发射声束聚焦：发射≥8段。 3.2 扫描线密度≥512超声线。 3.3 最大扫描深度≥35cm。（附图） 3.4 成像速度：系统最高帧频可达1200HZ。 3.5 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。 4、 频谱多普勒： 4.1 显示方式：脉冲、连续、高脉冲重复频率。 4.2 最大测量速度：PWD≥14m/s, CWD≥18m/s。 4.3 最低测量速度：PW<1.0mm/s(非噪声信号)。 4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。 5、 彩色多普勒： 5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。 5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。 5.4 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。 5.5 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。 5.6 彩色显示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪声信号)。 5.7 彩色帧频：系统最高达215HZ。 6、 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。 注:加注“*”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标；或是3条非“*”条款不满足也将导致废标。 |