| 序号 |  | 项目名称 | 数量 |  | 技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锗68校准源 | 1 |  | 1适用于西门子biograph64-4R PET-CT校准. 1.1 PET线源共2枚： 1.1.1核素：锗-68，纯度>99.0% 1.1.2活度4.44E+7Bq（+5%,-5%），2枚 1.1.3活性区尺寸：180mm±10% 1.1.4提供均匀性测试报告 1.1.5激光焊接不锈钢密封，确保使用的安全性 1.1.6激光标记清晰可追溯 1.1.7符合SIEMENS 技术认证精度 1.1.8根据ANSI/ISO标准进行泄漏测试并提供的泄漏测试证书 2PET桶源共1枚： 2.1核素：锗-68，纯度>99.0% 2.2活度8.14E+7Bq（+5%,-5%），1枚 2.3活性区尺寸：Φ200*270mm ±10% 2.4由锗-68填充 ★3投标人应具备辐射安全许可证资质 ★4校准源有效期满后，旧源由厂家负责回收处理，并承担所有费用 ★5保修期≥2年（保修期内保证图像清晰，符合质控要求） ★6 校准源处理必须符合国家对放射源的管理规定、管理规范 |
| 2 |  | 辐射监测仪 |  | 1 | 1、有效剂量范围：1.0 µSv 至 10 Sv (0.1 mrem 至 1000 rem) 2、超载报警值：10 Sv/h 至 50 Sv/h (1000 rem/h 至 5000 rem/h) 3、显 示 器 分 辨 率：0.1 µSv 至 10.00 Sv (0.01 mrem to 1000 rem)，至小数点后四位数 4、同轴能量响应光子（参考137Cs）： 5、16keV 至 1.5MeV 时，±15% 6、1.5MeV 至 10MeV 时，-15% 至 +50% 7、能量与角度组合响应： 8、17keV 至 6MeV，0°至 60°时， 9、-29% 至 +67% 10、准确性：光子Hp(10)（参考137Cs）±5% 12、光子Hp(0.07) （参考137Cs）±15% 13、剂量率线性：±10% 14、剂量率大于 10Sv/h (1000rem/h) 时，累计剂量 10Sv/h (1000rem/h) 至 50Sv/h (5000 rem/h) 15、脉冲辐射特征： 16、剂量率范围：0.05µSv/h 至 10 Sv/h 17、相对响应：脉冲宽度 >2ms 时，+/-20%（正常模式下10Sv/h 时，-60%） 18、电源 ：单节AA电池，1.5V 碱性电池 19、蓄电池寿命：1.5V碱性电池- 待机40天（如果按每节电池每天工作8小时，更换电池后关闭显示屏，则可待机110天） 20、报警器：声音、振动、灯光报警器（20 cm 处，人耳可听分贝为97db(A) （1 m处，>80 dB(A)），具有振动报警功能，超亮LED红灯闪烁） 21工作温度：-20˚C至+50˚C 22湿度：RH 20%至90%，无冷凝 23防护等级67级 ★24 包含6套个人电子剂量计 ★25保修≥3年 |  |
| 3 |  | 监护仪（需跟急诊中央监护系统联网） |  | 10 | ★1监护仪要和急诊抢救室mindray(迈瑞)中央站（监护iPM 10）匹配，联网使用 ★2 >10寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 3 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 4监测参数： 4.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 4.2 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证 4.3 最多可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能 4.4心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高 4.5 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 ★4.6具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 4.7可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 4.8 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 4.9 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 5 系统功能： 5.1 具备报警集中设置功能 5.2 具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算 5.3具有掉电存储功能； 5.4 具备Nurse Call报警功能 5.5 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 5.6防水等级达到IPX1标准 5.7 通过CE认证、SFDA认证 ★6 保修≥3年 |  |

| 4 | 可视喉镜 | 1 | 1. 2.5″全视角TFT-LCD彩色液晶屏； 2. 80万像素 3. 显示屏能水平调节0º～120º，垂直调节0º～350º； 4. 视场角88° F208/2.42MM 5. 支持系统：ios、android、windows、MacOS； 6. 支持拍照、摄像、存储、播放等功能 7. 重防雾技术，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响； ★8.可更换一次性窥视片防止患者交叉感染；镜体：可调关节式镜体； ★9.配置抢救包，内可置（可视喉镜•苏醒球•气插•气切•交换导管•呋麻滴鼻液•石蜡等物品） #10.一次性窥视片应具备医保编码 11.新增镜体IPX7级防水，可浸泡 ★10.保修≥3年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 通风排毒晾片板柜 | 2 | 1.规格（mm）：≤1000*400*1800 ★2.整体采用宝钢SPCC优质冷轧板，厚度为1.2mm；内部放置8层单层24格的凉片板柜，可自由组合，每台可放置≥20片装晾片板，总片数≥190片； #3.通风排毒凉片柜内部配备通风系统，顶部装有离心风机，柜体下部装有百叶进风口，在有效去除各种异味的同时也加速玻片晾干的速度，既能提升效率，又环保，还可以防止灰尘沉积在载玻片上。 4.上接PVC通风管道 5.离心风机需耐腐蚀，低噪音，额定电压：220V，额定电流： 1.4A，每小时排风量＞300立方米 6.风机 ★7.需要对现场安装确认，并出具图纸，图纸应有临床签字确认。 ★8.保修≥3年 |
| 6 | 负压病理标本冷藏柜 | 1 | 1. 规格（mm）:≤1200*580*1900。 #2. 柜体外壳为不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫。 3. 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高。 ★4. 采用风冷方式，柜内温度为：-4~10℃。 5. 采用高效率蒸发器设计，配品牌主机。 ★6. 采用开关排风式换气装置。 7. 配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。 8. 配置高质量脚轮，使用更方便。 9. 10只病理标本专用整理箱。 ★10.需要对现场安装场地确认，并出具图纸，图纸应有临床签字确认。 ★11.保修≥3年 |

| 7 | 医用正压头罩 | 3 | ★1.高效过滤膜：颗粒过滤效率≥99.99%； 2.送风装置：保证头罩内部整个呼吸周期持续正压； 3.送风量：150-190L/min，风速可调节； #4.持续工作时间：≥6小时； 5.罩体：高清防雾视窗，视野开阔；可调节头部支架，佩戴更舒适； 6.内置气流通路，自上而下送风，提供良好的正压气流； ★7.保修≥3年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | -80度超低温冰箱 | 1 | ★1. 有效容积：≧790L 2. 2英寸冻存盒≧600个 ★3.温度控制：从 -50°C 到 -86°C，样品在冰箱内的存放位置的温度峰值变化＜5°C ，样品在整个冷藏室内均可得到保护和安全储存 4. 可实时监测系统状态和样品温度,可通过移动和网络应用程序查看显示温度、环境温度、警报和提醒通知 5.触摸屏用户界面，易于使用：设置向导、事件日志、温度图谱且支持通过内置 USB 端口下载数据,通过触摸屏的数据记录和温度图谱功能，无需使用单独的图表记录仪，所有数据均可通过内置的 USB 端口导出 6.符合人体工程学的设计，包括舒适的门把手、齐眼高度触摸屏和隔板位，无需落地式冻存架装载 #7.外部尺寸≦2000H*990D*1300Wmm ★8.具备良好的保温性能，室温20°C断电时，空载的情况下从-80°C升温到-50°C时间＞290分钟 9.空载情况下，内外门开启一分钟后关闭，冰箱回到-75°C的时间＜2分钟 ★10.整机保修≥3年，压缩机保修≥5年 |
| 9 | 实验室温湿度数字化管理系统 | 1 | ★1、监测点数量≥120个（温度95个，环境温湿度25个），可对冰箱、培养箱、孵箱、冷库温度及实验室环境温度、湿度进行监测。 ★2、信息采集盒：可连接200个以上监测点，具有断电短信报警功能。 3、﹟短信报警发射器：温度异常超过设置短信通知，报警号码可分组设置，具备分时报警功能，系统正常运行短信告知功能。 ★4、温度数字化温度管理系统软件：可终身免费升级，支持200个以上监控点的数据采集，提供报表、曲线汇总查询，提供LIMS数据接口，可通过声音、图像等方式进行报警提示。 5、必要的网线及其他辅助性材料。 6、使用范围：用于实验室环境温湿度、设备温度自动管理，监测温度范围-100℃~200℃。 ﹟7、系统准确性：温度≤±0.5℃，湿度≤±1% ★8、系统每年通过国家计量单位测试，每年提供具有国家计量单位资质的溯源计量报告。 9、显示方式：动态数码温度显示界面，显示位置可以自定义。 11、可根据用户要求自定义温度数据的报表、曲线格式。 ﹟12、提供终身维修。质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满前1个月，免费对设备进行全面的检测、保养和维护，并提出相应的使用建议，确保仪器在质保期外能更好地运行。质保期后，如设备发生故障，提供免费维修服务，只收取零配件费用。 13、保证提供7天24小时维修和技术支持，响应时间≤24小时，重大问题或其他无法迅速解决的问题在1周内解决或提出明确解决方案。 14、保证温湿度监测系统数据完整性，测点终端必须具备自带存储记录功能（存储数据不少于1000条），并能自动续传。 ★15.保修≥3年 |
| 10 | 粪便钙位蛋白定量检测仪 | 1 | ★1.采用光电转换系统和免疫分析方法对人类血清，血浆和其他液体中的分析物进行定量检测。 ★2.具有荧光检测系统和胶体金乳胶检测系统，大小≤520*450*420MM, 具有内置热敏打印机，样本扫描器，试剂卡智能识别系统，废卡收集箱等，可以连续进样。 3.检测限的荧光质控卡>空白质控卡2倍，线性相关系数不低于0.990，偏差小于10%。 ★4.保修≥5年 |
| 11 | LED治疗仪 | 1 | 1设备组成：该产品由主机、探照灯式治疗头、悬臂升降支架组成； #2设备特点：探照灯式治疗头可任意方向转动，并达到高功率局部均匀照射患部的特殊效果； 3选用波长：红光633±10nm； #4光输出功率密度20～100 mW/cm2（距离出光口10cm处）； #5特有治疗光拦进行局部照射； 6功率调节方式：20-100mW连续可调； 7电流过大保护：电流过大仪器自动保护，有提示功能 8光治疗头使用寿命：≥18个月 9定时范围：0～120min连续可调； 10治疗头垂直升降行程：0～33.5cm±5cm； #11升降模式：电动升降 12显示方式：触摸式彩色LCD液晶显示屏； 13设备通过质量管理体系ISO9001:2000和ISO13485:2003等认证，严格保证产品质量； 14制动装置：治疗仪的脚轮中有≥2个脚轮带有制动装置； 15工作方式：连续或脉冲； 16控制方式：微电脑控制系统； 17适应使用环境要求 17.1环境温度：＋10℃～＋40℃； 17.2相对湿度：30%～75%； 17.3大气压力：700hPa～1060hPa； 17.4电源：AC220V±10%，50Hz或60Hz。 ★18保修期≥3年（保修期内光治疗头免费替换） |
| 12 | LEEP 刀 | 1 | 1.输出模式:CF型隔离浮地输出 2.具有RF泄漏电流保护功能: ＜100mA（当任何异常造成RF高频泄漏电流超标，自动切断能量输出，避免灼伤医生和病人）。 3.控制方式:脚踏开关、手笔控制。 4.电源频率:50Hz±1Hz，工作电压:AC220V±22V #5.工作频率:≦470KHz 6、输出功率： 6.1、单极: PURE(纯切)1-200W, BLEND1（混切1）1-200W, BLEND2（混切2） 1-150W 6.2、双极: BIPOLAR(双极电凝)1-60W 6.3、SPARY(喷射电凝）1-100W #6.4 SOFT(柔和电凝)1-100W，电凝是必须无火花，无碳化操作，适用于小病灶电烫治疗，利于病人快速恢复。 7、显示：大尺寸高亮度双LED数码显示， #8.主机具有背光警示和颜色识别功能: 电刀笔输出端口能量输出时、负极板输出端口接触不良时、双击电凝输出端口能量输出时，上述端口具有背（发）光警示提醒功能，实时提醒具能量输出或者接触不良，同时主机要求配置符合高频电刀颜色警示国际标准的设置，切割输出端口处配置黄色背（发）光警示，电凝输出端口处配置蓝色背（发）光警示，利于操作医生操作以及确保仪器的安全性。 9、报警功能：任何错误操作将触发并清晰明确的声光报警。 10、操作模式 10.1、记忆功能:能存储上次设置的操作参数 10.2、工作模式:纯切、混切1、混切2、柔和凝血、喷射凝血、双极凝血 #10.3、主机和吸烟器一体化控制，配置一体化移动台车，低噪音高效率吸烟装置，可过滤99.99%以上0.02微米的微粒，有效吸除含有害微生物的烟雾。 11、具有智能负极板接触面积监测功能:使用双极负极板时，电刀微处理器实时监测到负极板与病人肌体的接触程度，一旦监测到接触面积过小，电刀自动切断能量的输出，并同时声光报警，确保病人不被负极板伤烧，充分保障病人的安全。 12、高频泄漏电流监测功能:电刀微处理器实时监测泄漏电流的大小，一旦发现泄漏超出安全标准，自动切断能量输出，同时声光报警，充分保障医生和病人的安全 #13、具有闭环控制功能:双闭环（D-APC）功率检测技术，确保输出功率的精度稳定性和精确性，切割更流畅平稳，热损伤更低，切割和诊断效果更好（必要时，要求提供样机证明） #14、具有双核CPU校验功能:按国际安全标准设计，采用双CPU校验架构，仪器状态和参数由双CPU互相校验和监控，确保仪器的可靠性，避免单CPU失控造成的意外的功率输出造成的危害（必要时，要求提供样机证明） 15、仪器具备多项安全自检功能:短路保护、开路保护、超时保护、高频泄漏保护、超压保护、过热保护等实时安全监测和自检功能。 ★16保修≥3年 |
| 13 | 超声刀 | 2 | 1.主机性能： 1.1稳定的主机输出系统，55.5KHZ的工作频率，保证刀头更稳定，更安全的工作。 ★1.2组织智能感知技术，自动感知组织凝切状态，智能调节刀头振幅，改善凝闭效果，提升切割速度，延长器械寿命。 #1.3高分辨率触摸显示屏，操作简便，可清晰显示当前工作状态及功率档位大小。 1.4优化的开机自检系统，快速自检，节省时间，提升效率。 1.5故障智能提示系统，迅速找出问题，帮助用户进行排除，保证手术安全。 1.6五档功率可调，满足各类操作的不同需求。 1.7刀头工作时有声音提示，并可进行音量调节。 1.8工作时无电流通过病人躯体，更安全。 1.9主机具有一个手柄接口和一个脚踏接口，两个脚踏开关，满足术者不同的操作需求。 2手柄性能 #2.1一体化手柄与线缆设计，避免线缆反复插拔带来的各类隐患。 #2.2手柄内部具有记忆芯片，能够记录使用历史数据。 3刀头性能 ★3.1具备三类医疗器械注册证 3.2刀头可安全闭合3mm及以下的血管。 3.3刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求。 3.4刀头可360度旋转，方便进行不同的手术操作。 3.5刀头钳口工作面弧形设计，可以保证良好的手术视野。 3.6刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间 3.7刀头可手控激发，也可脚踏激发，满足术者不同习惯。 3.8刀头闭合有“咔哒”的声音反馈，使用更加方便可靠。 3.9具备14cm、23cm、36cm、45cm长度规格的刀头，满足各类开放和腔镜手术的需求 #3.10一体化的刀头设计，杆身与握把不分离，避免使用中刀杆脱落及能量输出障碍 3.11较小的侧向热损伤，可做精准分离，确保在重要脏器附近安全操作。 3.12刀头握持部符合人体工程学设计，减少术者长时间使用后的疲劳感。 3.13 刀头一次性使用 ★4.保修≥5年 |
| 14 | 妇科宫腔镜电切切除系统 | 1 | 技术需求：7mm 12°超广角高清电切镜 可高温高压消毒 蓝宝石镜面 具备国际通用摄像接口 配备5fr外鞘，工作长度不小于194mm 配备5fr内鞘，工作长度不小于203mm 配备被动式双极等离子电切手件 双极电切环长度不小于290mm，最大插入部外径不小于21fr 双极滚筒电极长度不小于294mm，最大插入部外径不小于21fr 双极针状电极长度不小于294mm，最大插入部外径不小于21fr |
| 15 | 血气分析仪 | 1 | 测定原理：电化学生物传感技术 电源：直流电源，并配有充电装置 测量参数：pH、pCO2、pO2、TCO2、HCO3、Base Excess(BE)、sO2；Na+、K+、Cl-、TCO2、Anion Gap、iCa； Glu、BUN、Crea、Lactate;Hematocrit(Hct)、Hemoglobin(Hgb)；ACT、PT/INR；BNP、cTnI 消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品 试剂效期：低温保存保质期≥4个月 可采用样品:动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血 检测速度：适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒 采样量：（全参数）≤95ul；最小样品量:17ul 质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控 售后服务：提供免费升级 报告输出：外接热敏打印机；有液晶显示屏；有RS232接口或以太网接口 配置要求:具有后备电池、可连接CDS系统. 数据存储：存储检测数据数量≥5000组 ★使用方式：手持式 随机配备40人份的耗材 |
| 16 | 超薄三联阅片灯 | 4 | 1挂墙使用，阅片灯要轻薄 2 可同时放置三张片子 ★3保修≥3年 |
| 17 | 注射泵 | 1 | 1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 2.注射精度≤±2% 3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml 5.快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选； 6.KVO：0.1-5ml/h 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 10.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液 11.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。 12.可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 13.全中文软件操作界面 14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 15.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 16.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息； 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 18.压力报警阈值可调，≤75mmHg 19.信息储存：可存储至少1000条的历史记录 20.双通道注射时，电池工作时间≥3小时，5ml/h；可升级至≥6小时，5ml/h 21.接口支持数据传输 22.防异物及进液等级IP34 23.整机重量≤4kg ★24.整机保修≥3年 |
| 18 | 无影灯 | 2 | 1. 灯头采用LED冷光源，灯头高度可调。 2. #推车带4个万向轮。 3. 灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。 4. 灯头重量≤3KG,可轻松调节灯头有效减轻频繁操作带来的疲劳。 5. #灯泡寿命≥60000小时。 6. 灯头光源功率≤28W。 7. 灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡•lx）。 8. #灯头最大照度70,000lux。 9. 光斑直径≤170mm。 10. 深腔照明率≥100%。 11. 聚焦深度≥1500mm。 12. #色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。 13. 色温4350K。 14. 照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。 15. 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度5级可调。 ★16.保修≥3年 |
| 19 | 药品保存箱 | 1 | 立式，单门，箱内有效容积≥380L 产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃-8℃ 微电脑控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃，通过仿生显示箱内温度真实情况 多种故障报警（高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警，带远程报警接口），两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时 高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度。 采用电极式加热防凝露设计，物品清晰可见。 冷凝水自动蒸发，无需人工操作 带有4个脚轮和2个平衡底脚 门体上自带暗锁，侧面增加锁扣 门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门 具有医疗器械注册证 多层搁架设计，搁架间距可调 低噪音，噪音低于41分贝，并提供测试报告。 ★14.保修≥3年 |
| 20 | 医疗高清影像展示系统 | 1 | 1 视频采集端硬件配置 1.1整体：一体化设计，内置4路SDI高清采集模块及麦克风、扬声器，≥10.1英寸医疗电容触摸屏或外接≥24英寸电容触摸屏。 1.2处理器：英特尔酷睿(Core) 不低于i9代 ＃1.3主板：工控主板。 1.4内存： ≧32 GB 1.5硬盘： ≧256G 固态启动盘，,≧4T硬盘raid， 1.6网口： 2路千兆网口 1.7 USB：4个usb 3.0接口，可以快速导出视频 1.8操作系统：不低于Windows 10 2 视频采集端软件配置 2.1手术录播系统（负责信息采集） 2.2 BS端（支持管理，查询，下载，在线编辑） 2.3适用范围： 2.3.1 2D：有vido，HD-SDI，DVI，HDMI接口可连接各个厂家内镜接口。 2.3.2 3D：有2路HDMI或2路HD-SDl接口，可连接≥4家品牌的3D设备（注明可连接设备的品牌）。 2.4新建病历：病人信息和医生信息通过服务器统一管理，医生注册自己用户帐号，开始手术时录像会把医生和病人建立对应关系，即每个医生管理自己的视频和拍照，其他医生不能查看，查看可以通过分享，具有一键分享或选择分享功能，可对病人基本资料项目可自由增加、修改、删除，查询及导出。 2.5视频编解码：可选择 H264， H265 进行录像，生成标准的2D或3D视频MP4格式录像文件，支持设置不同的分辨率和码流设置。 2.6图像采集与录像：采用图像采集卡和软件处理算法，高清晰同步显示实时动态录像，数字化采集清晰、逼真图像；可脚踏、鼠标方便控制采集图像；可根据时间设置录像文件大小、长短，可以同时把3D和2D同时录下来，支持本地录像和服务器同时录像，支持服务器点播和下载和在线编辑，软件界面上有视频预览，病人信息，医生信息及有开始录像，暂停录像，停止录像，拍照，开启直播，直播推流服务器转发等按钮。 2.7图像浏览及处理：可以直接抓取图片，对所抓图片快速作出直观分析。 2.8查询统计：强大的查询统计功能,方便医生查找病人和统计各项数据；可按各种项目进行精细或模糊查询，如：姓名、 年龄、时间、医生、住院号等。 2.9资料导出：导入导出功能可以将手术室工作站的录像、图片、报告等资料转存到U盘或移动硬盘或直接录到移动硬盘，做完手术直接拿走移动硬盘即可。 2.10图形化界面：Windows操作界面，全鼠标控制，易于操作。 2.11系统：一体化设计，系统稳定，录像不小于60贞/秒，自带专用播放器，可以一边录像一边直播及网络播放器观看 3 视频存储服务器端 3.1服务器硬件参数 3.1.1不低于英特尔6核 、32GB ECCDDR4、6T硬盘、SATA DVD、2端口千兆网卡、1个750瓦电源； 3.2服务器软件功能： 3.2.1流媒体模块： ＃3.2.1.1能够运行在多种平台上，单服务器可支持≥2500个的并发用户访问，支持服务器级连，满足更多的并发用户同时连接。 ＃3.2.1.2支持主流的流媒体协议，可支持嵌入到客户的各种应用环境中，使您的网站或系统快速提供流媒体输出功能，满足视频直播、视频点播、视频录播等多种应用模式。 3.2.1.3支持推流和拉流两种输入源模式，推流支持RMP协议流。 3.2.1.4支持录制，可定时录制或手动录制，能录制MP4或者FLV格式文件，提供多种方式的录制，包括手动录制，定时录制，有直播流就自动录制等。录制时支持生成新文件或者追加文件两种方式，支持录制超过4G的文件； 3.2.1.5对用户进行权限控制或授权。对登录的每一用户发送的视频在后台进行集中录像，支持录像回放和点播 3.2.1.6支持在线在编辑功能。 3.2.1.7支持rtmp方式进行点播、响应点播时间控制在100ms以内，支持暂停、拖动等特技操作； 3.2.2数据服务模块： ＃3.2.2.1主要来集中管理医生，病人，手术室，科室的信息，终端开机之后，就可以直接选择医生，病人信息进行拍照，录像，会议，无需在终端手工输入。内部高度集成了多种接口和函数，比如文件上传，下载，终端与终端的连接通信等。 3.2.2.2实现按医生用户ID，病人姓名，科室，分类管理录像视频，有专门的BS端和PC端，手机APP管理等。 ★4根据院方要求，免费和医院现有的信息系统进行对接。 ★5保修≥3年，软件升级免费 |
| 21 | 过氧化氢雾化消毒机 | 1 | 1采用低浓度过氧化氢溶液（7.5%-8%），无需现场配置，不添加阴离子和过氧乙酸 ★2超细雾化粒径，空间全覆盖雾化量大，消毒时间≤2.5小时，对绝大多数材料兼容性良好 3全自动消毒，无需人员干预，无线遥控，可在消毒房间外部进行控制，触摸屏、遥控器控制模式 ★4消毒后，无残留，无二次污染，无有害物质产生 5机器轻巧灵活，移动方便 ★6保修≥5年 |
| 22 | 半导体激光治疗机 | 1 | 1激光波长：635nm±10nm 2光束模式：多模激光 3时间控制：0-120分钟任意调节 #4激光输出方式：双探头输出 4.1 A点状输出源：治疗表面病症 4.2 B柱状输出源：治疗腔内病症 #5输出功率：0-500mW分级可调 #6能量监测:实时能量监测 7制冷方式：半导体制冷、风冷 8运行模式：连续运行 9温度过高保护：温度过高时会提示 10制动装置：治疗仪的脚轮中有≥2个脚轮带有制动装置 11重量：≤30kg ★12保修≥3年 |
| 23 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1 | 1.通道：电刺激通道数量≥4个;多功能通道数量≥4个。 2.外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量2个（E、F） 3.外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道1个（EXT1）。 4.电流发生器≥2个，可产生恒定电流。 #5.电刺激电流类型≥9种，包括：直流电流、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、平均值（正弦）。 6.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。 7.刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度50μs。 8.刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。 9.反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，肌电位灵敏度：1 μV。 10.电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 #11.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、肌电位、控尿功能指标、控便功能指标、A3反射指标。 #12.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理治疗指标要求：治疗方案及治疗参数均可修改、多种治疗方式，治疗模式11种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉康复器（阴道型）治疗。 #13.数据管理专用软件具备专用软件著作权 14.配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活的预约排班设置、自动生成预约统计报表。 15.治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。 16.治疗过程中14种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。 17.条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。 18.A3反射预置10种，可增加，无数量上限。 19.负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松肌肉。 20.电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 21.预置治疗方案数≥250个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。 22.治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。 23.集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录POP-Q评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。 24.疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果。 ★25.保修≥5年 |
| 24 | 新生儿抢救平台 | 1 | 1电源要求：AC220V/50Hz 2输入功率：≥800VA 3辅助网电源输出：AC220V/50Hz，最大容许电流≥ 0.3A ★4温度控制模式：预热模式、手控模式、肤温模式（即婴儿温度控制） 5肤温模式下的控制温度范围：不小于32℃至37℃ 6肤温模式下的温度显示范围：不小于20℃至45℃ 7皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤0.5℃ 8床面温度均匀性：≤2℃ #9皮肤温度传感器精度：≤0.2℃ #10重量显示精度：≤±1% 11重量显示范围：200g~8000g 12报警：断电报警、传感器报警、偏差报警、超温报警、设置报警、检查报警、系统提示报警、血氧报警、脉搏上限报警、脉搏下限报警、SpO2 上限报警、SpO2下限报警、系统提示。 #13氧浓度设置范围：21%~100%；精度：≤±3%O2（V/V） 14辐射箱加热器使用期限：2000小时 15流量设置范围：0~15L/min 16复苏气体流量范围：.5-15L/min（要求气源可设置该流量范围） 17输出压力： 17.1气源输入流量为5L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力至少达到45cmH2O； 17.2气源供应流量为 15L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力不超过60cmH2O。 18最大安全压力设置范围： 1cmH2O~60cmH2O内，（出厂以及检测默认设置为40cmH2O） 19吸气峰压（PIP）设置范围： 19.1当流量为 5L/min，1～57cmH2O； 19.2当流量为 8L/min，2～58cmH2O； 19.3当流量为 10L/min，3～59cmH2O； 19.4当流量为 15L/min，5～60cmH2O； 19.5出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节 20呼气末正压（PEEP）设置范围： 20.1当流量为 5L/min，0～8cmH2O； 20.2当流量为 8L/min，0.2～17cmH2O； 20.3当流量为10L/min，0.5～23cmH2O； 20.4当流量为 15L/min，1～28cmH2O 21工作适用时间：（400L，50%空氧混合气） #21.1当流量为 5L/min 时，≤75min 21.2当流量为 10L/min 时，≤38min 21.3当流量为 15L/min 时，≤26min 22复苏器及其相关附件的死腔体积：.≤6ml 23复苏器呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗： 23.1在呼气相，当吸气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O 23.2在吸气相，当呼气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O 24黄疸治疗装置，为辐射台整体配件。 24.1床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm2 #24.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值: ≥ 1.2mW/cm 2 24.3床面上有效表面内的胆红素总辐照度的均匀性：＞0.4 24.4 LED 有效使用寿命：≥50000 小时 25脉搏血氧性能指标 #25.1 更新周期：≤1秒 25.2 响应时间：≤20秒 25.3 延时：≤10秒 25.4 心搏停止检测时间：≤8秒 25.5 SpO2显示范围：1～100% 25.6 SpO2测量精度：在70%~100%内，无体动状态下：±3% 25.7 SpO2显示分辨度：≥1% 25.8 SpO2报警上限设置范围：50～100% 25.9 SpO2报警下限设置范围：45～95% 25.10 PR显示范围：25～240次/分 25.11 PR测量精度：在30~240次/分内，无体动状态下：±3次/分 25.12 PR显示分辨度：≥1 次/分 25.13 PR报警上限设置范围：80～240次/分 25.14 PR报警下限设置范围：35～180次/分 25.15 PI显示范围：0.02～20.00% 25.16 PI显示分辨率：≥0.01% 25.17 灵敏度设置：Normal、APOD、Max，预设为 Normal 25.18 FastSAT：关闭、启用，预设为关闭 25.19 平均化时间：2s～4s、4s～6s、8s、10s、12s、14s、16 s，出厂预设为 8 s 26环境温度 26.1工作范围：18℃～30℃ 26.2运输和贮存范围：-20℃～+55℃ 27相对湿度： 27.1工作范围：30%～75% 27.2运输和贮存范围：≤93% 28大气压力： 28.1工作大气压力范围：700hPa～1060hPa 28.2运输和贮存大气压力范围：500hPa～1060hPa 29空气流速 29.1周围环境空气流速：＜0.3m/s 30其它指标 30.1APGAR 评分计时：运行到 50 秒～1 分钟、4 分 50 秒～5 分钟、9 分 50 秒～10 分钟时发出声光提示 ★31保修≥3年 |
| 25 | 洗胃机 | 1 | 1具有手控和自控两种操作功能，由水泵、控制管路、控制电路、机箱组成。 # 2洗胃机采用2只水泵实现进胃与出胃，采用双腔胃管，进出胃同步； 3触摸式按键，有手动洗胃和自动洗胃两种方式 3.1动洗胃时，内置时间可调 3.2手动洗胃时时间人为掌握； 4压力绝对值在47KPa~67KPa范围中； 5洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPXO，非AP型或APG型普通设备； 6产品符合GB9706.1、YY0505相关要求。 7电源：AC220V±22V. 50Hz±1Hz； 8输入功率：≤140VA； 9工作噪音：≤65dB（A）； 10自控冲液量：≤350ml/次 11自控洗液量：≤450ml/次； 12自控洗液量大于自控冲液量为50~150ml/次； 13流量：≥2L/min； 14自控进出胃时间：≤30s/次； ★15保修≥3年 |
| 26 | 肌电图/诱发电位系统 | 1 | 1、放大器：16通道，共32个电极输入插孔，任意两个均可定义为双极记录通道，要求微型电极连接盒连接电缆可自由拆卸，利于今后维护保养更换； 2、隔离电源：配备专用医用隔离电源，防高压专用隔离，保护术中病人安全，同时保护设备安全； 3、灵敏度：0.01V /div到30mV/div分档控制； ★4、共模抑制比：≥125dB（提供食品药品监督局下属单位出具的检验报告） ★5、噪声电压：≤0.3V（提供食品药品监督局下属单位出具的检验报告） 6、A/D转换：≥24位 7、电源：100-240V，50/60Hz 8、扫描速度：1-1000mS/D，≥20级可调 9、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测； 10、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联； 二、电刺激器 1、恒流恒压两种，不可通过外接第三方刺激器实现 2、输出方式：单、交替、串、序列 3、安全性：功率限制，开机测试 4、刺激极性：正相，负相，双相 5、刺激脉宽：10us-1ms 6、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为 100mA，误差要求控制在±5%之内 7、 脉冲输出频率：0.1Hz～120Hz。 三、声刺激器 1、标准声学耳机； 2、刺激输出：左，右，或双耳； 3、极性：疏松、密集和交替三种刺激方式； 4、声刺激器：最大Click声强：125—140db（SPL 峰值），纯音，爆发音等； 四、光刺激器 1、 图形模式：黑白翻转变化的棋盘格图像显示器，包括横条、竖条、棋盘格； 2、分别给于左、右和双眼刺激的LED闪光器； 3、刺激视野：全视野、半视野（左半、右半、上半、下半）、1/4视野（左上、左下、右上、右下）； 五、 软件功能: 1、 计算机操作系统软件：Windows系统、专业版Office办公软件； 2、神经监测软件项目:自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、经颅运动诱发电位、听觉诱发电位；视觉诱发电位等。 3、可多项目同步监测，如诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。 4、同一个画面上多种检查同时进行并能够自由切换；自由设置检查顺序功能，能进行一定间隔不同的监测顺序检查。 5、TOF测试功能：可直接反映肌松剂的代谢情况，能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。 6、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位；可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。 7、诱发电位功能：多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。 8、抗手术器械干扰功能：能有效检测出外科手术中使用到的电子器械，有效避免干扰，并可清除电刀或其他设备的干扰信号。 9、噪声分析屏蔽软件：软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰并去除干扰频率。 10、具备多个数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等，同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。 11、术中监护模式：具有各种监测模式，可根据不同的手术方式进行编辑，添加监测模式，数目不限。 12、实时监测软件：显示病人肌肉松弛度；校验信号质量，实时显示干扰，利于操作及时调节。 13、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。 14、 屏幕打印功能：可将监测波形拷屏并自动导入报告中或存为图片格式。 15、 任何一台计算机均可以通过LAN或VPN进行远程数据监视，实现即时网络功能。 16、设备有自动储存功能意外断电后可接上一次持续监测而不需要重新开始。 本系统由术中神经功能监测系统主机、专业级高速计算机、显示器、鼠标、键盘、通道放大器、微型电极连接盒、刺激盒、电刺激器、术中监护眼罩、术中专用耳机、术中监护软件、隔离安全电源装置、电源线、专用移动台车、打印机等组成 #17 、设备配套耗材可开放使用 ★18、保修≥3年 |
| 27 | 肿瘤射频消融系统 | 1 | 1产品由主机、蠕动泵、电源线和应用软件等组成，系统自动监测病人阻抗，可识别出当前附件，进入相应模式；可以连接多种冷极射频电极。 2 输出模式包括连续模式（可移动消融）、温控模式、阻抗控制模式和针道消融专用模式，阻抗模式采用脉冲射频发生技术 3 射频输出功率： 0-200W±20%，射频频率：471khz +10% 4 产品温度测量范围：15℃~125℃，产品温度控制范围：90-103℃ 5 电压：额定220V AC/240V AC；输入200-240V AC/220-260V AC，当电源电压在198～242V之间变化时，输出功率在220V时输出的基础上变化不大于±20%。 6 可配合腹腔镜、胸腔镜术中操作使用，经皮操作，可在实时影象（B超、CT等）引导下经皮穿刺 7 可匹配多种冷极射频电极，均可直接穿刺，易于操作 ；电极可形成冷极效应，可通过精准注入生理盐水，控制阻抗环境，实现精准温控，可支持电极直径：16G、17G、18G 8 可匹配可调节型冷极射频电极，可调范围5mm-40mm不等，也可匹配固定型冷极射频电极，作用段5mm~30mm不等，材质均为医疗级不锈钢，前端特殊处理，有效防止粘连 9 射频消融过程中可持续监测和显示阻抗值、实时功率、冷极温度或病灶温度 10 主机控制：主机界面为液晶触摸屏控制，有电源开关，射频开关，功率设置，控制模式设置、提示音设置等功能；可以采用脚踏控制，在液晶屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏，具有温控方式的专用针道消融模式 11 系统具备严格的安全保护装置：阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有冷冷极状态报警，负极板连接报警，蠕动泵状态报警等 12 蠕动泵：蠕动泵支持多种转速，自动识别针型并匹配蠕动泵功能，泵和主机带通讯，可有效识别当前附件状态，并对故障给与提示，带泵头紧急打开报警和停止功能 13 脚踏：360°全方位脚踏，IPX8级防水 14 包装：主机包装为内装塑料袋、防震材料、外面为纸箱包装；小型附件套入塑料袋后置于附件包装盒内。 15 运行环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压强：700hPa～1060hPa。 #16 配套耗材应具备独立收费的编码 17配台车一台 ★18保修≥5年 |
| 28 | 微波治疗仪 | 1 | 1用于人体的热凝治疗用 2电源电压： 220V±10％，50Hz±1Hz 3输出频率：2450MHz±30MHz 4驻波比：线缆驻波比≤1.5,辐射器≤3.0 ★5输出功率：0～120W，连续可调设置 6控制方式：按键和触屏两种控制方式 #7显示方式：双屏幕（液晶屏）同时显示 8治疗时间：手动0-30分钟；脚踏0-99s，连续可调设置 9双路输出，可双路同时运行或单路运行 10设备外壳的微波辐射泄露＜10mW/cm² 11术中监测：实时监测机器运行时的各项参数，特别是微波输出时的功率和温度检测，保障机器的正确运行 12旁开测温功能：对凝固范围和效果进行精确控制 13杆温控制功能：维持杆温在37℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠 14控温范围及精度：35℃～80℃，误差±1℃ 15具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能 #16设有退针程序，便于最后凝固针道 #17内嵌式工作站，实时记录保存手术的过程参数，具有病案存储和后处理等功能 18消融范围长短径比例5：4，单针消融可达5cm以上 ★19设备、耗材取得相应国家注册证 #20微波治疗仪附件包含双针热凝电极、内镜针 21配置参数： 21.1双源微波治疗仪主机 一台 21.2工作站电脑（≥19液晶显示） 一套 21.3冷水循环系统 一套 21.4 ≥3米电源线 一根 21.5测温装置 一套 21.6防误踏脚踏开关 （带防滑罩） 一个 21.7各种规格微波热凝消融针 各一根 21.8射频电缆 若干 21.9 台车 一台 ★22保修≥5年 #23配套耗材应具备独立收费的编码 |
| 29 | 吊塔 | 16 | 1设备主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。防腐蚀，适合医用洁净环境 2电动悬臂式设计，所有电源线路及气源管路要求在塔体内不外露。 3箱体结构：电源插座和气源终端不在箱体同一侧、不在同一面板，且电源插座为倾斜安装，方便临床使用。附件安装轨道应为隐藏式，拒绝不美观外凸式轨道，附件安装轨道≥4条。 4通过静态力负荷测试，吊塔在最大工作承重时，终端箱倾斜角度应≤0.7°。 5设备内部气体软管须符合医用供气ISO5359或ENISO5359安全标准。 ★6气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。 7设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁。 8吊塔预埋固定件吊架：垂直载荷≥6000kN,扭矩≥9000N.m时，吊架横向位移≤1mm，保证吊塔使用过程中不会出现倾斜偏移的情况。 9设备安全承重应为宣称工作承重的4倍。 10设备防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。 11设备防火等级至少为UL94-V1级。 12单套麻醉吊塔配置如下： 12.1电动升降结构，配竖式气电箱×1个，长度≥800mm 12.2配德式标准气体插座（O2×2个，Air×1个，N2O×1个，VAC×2个，AGSS×1，并配备对应气体插头） 12.3配国标电源插座：10A×8个，预留空白面板×2个 12.4配网络接口（六类屏蔽）×2个 12.5配高度可调输液架×1个+延伸臂×1个，活动半径≥300毫米+300毫米 12.6配托盘1个（尺寸≥430毫米×480毫米） 13单套外科吊塔配置如下： 13.1电动升降结构，配竖式气电箱×1个，长度≥1200mm 13.2配德式标准气体插座（VAC×2个，O2×1个，Air×1个，CO2×1个，N2×1个，并配备对应气体插头） 13.3配国标电源插座：10A×11个,16A×1个，预留空白面板×2个 13.4配网络接口（六类屏蔽）×2个 13.5配视频接口×2个 13.6配高度可调输液架×1个+延伸臂×1个，活动半径≥300毫米+300毫米 13.7配托盘3个（尺寸≥530毫米×480毫米）；抽屉×1个（尺寸≥530毫米×480毫米） 14预留弱电接口 ★15厂家需对安装场地进行实地勘察，并出具图纸。图纸应经需求单位签字确认方可有效。 ★16厂家应配合医院实际场地情况施工安装。 ★17保修≥5年 ★吊塔类型数量根据医院场地安排实际情况定 |
| 30 | 手术无影灯 | 16 | 1灯头为多边形超薄设计，采用LED冷光技术，LED光源寿命≥60000小时。 2每组LED冷光源由单独的透镜聚光。 3灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。 4无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。 5无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。 6无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果。 7灯盘外侧具有3个一体成型操作扶手。 8无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 9灯盘直径≥600mm。 10 LED灯泡≥50个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。 11最大中心照度160,000lx。 12光斑直径调节范围180mm-280mm。 13光柱深度1200mm。 14显色指数（Ra）检测结果≥95。 15显色指数（R9）检测结果≥97。 16配色温可调功能，辐射光的色温范围检测结果应在：3000~6000K可调。 17深腔照明率实际检测值≥99% 。 18具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 ★19单套子母灯配置如下：双臂悬吊系统1套，灯头支臂2个，灯头2个，消毒手柄4个。（其中2套子母灯应配备高清视频摄像头，包含灯上摄像头和支臂摄像头） ★20厂家需对安装场地进行实地勘察，并出具图纸。图纸应经需求单位签字确认方可有效。 ★21厂家应配合医院实际场地情况施工安装。 ★22保修≥5年 |
| 31 | 医用冷藏箱 | 2 | 1.冰箱容量1015L，2.冰箱的尺寸大小（高2m,宽1.4m，厚1m），3.温度控制（2-8℃），4.报警功能（温湿度异常），5.冰箱需要里面隔几层（4层） |
| 32 | 血液混匀器 | 1 | 1.具备滚动、摇摆2种功能 2.对抗凝管中的血液能提供充分有效的混匀 3.可手密封管中液体混匀 4.滚轴长度≥240mm 5.工作方式：连续 ★6.保修≥3年 |
| 33 | 创伤休克快速评估超声系统设备 | 1 | 一、 设备名称：创伤休克快速评估超声系统设备 二、 数 量：1套 三、 设备使用单位：心血管外科 四、 设备用途说明： 临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST、产科、儿科等检查模式。 五、 主要规格及系统概述： 5.1 便携式彩色超声诊断系统包括： 5.1.1 ≥15英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，无物理按键设计，屏幕无缝可擦拭消毒。 5.1.2 显示屏分辨率：1920 x 1080 5.1.3 Windows 10操作系统 5.1.4 数字化二维灰阶成像单元 5.1.5 数字化彩色及能量多普勒单元 5.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元 5.1.7 全数字式波束形成器 5.1.8 空间复合成像技术 5.1.9 智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术（可分多级调节） ★5.1.10 穿刺针增强显影技术（穿刺针增益可以单独调节，穿刺针声束角度8级可调，可适用于所有线阵探头和成人凸阵探头） 5.1.11 一键自动优化功能 5.1.11.1 二维图像自动优化 5.1.11.2 多普勒图像自动优化 5.1.12 组织谐波成像功能 5.1.13 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析） 5.1.14 实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。 5.1.15 彩色M型模式，支持解剖M型 5.1.16 凸型扩展技术，可支持所有线阵探头，通过扩展角度，增强观察视野显示 5.1.17 虚拟心尖显示技术 5.1.18 高级临床应用：休克诊疗工具包 ★5.1.18.1 自动VTI测量：通过一键取样框自动追踪主动脉瓣下方区域，并通过取样框颜色区分提示图像获取质量，自动记录描迹左室流出道频谱，快速测量VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO(心输出量）等。 ★5.1.18.2 自动IVC测量：一键自动快速获取IVC最大径，最小径，CI变异率，DI扩张率，每个呼吸循环实时自动显示。 5.1.18.3 自动B线测量 5.1.18.3.1 通过一键自动识别并标记肺部超声B线 5.1.18.3.2 通过冻结图像，自动找到B线数量出现最多的一帧图像并进行计数 5.1.18.3.3 根据B线数量得出评分 5.1.18.3.4 通过取样框颜色提示图像切面获取质量，绿色代表优异，黄色代表良好，红色代表不正确 5.1.18.4 VTI趋势图 5.1.18.4.1 可快速查看VTI变化趋势，准确预测患者容量反应性 5.1.18.4.2 可自动记录最近4个不同时间的VTI测量数据 5.1.18.4.3 可显示VTI，变化百分比，时间等数据 5.1.18.5 肺部超声检查工具(Lung Tool） 5.1.18.5.1 将肺部超声检查各个部位以解剖图示形式显示 5.1.18.5.2 使用肺部超声检查工具按预定顺序或自定义顺序依次扫描肺部不同的区域，随时查看及评估 5.1.18.5.3 可显示肺部8个或12个区域 5.1.18.5.4 可显示每个区域的评分和整个检查的总评分，评估肺部疾病严重程度 5.1.18.6 快速创伤超声评估工具（eFAST Diagram） 5.1.18.6.1 将eFAST检查各个部位以解剖图示形式显示 5.1.18.6.2 使用eFAST工具按预定顺序或自定义顺序依次扫描不同的区域 5.1.18.6.3 通过创伤患者是否存在游离液体，同时提供易于记录的标记工具，快速进行查看及评价 5.1.18.6.4 可显示eFAST检查的8个区域 5.1.19 主机一体化探头接口：3个 5.1.20 超声系统最大探查深度≥36CM 5.1.21 全触摸屏操作（包括增益调节，功能选择，彩色取样框调节等） 5.1.25 可拆卸锂电池（断电条件下扫查时间≥2小时） 5.2 测量和分析：(B型、M型、AMM型、彩色模式、能量多普勒模式、连续多普勒模式、频谱多普勒模式、组织多普勒模式等) 5.2.1 一般测量 5.2.1.1 多普勒血流测量与分析 5.2.1.2 实时多普勒自动包络、测量和计算 5.2.1.3 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 5.2.1.4 外周血管测量与分析 5.2.1.5 泌尿科测量与分析 5.2.1.6 肺部超声评分 六、 探头参数及要求： 6.2.1 频率：宽频带或变频探头 6.2.2 类型：支持凸阵，线阵,相控阵，经食道探头 6.2.3 电子凸阵：超声频率1.5-5.0MHz 6.2.5 电子相控阵：超声频率1.6-4.5MHz， ★6.2.6 电子相控阵探头最大扫查角度120° 6.2.6 电子线阵：超声频率3.5-12.0MHz，探头具有4个按钮操控，可自定义功能 6.2.7 穿刺导向：可显示穿刺引导线 6.2.8 电子超高频线阵：超声频率5.0-18.0MHz 6.2.9 经食道相控阵：超声频率3-8MHz ★七、配置要求 7.1 超声诊断系统主机 一台 7.2 电子凸阵探头：一把 7.3 电子相控阵探头：一把 7.4 电子线阵探头：一把 7.5 电子超高频线阵探头：一把 7.6 经食道探头：一把 7.7 原厂台车：一辆 |
| 34 | 颅内亚监测仪 | 5 | 1 颅内压监测仪 CAM02颅内压监护仪 技术规格 1、监护仪类型¦Natus camino:颅内压监护仪 大小：240mm x165mmx185mm(宽x高x深) 重量：3. 0 kg(6. 7磅) 显示：7. O" WVGA彩色TFTLCD显示屏,800x480像素分辨率， 在触屏显示的数值可在距离10feet处，正中偏角可达30"可读取。 2、电源 ：仅限Natus提供的交流(AC)电源适配器，REF#MONPWR, 18V直流电（Dc), 1. 67A, 30W 电池： 仅限Natus提供的14.4V锂电池，REF#BAT1001，充电时间=当监护仪插入交流电源插座，且监护仪关闭时，不超过5小时；操作时间=1.5小时 3、原理与技术：压力传感器类型:光纤技术(Fiberoptic)压力传感器和压力测量(Straingauge)压力传感器；温度传感器类型:热敏电阻传感器 4、对温度2℃的阶跃变化的瞬态响应时间表现为:最大30秒 5、颅内压(ICP)警报限制 ·-10~125mmhg, 1 mm:增量；出厂默认值设置为20mmhg 6、床旁监护仪的输出 ·ICP测量=5.Ouv/V/MMHG ；温度测量=符合标准3-wire YSI400热敏电阻接口；颅内压(ICP)=士1mmhg或1%!监护仪读数（取其较大值）温度=+0.2"CYSI400标准 7、数据析取 ：USB=USB1. 1；RS232=9600波特，8数据位，1停止位，偶同位配置 8、工作压力700~1060hpa 9、运输/存储压力¦500-1060hpa 10、运作范围 ·温15℃至40℃；湿度-30%至75%相对湿度(不凝结的） 11、长时间运行的适用性 颅内压（ICP)探头线性范围-Flex探头: ·范围-10~10mmhg: +2mmhg ·范围11~33mmhg: +3mmhg ·范目34～125mmhg: +(6%+fmmhg) 颅内压（ICP)探头线性-光纤（fiber optic)探头: ·范围.-10~50mmhg: t2mmhg ·范¦期51~125mmhg: ±6% 温度0.3℃ 12、ICP测量范围：-10-125mmhg 13、温度测量范围¦30℃-42℃ 14、抗触电保护：II类，CF类型，防除颤部分:ICP探头连接，温度探头连接。 15、防止水分渗入损害¦ IPXO 16、运行方式：连续的 17、火灾隐患：易燃麻醉剂混合物，在空气、氧气或一氧化二环境下的不适当使用 18、语言:英语、丹麦语、荷兰语、法语、德语、意大利文、波兰语、西班牙语，葡萄牙文(巴西)、中文（简体）、日语、韩语、俄文 分类与标准 Natus camino颅内压监护仪设计为连续运作的一起。其符合医用设备的电气安全通用要求: ·60601-1，1-4，1-8，2-49第二版 电磁干扰电磁兼容性 ·EN60601-1-2第二版(2001) · EN60601-249第二版(2001) 电气安全 ·EN60601-11990和Al: 1993和A2:1996 ·UL-IEC60601-1:2003 ·CSA60601-1: 1990和Al:1994和A2:1998 ·EN/NUL-IECICSA60601-1-41996和A:1999 ·EN60601-1-82004和Al: 2006 ·UL-IEC60601-1-82003和Al:2006 · CSA60601-1-82003 ·EN/NUL-IEC60601-2-492001 · CSA 60601-2-492004 |
| 35 | 生命体征一体化检测仪 | 1 | - LED波长：600nm<波长<110nm - 发射功率：625nm，1000mcd毫埃；其它波长，35 Mw/SR(毫瓦/立体角) - 操作温度：6-45℃ - 操作湿度：10-80% - 海拔：小于2000米 - 尺寸：43.2 x 47.65 x 74 毫米（高x宽x长） - 重量：99.9克 - 电池：3.7V, 740mAh - 电源：输入 100-240V AC, 输出 1.3A，5V DC - 充电线：Micro USB - 交货及售后： - 合同签署后2个月； 保修一年 |