申购该设备的技术参数和配置清单：

一、 主要规格及系统要求：

1、	彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

1.设备参数

1.1显示器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器；无闪烁，不间断逐行扫描；

上下翻折≥120°

显示器亮度、对比度、色温、伽马可视可调；

1.2操作面板：背光键盘，便于操作；

1.3探头接口：全激活相互通用接口≥1个，

1.4输出/入接口：VGA、LAN、DVI数字信号、Video out、ECG；

USB接口：3个，可接更多外设数字设备；

1.5 高速SSD固态硬盘存储，内置硬盘容量：≥128GB

1.6可支持外接鼠标及键盘；

1.7配三探头插座

1.8配专用推车，具有机器锁定装置；可通过下压或上提来调整高度，可调节高度：0-200mm，可向前和向后移动主机来改变显示屏的角度，可根据用户习惯调整打印机支架和置物篮的位置

1.9标配电池

1.10★主机重量≤5.5Kg（含电池）

2.设备技术

2.1全数字化二维灰阶成像单元

2.2全数字化彩色多普勒单元

2.3全数字化能量血流成像单元

2.4能量多普勒模式

2.5方向能量多普勒模式

2.6全数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.7频谱多普勒（PW），动态范围≥8级可调，频谱增强技术≥4级可调

2.8支持连续波多普勒模式

2.9支持组织多普勒模式

2.10支持二维/二维加彩色双实时模式

2.11高清血流成像技术

2.12对比度自适应≥3级可调

2.13图像优化技术≥5级可调

2.14斑点噪声抑制技术

2.15复合成像≥3级可调

2.16组织谐波成像（支持所有探头）

2.17自动图像优化

2.18全数字化波束形成器

2.19多倍信号并行处理技术

2.20血流效果≥4级（可视可调）

2.21梯形成像

2.22多波束血流高帧频

2.23二维角度独立偏转

3.设备功能

3.1二维+频谱同屏测量功能

3.2脉冲多普勒(D)  频谱增强技术≥4级可调

3.3脉冲多普勒(D)动态范围≥8级可调

3.4支持心电组件连接与心电图显示功能

3.5彩色M模式

3.64B模式：四幅同屏显示功能

3.7穿刺增强：穿刺增强线角度≥±30°可调，≥13级可调 （选配）

3.8支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑)

3.9热键自定义设置功能（数字键0-9键设置）

3.10测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

3.11注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置，可视可调

3.12体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、血管等

3.13图像存储与（电影）回放重现单元

3.14实时存图、存电影，同屏显示

3.15DICOM:支持传输、工作清单、结构报告、打印功能

3.16放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能

3.17支持≥11种语言，且一键切换，无需重启（提供图片证明）

3.18系统一键更新、一键恢复功能

4.探头规格

4.1频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示

4.2每种探头基波频率+谐波频率≥8种

4.3超宽频带探头：频率范围1.5-15.0MHZ（视探头而定）

4.3.1凸阵探头：超声频率2.0-5.3MHz

4.3.2腔内探头：超声频率4.0-12.0MHz

4.3.2.1★支持腔内探头穿刺架

4.4使用模式

4.4.1凸阵探头：    B/C/D

4.4.2腔内探头：    B/C/D

4.5★穿刺

4.5.1穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

4.5.1.1.1穿刺引导线任意角度可调

4.5.1.1.2可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调

5.测量和分析

5.1B模式、D模式、M模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等

5.2★常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)

5.3★产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析

5.3.1胎儿生理评分测量与分析

5.4儿科矫形科测量软件

5.4.1HIP测量

5.4.2HIP graph

5.5血管测量与分析(自动IMT测量、血管狭窄率测量)

5.6小器官测量与分析

5.7★泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)

5.8★妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术≥8组数据可选（提供图片证明）

5.9★非扩展情况下支持大角度腔内探头≥210°

5.10超声图像静态、动态存储

5.11原始数据处理功能

5.12一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

5.13超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像)

6.二维灰阶显像主要参数

6.1扫描线：每帧线密度256超声线

6.2★可视可调动态范围≥290°（提供图片证明）

6.3数字式声束形成器

6.3.1数字式全程动态聚焦

6.3.2数字式可变孔径及动态变迹

6.3.3A/D≥ 12 bit

6.4★最大扫描深度≥44cm	（提供图片证明）

6.5回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥15秒

6.6★预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

6.7增益调节≥255，连续可调（B/C/D可独立调节）

6.8横向增益补偿≥8段

6.9侧向增益补偿≥8段

6.10发射声速聚焦：多焦点可调

6.11扇形扫描角度：10°-90°选择

7.彩色多普勒

7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

7.2显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较

7.3彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式

8.频谱多普勒

8.1方式： D、CW

8.2显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW

8.3零位移动≥7级可调

8.4取样门宽度多级可调，位置可调

8.5显示控制

8.5.1反转显示(左/右, 上/下)

8.5.2零移位

8.5.3B—刷新(手控、时间)

8.5.4B/D扩展

8.5.5局放及移位

8.6超声功率输出调节：0-100%（可视可调）

三、配置

1.全数字彩色超声诊断系统主机 1台

2.腹部凸阵探头1个

3.腔内探头 1个

4.台车     1个

5.三探头探头转接口  1个