| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCR实验室配套设备技术参数表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数需求 |
| 1 | 紫外线消毒车 | 6 | 台 | 1、输入功率：132VA；2、电源电压：220V50Hz；3、定时范围：0-60分钟；4、灯臂调节角度：0-135度；5、紫外线灯管辐射强度（30W）额定值：107uW/cm2；初始值不低于100uW/cm2；6、灯管：双端无臭氧紫外线杀菌灯（ZW30S19W）2支；7、紫外线波长：253.7nm；8、熔断器型号：Φ5×20F2AL250V；9、分类：I类，连续运行设备，不能在有易燃易爆麻醉气体和空气的混合或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备；10、本产品采用双灯管结构，也可以单独使用，灯臂角度可调节；11、定时器能在0—60分钟内任意调节消毒时间，定时器工作完毕，发出“叮当”声音；12、紫外线消毒车的型式为手推移动式；★13、保修≥3年 |
| 2 | 漩涡混合仪 | 6 | 台 | ★1、转速：≥2800转/分；★2、具备连续、点触、调速三种工作方式；3、具备碗型、平板型两种工作台模式，两种模式可以调换；4、具备振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合；5、具备多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式；6、具备自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式；★7、保修≥3年 |
| 3 | 医用冰箱 | 6 | 台 | 1、有效容积：有效容积≥280L；2、整体结构：立式，上下双发泡门，采用有效防菌防腐蚀外壳；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥95L；★3、温度控制:微电脑控制,大屏幕LED显示冷藏、冷冻室温度，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30℃温度可自行调节；★4、核心组件：采用品牌压缩机、风机，碳氢制冷剂，节能环保；5、资质认证：产品通过ISO9001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证,；6、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；7、制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；★8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃；9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控；10、箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；11、安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；12、停电报警：产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；★13、保修≥3年 |
| 4 | 加样枪(10/20/200/1000微升) | 6 | 套 | 1、气体活塞式移液器,可用于水性溶液的准确移液；2、采用超轻机械设计，可减少手部和臂部的用力；★3、要求采用弹性吸嘴，可大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损；4、对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置；5、可根据要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染；★6、量程及数量要求：（0.5-10ul）（2-20ul）（20-200ul）（100-1000ul）（各1支）；★7、保修≥1年 |
| 5 | 单管掌上离心机 | 4 | 台 | ★1、转速≥6000rpm；★2、大半径8孔位转子，同等转速下离心力比普通转子提高1.5倍左右；3、开盖便捷，方便单手操作；4、转子卡扣设计，方便转子更换和取放；5、配置LED显示屏，显示转速和设定时间；6、噪声≤45db，运行平稳，采用免维护电机经久耐用；★7、保修≥3年 |
| 6 | 8连管离心机 | 4 | 台 | ★1、转速≥10000rpm；2、开盖方便，方便单手操作；3、转子方便更换和取放；4、配置LED显示屏，显示转速和设定时间；★5、噪声≤55db，运行平稳，电机经久耐用；★6、保修≥3年 |
| 7 | 八连排枪 | 6 | 个 | 1、气体活塞式移液器,可用于水性溶液的准确移液；2、采用超轻机械设计，可减少手部和臂部的用力；★3、要求采用弹性吸嘴，可大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损；4、对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置；5、可根据要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染；★6、量程及数量要求：（0.5-10ul）（3支）；（10-100ul）（3支）；★7、保修≥1年 |
| 8 | 常规离心机 | 1 | 个 | ★1、转速300-4500rpm可调，最高相对离心力≥2400xg，转速和时间高精度控制；2、LED大屏幕显示转速和时间，方便设定和读取数据；★3、具有瞬时运行模式、30秒~59秒定时模式和连续运行三种操作模式，提高效率；4、采用高性能CPU控制模式，转速精度高，性能出色；5、双层安全防护外壳，电子锁设计，锁定更安全；★6、强力直流无刷电机，免维护，驱动迅速；7、达到设定转速后才开始计时，离心时间更准确，合理的刹车曲线，保证样品没有混淆，分离效果更好；★8、保修≥3年 |
| 9 | 干式恒温器 | 2 | 台 | 1、控温范围：室温±5℃-100℃；★2、升温速度：≤15min（20℃-100℃）；3、内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能；★4、多种模块选择，更换，便于清洁与消毒，适用多种试管；5、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行；6、具有五段可编程功能，也可设定为不定时连续运转；★7、保修≥3年 |
| 10 | 96孔版冷冻高速离心机 | 2 | 台 | 1、最高转速≥18000rpm，最大相对离心力≥29756xg，最大容量≥4x400ml；2、多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用250ul至400ml离心管（包括50ml及15ml锥形管）；3、驱动系统采用无碳刷变频驱动；4、环保制冷系统，采用无氟制冷剂；★5、温度设置范围要求在-20℃至40℃之间，1℃步进；★6、具有温度控制性能，常温降温至4℃，≤10分钟；★7、加速和减速选择：具备≥10挡加速和10挡减速；8、显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；9、时间设定范围：0至9小时59分钟，具有连续时间运行选择；10、具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能；★11、配置要求；11.1主机；11.2定角转子：最高转速≥10000rpm，最大相对离心力≥10000xg，最大容量≥6x50ml；11.3水平转子：最高转速≥4500rpm，最大相对离心力≥3900xg，最大容量≥4x250ml；11.4酶标板转子：最高转速≥4700rpm，最大相对离心力≥2720xg，最大容量≥2x3酶标板；★12、保修≥3年 |
| 11 | EP管冷冻高速离心机 | 2 | 台 | ★1、最大相对离心力≥21,000xg（≥15,000rpm）；★2、最大转子容量24x1.5/2.0ml离心管，96x0.2mlPCR管，32x0.2mlPCR管；3、噪音水平：<54dB(A)；4、从零加速至最高转速的时间：≤15秒，从最高转速降速至零的时间：≤15秒；5、离心计时：10秒~9小时59分钟，可连续离心；6、离心机盖设计确保静音操作；★7、具有气密性转子盖，可高温高压灭菌；★8、温控范围：-10°C至40°C，最高转速也可保持4°C；9、快速预冷功能，从室温（21°C）降至4°C≤8分钟；10、高效压缩机控制，具有自动待机功能；11、冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀；12、不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷,确保温度恒定；13、防生物污染转头且通过第三方论证；★14、保修≥3年 |
| 12 | 双人生物安全柜（II级A2） | 2 | 台 | 1、具有III类医疗器械注册证；工作区尺寸：长、宽、高≥1800mm×550mm×650mm；外形尺寸：长、宽、高≤2000mm×850mm×1400mm；3、气流模式：达到30%外排，70%循环要求；4、下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s；★5、风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度；★6、过滤效果和洁净等级：对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%，ISO14644.1标准Class3洁净等级；★7、风机系统：具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速；8、控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；当气流有波动时提供声光报警；9、操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计；移动式操作台面可以提升或取出；10、操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜；11、柜体涂层：抑制细菌、微生物在柜体表面滋生；12、噪音：噪音＜65dBA；13、电源插座：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧；★14、保修≥3年 |
| 13 | 自动旋盖机 | 3 | 台 | 1、设备外形小巧，可置于生物安全柜内使用；2、感应器可自动感应样本采集管，无需按钮操作；★3、开关盖小于3秒；★4、兼容市面上99%以上的样本采集管；5、液晶显示屏显示工作状态；★6、保修≥3年 |
| 14 | 高压灭菌器(50-80L) | 1 | 台 | 1、操作台采用LCD液晶窗图文显示自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机，灭菌过程具有动态指示，便于观察灭菌状态；2、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择；3、具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，缩短开启锅盖时间；4、全自动控制，故障自动检测判断系统；5、具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）。安全联锁装置，确保有压力时自动锁盖，具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统，具有断水保护防干烧和漏电保护系统；★6、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃，灭菌时间可调设定范围0-99h；★7、容积：≥80升；★8、具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书；★9、保修≥3年 |
| 15 | 实验室温湿度数字化管理系统 | 1 | 套 | ★1、监测点数量≥125个（温度100个，环境温湿度25个），可对冰箱、培养箱、孵箱、冷库温度及实验室环境温度、湿度进行监测；★2、信息采集盒：可连接200个以上监测点，具有断电短信报警功能；﹟3、短信报警发射器：温度异常超过设置短信通知，报警号码可分组设置，具备分时报警功能，系统正常运行短信告知功能；★4、温度数字化温度管理系统软件：可终身免费升级，支持200个以上监控点的数据采集，提供报表、曲线汇总查询，提供LIMS数据接口，可通过声音、图像等方式进行报警提示；5、必要的网线及其他辅助性材料；6、使用范围：用于实验室环境温湿度、设备温度自动管理，监测温度范围-100℃~200℃；﹟7、系统准确性：温度≤±0.5℃，湿度≤±1%★8、系统每年通过国家计量单位测试，每年提供具有国家计量单位资质的溯源计量报告；9、显示方式：动态数码温度显示界面，显示位置可以自定义；11、可根据用户要求自定义温度数据的报表、曲线格式；﹟12、提供终身维修；质保期内所有服务及配件全部免费；质保期满前1个月，免费对设备进行全面的检测、保养和维护，并提出相应的使用建议，确保仪器在质保期外能更好地运行；质保期后，如设备发生故障，提供免费维修服务，只收取零配件费用；13、保证提供7天24小时维修和技术支持，响应时间≤24小时，重大问题或其他无法迅速解决的问题在1周内解决或提出明确解决方案；14、保证温湿度监测系统数据完整性，测点终端必须具备自带存储记录功能（存储数据不少于1000条），并能自动续传；★15.保修≥3年 |