# 一、采购内容

| 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 外科手术模拟系统及相关配套模块 | 详见技术要求 | 1套 |

# 二、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

- 外科手术模拟系统

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 主要用途 | 1.系统总体需求 |
|  | 外科手术模拟系统由可穿戴在标准化病人身上的创伤手术套装。及胸腔镜模拟器组成，可以模拟各种外科手术操作和胸腔镜下的基本操作。 |
| 外科手术模拟系统 | 硬件功能： 1.可穿戴式手术套装 1.1 ★可穿戴在标准化病人以及模拟人身上。至少能提供从脖颈到大腿之间的手术操作区域。允许使用真实器械进行外科手术操作。 1.2. 整套产品重量为16±1KG。 1.3. ▲手术操作对产品造成的切口损伤是可修复的。 1.4. ★可进行腹腔开放性手术及液胸引流术，在行皮肤切开操作时，有模拟血液随切缝涌出。 1.5. ▲血泵系统储液罐3L容量，模拟液胸膜单个容量为20ml 1.6. ▲电池充电时间≤3小时，快速充电时间不超过30分钟。 1.7. 可模拟动脉、静脉出血，可调节出血速率，模拟出血点不少于4个。 1.8. ▲血泵系统体积小巧，可穿戴于标准病人身上，需使用无线控制，控制距离不小于10米。 1.9. ★至少需要包含以下模拟人体器官：带生殖器皮肤、颈部皮肤、气管、肺、食道、胃、肝脏、大肠、小肠、肠系膜、胆囊、阑尾、脾脏、心脏、肾脏、输尿管、膀胱、主动脉血管等。 1.10. 至少包含一套以下可更换的人体器官：受损双肺、消化道套装、受损肝脏和胆囊、受损阑尾、受损脾脏等。 1.11. 需要包含至少一套：股部穿戴式皮肤、手臂穿戴式皮肤、穿戴式静脉注射用皮肤等。 1.12. 需要配备不少于两种大小型号的血袋，每种型号血袋数量不少于25个。 1.13. 需要含有穿戴保护垫，以及颈部、手臂和股部等部位的防护装备。 1.14. 需要配备修补包和化妆包。 1.15. 模拟皮肤可进行切开缝合，且受损的皮肤可修复。 1.16. 能进行不少于20次的环甲膜切开术。 1.17. 支持肢体出血控制，能使用止血带、填塞、动脉结扎等方式进行止血。 1.18. 可进行双侧胸前及腋下部位的胸腔穿刺术，也能进行双侧胸腔引流操作，并能引流出模拟体液。 1.19. 可支持导尿、膀胱穿刺引流术、开胸探查、腹部探查及脏器出血控制操作等。 1.20. 模拟脏器可以进行切开和吻合术等操作。 2.胸腔镜模拟器 2.1采用采用高分子聚合材质制作而成 2.2▲支持使用任意品牌的临床真实胸腔镜。 2.3胸腔镜影像下血管及病变位置清晰可见。 2.4主要病变不少于：张力性气胸、肺结节、肺大泡等。 2.5支持活检、病变切除等模拟操作。 |