| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动物体温维持仪 | 1．品名、数量及用途 1.1品名体温维持仪 1.2数量：1台 1.2用途：用于各种医学研究中，对动物进行术中以及术后的生命体征维持。保证实验动物生命安全，确保实验顺利进行 # 2. 工作条件： 2.1环境温度2℃～42℃ 2.2相对湿度 30～80% 2.3工作电压交流电110- 230 V/50-60HZ # 3. 主要技术性能指标 3.1 一机多用，可用于加热维持以及冷却维持，增加实验选择性 3.2 可以根据需要进行加热装置选择（毯子、垫子、红外灯） 3.3 主机温度控制范围：-100℃-400℃； 3.4 主机温度控制精度：±0.5℃； 3.5 温度读数分辨率：0.1℃； 3.6 独特温度反馈控制加热垫，内置42℃超高温断电功能，保证动物体温维持安全； 3.7 输出功率：700W； 3.8 专属T型接口，可以搭配多种温度检测探头，满足多种实验需求； 3.9 双通道使用控制模式，可加热垫与加热灯进行搭配使用，满足多只动物术中术后保温需求； 3.10 独特烤漆铝外壳，外观简洁，实用性强，具备可调角度支撑底座，方便对温度数值进行调控观察； 3.11 可以选配冷却组件，进行冷板实验以及冷痛阈实验，增加仪器的多样化以及实验的对比性； 3.12 安装操作简单，仅需对仪器进行温度数值设置即可，内置程序自动启动运行，无需额外操作； 3.13 探头温度精度：±0.1℃； 3.14 探头直径≤0.65英寸； 3.15 快速温度检测，时间响应常数≤0.5s； 3.16 探头温度检测范围：0-125℃； 3.17 多方式消毒，保证试验的顺利进行； 3.18 消毒方式：环氧乙烷、戊二醛、异丙醇； 3.19 弹簧固定夹臂灯，更好的对需要保温的位置进行调节； 3.20 250W红外灯泡，快速升温，内置温度反馈检测器，能够更好的对温度进行控制，保证温度控制的准确性； 3.21 铝合金灯泡保护罩，保证实验人员以及动物安全； 3.22 小动物体温维持垫尺寸≥1.5''W x 1/4''H x 4''L； 3.23 小动物体温维持垫输出功率：25W； 4.基本配置 4.1 TCAT-2DF温度控制主机 1台 4.2 RET-3-ISO 小鼠直肠温度探头 1个 4.3 HL-1可调角度红外加热灯泡 1个 4.4 RET-2-ISO 大鼠直肠温度探头 1个 4.5 HP-1M大动物体温维持垫 1个 4.6说明书 1册 4.7配套电源线 1套 5 技术服务 5.1 安装、调试及培训 5.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。 5.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 # 5.2 验收及验收标准 5.2.1 卖方向买方提供详细的验收手册。设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。 5.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 # 5.3 维修及技术服务 5.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。 5.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。 5.3.3 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。 |