29项设备采购参数要求

1.制冰机

1、制冰量：85kg/24h；

2、储冰量：25kg；

3、冷凝方式：风冷；

4、耗水量：<3.5L/h；

5、压缩机、制冷剂：进口无氟R134a；

6、箱体外壳：304／2B不锈钢；

7、输入功率：420W；

8.外形尺寸：548x611 x883mm

9、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

2.电子体重秤

称重稳定性好，患者站立上面比较平稳；

称重准确，面积不超过50cm*50cm

3.体温甩降机

1.可以同时甩38只体温计

2.★ 保修≥2年

4. 超薄三联阅片灯

1挂墙使用，阅片灯要轻薄

2 可同时放置三张片子

★3保修≥3年

5. 观片灯

1、双联

2、安装上墙

★3、保修≥3年

6.无影灯

1.	灯头采用LED冷光源，灯头高度可调。

2.	#推车带4个万向轮。

3.	灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。

4.	灯头重量≤3KG,可轻松调节灯头有效减轻频繁操作带来的疲劳。

5.	#灯泡寿命≥60000小时。

6.	灯头光源功率≤28W。

7.	灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡•lx）。

8.	#灯头最大照度70,000lux。

9.	光斑直径≤170mm。

10.	深腔照明率≥100%。

11.	聚焦深度≥1500mm。

12.	#色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。

13.	色温4350K。

14.	照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。

15.	控制面板具备亮度提示和调节功能，照度5级可调。

★16.保修≥3年

7.红外线灯

1.150W定时调温款

2.频率：50Hz

3.电压：220V

4.支架：三维可调节支架

5.★ 保修≥2年

8.医用冷藏箱

1.冰箱容量1015L

2.冰箱的尺寸大小（高2m,宽1.4m，厚1m）

3.温度控制（2-8℃）

4.报警功能（温湿度异常）

5.冰箱需要里面隔4层

9.医用冰箱

1、68L

2、温度恒定，4℃冰箱

3、内尺寸大小≤415 X 385 X505mm

★4、保修≥3年

10. 负压病理标本冷藏柜

1. 规格（mm）:≤1200*580*1900。

#2. 柜体外壳为不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫。

3. 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高。

★4. 采用风冷方式，柜内温度为：-4~10℃。

5. 采用高效率蒸发器设计，配品牌主机。

★6. 采用开关排风式换气装置。

7. 配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。

8. 配置高质量脚轮，使用更方便。

9. 10只病理标本专用整理箱。

★10.需要对现场安装场地确认，并出具图纸，图纸应有临床签字确认。

★11.保修≥3年

11. 药品保存箱

1、	立式，单门，箱内有效容积≥380L

2、	产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃-8℃

3、	微电脑控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃，通过仿生显示箱内温度真实情况

4、	多种故障报警（高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警，带远程报警接口），两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时

5、	高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度。

6、	采用电极式加热防凝露设计，物品清晰可见。

7、	冷凝水自动蒸发，无需人工操作

8、	带有4个脚轮和2个平衡底脚

9、	门体上自带暗锁，侧面增加锁扣

10、	门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门

11、	具有医疗器械注册证

12、	多层搁架设计，搁架间距可调

13、	低噪音，噪音低于41分贝，并提供测试报告。

★14.保修≥3年

12. -80度超低温冰箱

★1. 有效容积：≧790L

2. 2英寸冻存盒≧600个

★3.温度控制：从 -50°C 到 -86°C，样品在冰箱内的存放位置的温度峰值变化＜5°C ，样品在整个冷藏室内均可得到保护和安全储存

4. 可实时监测系统状态和样品温度,可通过移动和网络应用程序查看显示温度、环境温度、警报和提醒通知

5.触摸屏用户界面，易于使用：设置向导、事件日志、温度图谱且支持通过内置 USB 端口下载数据,通过触摸屏的数据记录和温度图谱功能，无需使用单独的图表记录仪，所有数据均可通过内置的 USB 端口导出

6.符合人体工程学的设计，包括舒适的门把手、齐眼高度触摸屏和隔板位，无需落地式冻存架装载

#7.外部尺寸≦2000H*990D*1300Wmm

★8.具备良好的保温性能，室温20°C断电时，空载的情况下从-80°C升温到-50°C时间＞290分钟

9.空载情况下，内外门开启一分钟后关闭，冰箱回到-75°C的时间＜2分钟

★10.整机保修≥3年，压缩机保修≥5年

13.洗胃机

1具有手控和自控两种操作功能，由水泵、控制管路、控制电路、机箱组成。

# 2洗胃机采用2只水泵实现进胃与出胃，采用双腔胃管，进出胃同步；

3触摸式按键，有手动洗胃和自动洗胃两种方式

3.1动洗胃时，内置时间可调

3.2手动洗胃时时间人为掌握；

4压力绝对值在47KPa~67KPa范围中；

5洗胃机按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为连续运行，IPXO，非AP型或APG型普通设备；

6产品符合GB9706.1、YY0505相关要求。

7电源：AC220V±22V. 50Hz±1Hz；

8输入功率：≤140VA；

9工作噪音：≤65dB（A）；

10自控冲液量：≤350ml/次

11自控洗液量：≤450ml/次；

12自控洗液量大于自控冲液量为50~150ml/次；

13流量：≥2L/min；

14自控进出胃时间：≤30s/次；

★15保修≥3年

14.呼吸机

1	★气动气控，无需电源、电池；

2	具有同步辅助呼吸功能，有自主呼吸的病人可按需呼吸，避免人机对抗；

3	#同步与非同步模式间可根据病人的呼吸情况自动转换；

4	具有自动开启/关闭功能，手动控制可在自动设置下随时介入，停止手动供气后4-7秒，不需其他操作，可自动恢复至自动供气模式；

5	#集呼吸机、面罩供氧、强力负压气动吸引器， CPAP四种功能合为一体；

6	所有与氧气相关的接口均为公制接口，能与国产氧气瓶连接

7	具有气道压力报警设置及声音报警功能并自动释放气体减压；

8	体积小重量轻，便于携带；机头≤500克，整机≤7公斤

10	可自动或手动调节呼吸频率和潮气量

11	适合急救环境使用，大小铝合金氧气瓶均可使用

12	配备专用便携箱一只，能放置主机及配件

13	输入压力45—70PSI

14	在流量每分钟60升时，按需触发压力为-6 厘米水柱

15	按需流量范围：0-100升/分钟

16	手动流量范围：按自动挡每档的自动设置，即：1档12升/分钟、2档13.5升/分钟、3档18升/分钟、4档21.6升/分钟、5档28.8升/分钟、6档39.60升/分钟

17	面罩供氧范围：0—25升/分钟，共11档；吸引器吸引真空压力：300毫米汞柱；CPAP：0－19.6升／分钟

18	#大小压力表均有三个输出口，可连接呼吸机、吸痰器和面罩供氧

19	报警及减压压力：60厘米水柱

20	CPAP：0－19.6升／分钟

21	潮气量：0.2—1.1L；呼吸频率：12—20次/分钟；吸呼比为1:2

22	★保修≥3年

15. 血液混匀器

1、	具备滚动、摇摆2种功能

2、	对抗凝管中的血液能提供充分有效的混匀

3、	可手密封管中液体混匀

4、	滚轴长度≥240mm

5、	工作方式：连续

★6保修≥3年

16. 微量注射泵（双推）

1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

2.注射精度≤±2%

3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h

4.预置输液总量范围：0.1-9999ml

5.快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.KVO：0.1-5ml/h

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

11.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

12.可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

13.全中文软件操作界面

14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

15.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

16.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值可调，≤75mmHg

19.信息储存：可存储至少1000条的历史记录

20.双通道注射时，电池工作时间≥3小时，5ml/h；可升级至≥6小时，5ml/h

21.接口支持数据传输

22.防异物及进液等级IP34

23.整机重量≤4kg

★24.整机保修≥3年

17. 注射泵

1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

2.注射精度≤±2%

3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h

4.预置输液总量范围：0.1-9999ml

5.快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.KVO：0.1-5ml/h

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

11.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

12.可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

13.全中文软件操作界面

14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

15.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

16.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值可调，≤75mmHg

19.信息储存：可存储至少1000条的历史记录

20.双通道注射时，电池工作时间≥3小时，5ml/h；可升级至≥6小时，5ml/h

21.接口支持数据传输

22.防异物及进液等级IP34

23.整机重量≤4kg

★24.整机保修≥3年

18.推注泵

1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

2.注射精度≤±2%

3.速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h

4.预置输液总量范围：0.1-9999ml

5.快进流速范围：0.1-1800ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.KVO：0.1-5ml/h

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10.具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

11.具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

12.可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

13.全中文软件操作界面

14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

15.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

16.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值可调，≤75mmHg

19.信息储存：可存储至少1000条的历史记录

20.双通道注射时，电池工作时间≥3小时，5ml/h；可升级至≥6小时，5ml/h

21.接口支持数据传输

22.防异物及进液等级IP34

23.整机重量≤4kg

★24.整机保修≥3年

19.气垫床

1、额定功率：AC200V  50HZ

2、功率：8.5VA

3、大小：≤220cm X 90cm

★4、保修≥3年

20. 通风排毒晾片板柜

1.规格（mm）：≤1000*400*1800

★2.整体采用宝钢SPCC优质冷轧板，厚度为1.2mm；内部放置8层单层24格的凉片板柜，可自由组合，每台可放置≥20片装晾片板，总片数≥190片；

#3.通风排毒凉片柜内部配备通风系统，顶部装有离心风机，柜体下部装有百叶进风口，在有效去除各种异味的同时也加速玻片晾干的速度，既能提升效率，又环保，还可以防止灰尘沉积在载玻片上。

4.上接PVC通风管道

5.离心风机需耐腐蚀，低噪音，额定电压：220V，额定电流： 1.4A，每小时排风量＞300立方米

6.风机

★7.需要对现场安装确认，并出具图纸，图纸应有临床签字确认。

★8.保修≥3年

21. 解剖台

（1）木器部分：桌体采用双面三聚氰胺饰面板，台面采用钢化玻璃、理化板、防火板可供选择；

（2）电器部分：光源采用 30W 电子日光灯，两人一组，教师主控台分四组电源控制，

学生桌配有 220V 交流电源。

（3）给排水系统：选用 PP 水槽，PP 铜质三联水嘴。

解剖台商务服务要求：

1.提供专业的培训服务：包括对设备及相关器具的使用和保养进行详尽的说明，使设备各功能可以充分使用；

2. 有完善的售后服务体系，生产厂家配有专职工程师，负责产品的售后维修，响应及时。须提供工程师姓名、联系方式。

22. 截肢术模型和筋膜切开术模型

截肢术模型功能参数：

1、模型硬件

（1）、模拟人四肢各关节为内置连接，外部全部包裹仿真肌肉组织与皮肤，质地柔软；全身真实的骨性结构与标志；各部位关节灵活，可任意摆放各种诊疗体位；模拟人身高170cm±2cm，体重45kg。

（2）、模拟人颈部具有准确的解剖结构，可触及甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管等器官。

*（3）、模拟人采用网络无线通讯技术，安装有语音模块电路板，远程控制模拟人发声，可以发出呻吟、咳嗽、呼救等声音；可以控制语音种类。

（4）、模拟人通讯模块全部采用内置，无任何外接连线与管路，可适应野外演练、方便搬运。满足现场急救止血包扎、后送的训练要求。

（5）、采用电池供电，内置电池连续使用时间大于10小时，电池工作/存储温：-20℃~＋45℃。具有电量监测；当电量低于10%时软件进行提示。

2、伤情

（1）、模拟人手臂设有多处开放性伤口，可进行伤口包扎止血及固定操作。

（2）、模拟人设有足部肢体离断伤，破损端面质感真实，触感柔软。

（3）、离断伤口断面设有动脉血管，可模拟随心跳变化的喷射状出血效果，随止血压力增加停止出血。

（4）、模拟人配有枪伤、爆炸伤、擦伤、刀伤、烧伤等多种创伤模块，模块可佩带到模拟人身体上，也可由真人佩带进行情景化训练；此模块易维护、易安装、易保存，使用寿命长。

筋膜切开术模型功能参数：

1、手术区消毒、辅巾

①、模拟人体表解剖标志明显，全身皮肤柔软，模型内部具有完整的骨骼仿生结构，触感真实，可进行腹部切口及腹股沟部位消毒操作训练。

②、模拟人头部可后仰，可进行甲状腺消毒操作训练。

2、清创术

①、模拟人设计有多处开放性伤口，以LED灯模拟出血，可定制伤口位置及类型。

左前臂割伤（伤口长3cm，深达皮下组织，污染严重）；

右前臂砍伤（伤口长5cm，深达肌肉组织，伴活动性出血）；

右小腿割伤（伤口长5cm，深达肌肉组织，伴活动性出血）；

②、可进行伤口初步处理及清创（包括消毒、麻醉，视情况决定是否止血、清除异物、吻合、缝合）操作训练。

3、开放性伤口的止血包扎

①、模拟人右小腿及右前臂设计有开放性伤口，可通过无线遥控器控制，以LED灯模拟血液流出，进行指压（上、下肢出血分别压迫上臂内侧的肱动脉、腹股沟中点稍下方的股动脉进行止血）、止血带（上、下肢出血分别于上臂上三分之一、大腿中上三分之一交界处结扎止血带）止血训练，操作正确可达止血效果。

②、模拟人四肢关节灵活，可进行绷带（包括四肢的环形、8字包扎以及头部帽式包扎）、

三角巾包扎操作训练。

4、三腔二囊管止血法

①、模拟人双侧鼻腔通畅，可插入三腔二囊管，插管深度约50-65cm。

②、正确操作插管进入胃部，回抽有胃液。

③、三腔二囊管进入胃部，可进行胃气囊充气压迫止血及牵引操作，视情况可进行食管气囊充气。

5、搭配模块：高级皮肤切开缝合模块

①、皮肤模块具有清晰的皮肤及皮下组织结构，具有接近皮肤真实的组织张力。

②、可进行皮肤切开、缝合练习。

③、皮肤切开间断缝合后，搭配纱布、医用胶带，可进行换药与拆线练习。

6、搭配模块：脓肿切开术训练模块

①、模块有模拟脓肿病变，可通过触摸波动感进行定位，诊断性穿刺可抽出脓液。

②、可进行消毒、麻醉、诊断性穿刺、脓肿切开、探查、引流、包扎练习。

创伤模块：

1. 模块皮肤弹性良好，触感真实，解剖结构准确，创伤部位仿真度高。

2. 模块包含：枪弹伤贴片、刀伤贴片、砍伤、刺伤、擦伤贴片、挫裂伤贴片、溃烂伤贴片、撕脱伤贴片。

3. 模块采用高分子材料，经久耐用，安装简便，仿真度高。

4. 模块可粘贴于模拟人或志愿者皮肤表面。

烧伤模块：

1. 模块包含：Ⅰ度（红斑性）、浅Ⅱ度（水疱性）、深Ⅱ度（水疱性）、Ⅲ度（焦痂性）、化学伤Ⅰ、化学伤Ⅱ、化学伤Ⅲ。

2. 模块可粘贴于模拟人或志愿者皮肤表面。

大隐静脉切开模块：

静脉切开模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。PU发泡仿真模拟腿部肌肉，高分子材料制作仿真皮肤，内部由发泡填充，外观形象，手感真实。在仿真腿模型的内踝上方放置大隐静脉切开模块，其内部埋有模拟血管，模拟大隐静脉走行设计，整个模块血管可以很方便地进行更换。

23. 真人穿戴式生命体征监护仪

可视化穿戴生命体征监护仪（1套3个）

硬件结构

主机显示器一体化设计，可视化显示实时监护数据。

71mm (2.8") QVGA彩色触屏操作，分辨率320*240

12.7cm（长）X7.0cm（宽）X3.2cm （厚），215g（不带电池）

2通道波形显示。

声光色报警，屏幕专门区域连续显示报警内容

IPX7级防水。

可使用20种医院消毒剂擦拭消毒，可进行灭菌处理。

用户界面

4种形式屏幕显示。

可显示患者身份信息、导联线链接状态以及无线联网状态等

屏幕管理功能，防止病患无意触碰

测量性能及软件

支持3/5/6/12导ECG，标配5电极测量12导联ECG

标配多导联心律失常分析报警，含起搏器功能分析

ST段、QT分析，可显示3导联ST值。

防运动，低灌注脉搏血氧饱和度

指套式传感器

灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

24. 生命体征一体化检测仪

1.	LED波长：600nm<波长<110nm

2.	发射功率：625nm，1000mcd毫埃；其它波长，35 Mw/SR(毫瓦/立体角)

3.	操作温度：6-45℃

4.	操作湿度：10-80%

5.	海拔：小于2000米

6.	尺寸：43.2 x 47.65 x 74 毫米（高x宽x长）

7.	重量：99.9克

8.	电池：3.7V, 740mAh

9.	电源：输入 100-240V AC, 输出 1.3A，5V DC

10.	 充电线：Micro USB

11.	 交货及售后：

a)	合同签署后2个月；

b)	保修一年

所有设备商务要求：

1.质量保证期：投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括 设备紧急维修、维护、提供备用品 。

3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括临床使用培训、设备巡检、设备调试、设备维修 ，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

4.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。

5.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

6. 投标供应商须承诺，负责设备的终身维修，需提供10年以上备件供应期，更换备件后，在科室同意后乙方可将旧件收回。

7.日常维护及服务标准：保修期内提供4次预防性维护，预防性维护资料完整并上交一份至科室备份。

8.保修期满后，再次购买保修合同时价格不高于设备总价的5%。在非保修的情况下，零配件不高于原价8折。

9.售后服务承诺书应由原厂和代理商共同出具并加盖原厂公章。