| 神经外科 超高清內镜平台及外视镜参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 神经外科 | 超高清內镜平台及外视镜 | 1 | 1摄像主机系统（包含主机、摄像模块） ★1.1输出分辨率≥1920x1080，逐行扫描。 ★1.2集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080P全高清录像及≥1920x1080高清图片。 #1.3主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 #1.4可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 1.5可连接≥6种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。 1.6可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 1.7≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 1.8可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式。 1.9术野画面≥5级亮度可调。 1.10术野画面≥5级电子放大功能。 1.11≥2种纤维镜图像优化功能。 1.12术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 1.13通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 1.14 ≥4 个USB接口。 1.15输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个。 1.16电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 2导光束： 2.1纤维导光束，大小≤4.8mm，长度≥550 cm，耐热，可高温高压消毒 3 ≥32寸医用3D全高清监视器 3.1 ≥32寸医用级全高清监视器，能提供高清的三维及二维图像 3.2 宽高比16：9，≥207万像素（1920 x1080） 3.3信号处理10Bit 3.4具有3D视差模拟技术和3D视点检查技术 3.5 具有左右图像切换功能、画中画功能、镜像功能和按键禁止功能 3.6具有3D/2D自由切换和3D/2D色彩自动匹配功能 3.7三种 隔行/逐行 转换模式 3.8输入信号：DVI-D、HD15;RGB、Y/C;Composite、多种扩展板卡插槽 3.9输出信号：RGB、Y/C、Composite 4 控制手柄 4.1尺寸(长x宽x高): ≤140mm x 95 mm x 80mm。 4.2重量：≤360g，通过L型机械支臂安装并固定。 #4.3控制手柄具有≥6个自由度的控制旋钮，可以控制3D电子镜实现术野画面的调焦、放大、缩小、以及移动与选择放大区域。 4.4控制手柄具有≥4个编程按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。 4.5控制手柄具有≥2个按键用于菜单导航，实现用户菜单的调用与退出。 4.6控制手柄通过USB接口与3D摄像主机连接。 5 全高清医用数据管理系统 5.1医用数据管理系统可以全数字化存储记录静态图像、动态影像和声音。 5.2支持2D/ 3D影像的全高清1920ⅹ1080逐行扫描动态、静态采集。 5.3支持双通道信息采集，可同时或单独对双通道信息进行拍照、录像及收录声音。 5.4可支持3D Line by Line格式的直接输入。 5.5≥10种操作语言。 5.6医用数据管理系统强制输入病人信息，才可进行数据存储，防止病人资料与事实不符。 5.7整合国际卫生组织WHC标准的手术安全核查表，可根据医院需求进行自定义设置，并可自动生成报告。 5.8具有版权保护标记功能。 5.9可将记录的影像、图片进行基础编辑，调节亮度和对比度，也可在视频中再次拍照。 5.10具有数据自动保护功能，防止掉电、储存媒介故障导致的数据丢失。 5.11嵌入式封闭系统，防止恶意病毒入侵。 5.12可利用摄像头按钮进行录像、拍照等功能控制，配脚踏进行控制，可与数字化手术室无缝对接。 5.13内置触摸屏，尺寸≥12寸，可收起与展开。 5.14可外接触摸屏使用，并支持16：9界面显示。 5.15内置硬盘容量≥2T。 5.16 ≥2个USB3.0接口。 5.17医疗级别认证，通过国际电工委员会，提供相关证明文件。 6 外视镜夹持臂 6.1 可匹配≥2种不同镜夹安装3D外视镜与2D外视镜，采用多关节控制实现精准定位。 6.2具有≥5个可活动关节，可以通过对应的锁紧旋钮进行锁紧固定，用于术中灵活调节镜体位置和视向角度。 6.3安装在地面上且可移动，不占用手术床上空间。 6.4配备四个万向轮，配备相应独立锁定踏板，术中操作无移位。 6.5带有高度调节功能，通过脚踏板调节，满足外视镜不同工作距离要求。 6.6带有配重调节功能，配重范围为0.5-2.5kg，通过顺时针旋转六角旋钮可以增大配重，逆时针旋转六角旋钮可以减小配重。 7电子调光冷光源（1台） 7.1功率≥300W，色温6000K（接近自然光的色温）。 7.2 LED光源，使用时间≥30000小时； 7.3具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节； 7.4具有待机键，可一键开启或关闭照明； 7.5触摸面板设计，方便显示与控制； 7.6安全等级：CF级，可用于心脏相关内窥镜手术； 8.3D外视镜（仅用于转播、教学使用） #8.1工作距离：20 -50cm。 #8.2图像校准旋钮旋转角度-90 °~90 °，范围达到 180 °，满足不同拍摄角度的需求。 8.3重量≤950 g，可通过气动臂或落地式机械控制，方便术中操作 。 8.4可实现通过外视镜 按键控制气腹机，冷光源等。 8.5外视镜 3个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括：术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、AEL功能等。 8.6电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 9 配置清单 9.1电子3D外视镜 1根 9.2无菌罩，3D外视镜专用 3套 9.3导光束，550cm，直径4.8mm 1根 9.4 3D镜夹，带球形关节 1个 9.5 控制手柄 1个 9.6 显微镜连接口 1个 9.7旋转插座 1个 9.8固定架,L形 1个 9.9无菌罩，具有弹性头端 3套 9.10 3D偏振眼镜，防雾式 5副 9.11 3D 眼镜，夹片式 5副 9.12 其他3D眼镜 5副 9.13 外视镜专用夹持臂 1个 9.14医用数据管理系统触屏版 1个 9.15 ≥32寸3D医用监视器 1个 9.16 底座-用于≥32寸3D医用监视器 1个 9.17 摄像系统 1套 9.18 IMAGE1 模块 1套 9.19 300W LED医用冷光源 1个 9.20 ≥32寸3D医用监视器1个 9.21 台车 1台 ★10保修≥3年 |