医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 制剂室（药材科） | 倒置荧光显微镜 | 1． 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 *2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 *2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： *2.1.5.1 万能半复相差物镜4X （N.A.0. 13 ；W.D. 17） *2.1.5.2 万能半复相差物镜10X （N.A.0. 3；W.D. 10） *2.1.5.3 万能半复相差物镜镜20X （N.A0. 45 ；W.D.6.6-7.8） *2.1.5.4 万能半复相差物镜40X （N.A.0. 13 ；W.D.3.0-4.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板 *2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 *2.1.11 荧光系统：B、G、激发；100W汞灯 3.1.1 摄像头1600万像素制冷摄像头 |