医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 制剂室（药材科） | 生物安全柜 | 1 Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2 工作区宽度适合1-2人操作； 3 前窗10度倾角设计，方便操作； * 4 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； * 5 玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互； * 6 凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢； ** 7 主过滤器：采用进口品牌超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级； 8 前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃； * 9 可插拔式电源线，方便更换并保证操作人员安全； 10 底脚不锈钢材质，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； 11 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行 12 风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定； 13 风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； ** 14 照明：采用LED灯管照明，方便耐用，使用时间为普通荧光灯的5倍以上； ** 15 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×106； * 16 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； * 17 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过1CFU； * 18 实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示； * 19 前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护； ** 20 打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； * 21 可预约紫外灯消毒时间，自动运行； * 22 用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； * 23 可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间； 24 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 25 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； * 26 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； ** 27 有过滤器监测功能，利用过滤器阻力变化监测过滤器寿命，堵塞或破损均有声光报警提示； * 28 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书；国际EN12469认证和CE认证。 |