| 实验诊断科 生物安全柜（单人）技术参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 实验诊断科 | 生物安全柜 （单人） | 2 | - 垂直层流负压机型，符合Class II Type A2标准设计。 - 70%循环，30%排气的层流方式,使层流风压保持均匀。 - 负压双层箱体结构，整个工作区域底部，两侧和后背均为负压夹层包围，污染气体不会外泄。 - 紫外灯：波长254nm，无臭氧产生，长寿命。 - 安全开关设计：照明灯开启或拉开玻璃门时，紫外灯无法启动；在紫外灯开启时，一旦拉门被打开，紫外灯会自动关闭。 - 具安全报警系统，当活动拉门高度超过安全限度会有警报声警告。 - 凹形不锈钢工作台面，配有集液槽，收集不小心打翻的物品。 - ★单人操作，生物安全柜外部尺寸（宽度）在≤1.2米 - ★保修≥3年，含定期过滤膜免费更换，一年≥2次 |

专家签字：

、                、                 、                 、

日期：2021.10.22