| 实验诊断科 生物安全柜（双人）技术参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 实验诊断科 | 生物安全柜 （双人） | 1 | ★1 产品认证： III类医疗器械注册证；符合Class II Type A2标准 2 外形尺寸：长、宽、高≤1960mm×820mm×1400mm 3 工作区尺寸：长、宽、高≥1820mm×560mm×650mm 4 气流模式：达到30%外排，70%循环要求 5 下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s #6 风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 #7 过滤效果：ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999% #8 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3 9 风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 #10 控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；当气流有波动时提供声光报警。 11 操作台面不易累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 12 操作室：便于清洁，两侧留有电源插座。 13 操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 14 柜体涂层：柜体外部涂层可抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15 噪音：噪音小于65dBA ★16 保修≥3年，含定期过滤膜免费更换，一年≥2次 |

专家签字：

、                、                 、                 、

日期：2021.10.22