医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 全院 | 心电图机 | 一、设备参数（输入电路） 1.1 心电输入： 12导联同步采集，10电极 1.2 导联选择： 自动或手动 1.3 输入方式： 浮地输入 1.4 输入保护： 标配导联线内附除颤保护电路 1.5 采样率： ≥ 8000 Hz/8Ch 1.6 模数转换精度 ≤1.25 μV 1.7 输入阻抗： ≥50MΩ 1.8 耐极化电压： ≥±550mV 1.9 共模抑制比： ≥105dB 1.10 频率响应： 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 1.11 标准灵敏度： 10mm/mV, 误差≤±2% 1.12 时间常数： ≥3.2 秒 1.13 滤波器： 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 1.14 低通滤波 至少包含75Hz, 100Hz, 150Hz 三档可选 1.15 肌电滤波 至少包含25Hz/35Hz 二档可选 1.16 交流滤波 至少包含50Hz 或 60Hz 1.17 基线抑制 至少包含强/弱 二档可选 1.18 增益/灵敏度选择： 至少包含 5，10，20mm/mV，手动或自动 1.19 不正常状态检测： 电极脱落报警，高频噪声过高报警 1.20 电极脱落： 显示屏能显示脱落部位 二、设备参数（显示和记录） 2.1 显示方式： ≥4.8"显示屏显示 2.2 显示分辨率： ≥320x240 2.3 显示导联数： 同屏 12 导联，≥2.8s 2.4 显示内容： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID 号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音等。 2.5 记录器：内置高分辨率热线阵打印。 2.6 记录纸宽度：63mm 卷纸 2.7 记录道数：1 2.8 走纸速度：25，50mm/s 2.9 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 2.10 打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID 号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音、计时标记、心电波形、分析报告等 2.11 操作模式： 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形 10-24 秒可调。 2.12 节律记录模式 2.13 复制记录模式 2.14 测量分析：自动测量分析算法，符合 IEC-60601-2-51 性能要求 2.15 自动测量参数：包括心率、PR 间期、QT/QTc、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 电压等值 2.16 自动分析结果：5大类判断结论，241种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换 2.17 其它输出接口：SD，USB，LAN 2.18 存储和传输：可内置多份心电图，支持 SD 卡存储扩展 2.19 提示音：QRS 同步或热笔拟笔音 2.20 输入键：键位支持直接输入患者 ID 号 2.21 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 2.22 至少包含3种以上QTc 算法可选 2.23 重量： ≤1.7Kg （不含电池） 2.24 安全性： 电击防护类型: I 类 CF 型。 2.25 交流： 100-240±10% 2.26 直流： 长效可充电电池，充满电可连续打印工作 120 分钟以上。 |