医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 制剂室（药材科） | 高压灭菌器 | - 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 - 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 - 自胀式密封圈结构 - 操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机 - 灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态 - 设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 - 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 - 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 - 全自动控制，故障自动检测判断系统 - 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱） - 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 - 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 - 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 - 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式 - 具有验证接口 - 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ - 灭菌时间可调设定范围0-99h - USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配） - 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费） - 容积：60升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW - 本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa - 具有国家规定的特种设备压力容器证书 |