医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 制剂室（药材科） | 液氮罐 | ★1、几何容积L≥175 2、口径： 216±1 mm ★3、外径：681±3 mm ★4、高度：1026±5mm 5、方提筒尺寸：142*144mm 6、方提筒层数：≥10 EA 7、方提筒数量：≥6 EA 8、1.2ML&2ML冻存管数：≥6000 EA 9、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.87 10、静态液氮保存期D≥202 11、真空绝热性能 绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 12、材质及结构：外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程。 13、可选配锁盖，方便加锁保护样本安全； 14、可选配不锈钢五轮运输小车（带两个自锁脚轮），方便容器移动。 ★15、证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。才 |