医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 制剂室（药材科） | 高速冷冻离心机 | > 最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm） 5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm） 50 ml 固定角转：20,130 x g (12,100 rpm) 水平转子：4,500 × g（5,000 rpm） 工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm） > 转速/离心力： 200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增 10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增；3,000 - 20,913 x g，100 x g递增 > 离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； > 最大转子容量： 4 × 750 mL 离心管； > 噪音水平：≤55 dB(A)（角转），≤56 dBa（水平） > 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 > 可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 > *快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 > 转子使用寿命可高达 100,000 次 > *铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 > 工作板转子，最大承载高度不小于89 mm > 软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 > 所有转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） > 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 > * 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 > 温度范围：-9 °C 至40 °C > 快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体 > 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 > 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C > * 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命 > * 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |