| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 21 | 病理科 | 生物安全柜 | 规格： 1.5米B2生物安全柜 ；气流模式：100%外排； 气流模式：100%外排；工作室洁净等级：10级 ；外形尺寸（宽×高×深）mm：1640×2200×790, 工作室尺寸（宽×高×深）mm:1550×625×575, 注：产品尺寸小于等于以上要求； 下降气流流量：约987m3/h；排气气流流量：约1579m3/h;照度（lux）：＞100；噪音dB（A）：≤65 ；最大额度功率：2000W，AC220/50HZ；安装要求：报名公司在投标前，到医院进行场地勘察并出具场地安装图纸方案，安装图纸及方案需我院使用临床签字确认方可有效，此安装图纸及方案将作为投标文件的重要文件，若无，将否决其投标； |